## Sheet1
;;
;; | sd050829.lrc | Mon | Aug | 29 | 18:49 | 2005
;;
;; | TEI | Model | 49C/48 | (prog | 9 | 00, | clink | 9 | 00)
;;
| Time | Date | Alarms | O3 | Inten | A | Inten | B | Bench | Temp | Lamp | Temp | O3 | Lamp | Temp | Flow | A | Flow | B | Pres
22:46 | 2005-08-26 | -------- | 261.6 | 88390 | 107196 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.612 | 0.602 | 621.8
22:47 | 2005-08-26 | -------- | 51.95 | 88390 | 107184 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.611 | 0.601 | 621.7
22:48 | 2005-08-26 | -------- | 49.19 | 88370 | 107152 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.612 | 0.602 | 621.7
22:49 | 2005-08-26 | -------- | 48.75 | 88264 | 107016 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.611 | 0.602 | 621.7
22:50 | 2005-08-26 | -------- | 28.52 | 88170 | 106852 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.611 | 0.602 | 621.7
8:44 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:45 | 2005-08-29 | LLL---LL | 0 | 4 | 0 | 10.8 | 13.5 | 13.8 | 0.532 | 0.665 | 732.6
8:46 | 2005-08-29 | LLL---LL | 0 | 3 | 0 | 11 | 17.9 | 19.3 | 0.533 | 0.666 | 733.3
8:47 | 2005-08-29 | LLL---LL | 0 | 3 | 0 | 11.1 | 21.9 | 24.1 | 0.534 | 0.667 | 733.5
8:48 | 2005-08-29 | LLL---LL | 0 | 3 | 0 | 11.3 | 25.6 | 28.2 | 0.535 | 0.667 | 733.6
8:49 | 2005-08-29 | LLL---LL | 0 | 3 | 0 | 11.5 | 29.2 | 32 | 0.535 | 0.667 | 733.7
8:50 | 2005-08-29 | LLL---LL | 0 | 3 | 0 | 11.7 | 32.6 | 35.5 | 0.535 | 0.667 | 733.7
8:51 | 2005-08-29 | LLL---LL | 0 | 3 | 0 | 11.9 | 35.9 | 38.7 | 0.536 | 0.668 | 733.8
8:52 | 2005-08-29 | LLL---LL | 0 | 3 | 0 | 12.2 | 39 | 41.7 | 0.536 | 0.668 | 733.8
8:53 | 2005-08-29 | LLL---LL | 0 | 3 | 0 | 12.5 | 42.1 | 44.4 | 0.535 | 0.667 | 733.8
8:54 | 2005-08-29 | LLL---LL | 0 | 3 | 0 | 12.7 | 44.9 | 47 | 0.535 | 0.666 | 733.8
8:55 | 2005-08-29 | LLL---LL | 0 | 4 | 0 | 13 | 47.7 | 49.5 | 0.534 | 0.666 | 733.8
8:56 | 2005-08-29 | L-L---LL | 0 | 5 | 0 | 13.3 | 50.4 | 51.8 | 0.532 | 0.667 | 733.8
8:57 | 2005-08-29 | L-L---LL | 0 | 3 | 0 | 13.7 | 52.9 | 53.9 | 0.533 | 0.669 | 735
8:58 | 2005-08-29 | L-L---LL | 0 | 4 | 0 | 14 | 55.4 | 56 | 0.535 | 0.669 | 735
8:59 | 2005-08-29 | L-L----- | 0 | 69361 | 87181 | 14.3 | 56.5 | 57.9 | 0.537 | 0.669 | 735.1
9:00 | 2005-08-29 | L-L----- | 34.35 | 74342 | 93029 | 14.7 | 56.2 | 59.7 | 0.536 | 0.669 | 735.1
9:01 | 2005-08-29 | -------- | 25.12 | 77401 | 96605 | 15 | 56.2 | 61.5 | 0.536 | 0.669 | 735.1
9:02 | 2005-08-29 | -------- | 24.15 | 78886 | 98294 | 15.4 | 56.2 | 63.1 | 0.538 | 0.669 | 735.1
9:03 | 2005-08-29 | -------- | 22.92 | 79703 | 99194 | 15.8 | 56.3 | 64.7 | 0.537 | 0.668 | 735.1
9:04 | 2005-08-29 | -------- | 19.45 | 80337 | 99892 | 16.1 | 56.3 | 66.2 | 0.538 | 0.668 | 735.1
9:05 | 2005-08-29 | -------- | 18.85 | 80723 | 100311 | 16.5 | 56.3 | 67.6 | 0.537 | 0.668 | 735
9:06 | 2005-08-29 | -------- | 17.97 | 80998 | 100609 | 16.9 | 56.3 | 68.9 | 0.538 | 0.668 | 735.1
9:07 | 2005-08-29 | -------- | 33.07 | 81221 | 100854 | 17.2 | 56.3 | 70 | 0.538 | 0.668 | 735.1
9:08 | 2005-08-29 | -------- | 50.42 | 81391 | 101036 | 17.6 | 56.3 | 70.5 | 0.537 | 0.669 | 735
9:09 | 2005-08-29 | -------- | 48.75 | 81591 | 101250 | 18 | 56.3 | 70.7 | 0.537 | 0.668 | 735
9:10 | 2005-08-29 | -------- | 49.58 | 81809 | 101480 | 18.4 | 56.3 | 70.8 | 0.539 | 0.668 | 735
9:11 | 2005-08-29 | -------- | 47.85 | 81980 | 101704 | 18.8 | 56.4 | 70.8 | 0.54 | 0.669 | 735
9:12 | 2005-08-29 | -------- | 50.59 | 82091 | 101844 | 19.1 | 56.4 | 70.8 | 0.538 | 0.668 | 735
9:13 | 2005-08-29 | -------- | 49.99 | 82248 | 102047 | 19.6 | 56.4 | 70.8 | 0.54 | 0.669 | 735
9:14 | 2005-08-29 | -------- | 50.12 | 82400 | 102247 | 19.9 | 56.4 | 70.9 | 0.539 | 0.668 | 735
9:15 | 2005-08-29 | -------- | 49.71 | 82515 | 102392 | 20.3 | 56.4 | 70.9 | 0.541 | 0.668 | 735
9:16 | 2005-08-29 | -------- | 49.31 | 82660 | 102580 | 20.6 | 56.4 | 70.9 | 0.54 | 0.668 | 735
9:17 | 2005-08-29 | -------- | 49.47 | 82803 | 102768 | 21 | 56.4 | 70.9 | 0.54 | 0.668 | 735
9:18 | 2005-08-29 | -------- | 50.06 | 82927 | 102941 | 21.4 | 56.4 | 70.9 | 0.54 | 0.668 | 735
9:19 | 2005-08-29 | -------- | 49.67 | 83033 | 103063 | 21.7 | 56.4 | 70.9 | 0.542 | 0.669 | 735
9:20 | 2005-08-29 | -------- | 50.58 | 83103 | 103192 | 22 | 56.4 | 70.9 | 0.543 | 0.669 | 734.9
9:21 | 2005-08-29 | -------- | 49.03 | 83180 | 103311 | 22.4 | 56.4 | 70.9 | 0.543 | 0.668 | 734.9
9:22 | 2005-08-29 | -------- | 51.07 | 83255 | 103411 | 22.7 | 56.4 | 71 | 0.541 | 0.668 | 734.9
9:23 | 2005-08-29 | -------- | 49.05 | 83293 | 103535 | 23 | 56.4 | 71 | 0.544 | 0.668 | 735
9:24 | 2005-08-29 | -------- | 51.88 | 83360 | 103626 | 23.4 | 56.4 | 71 | 0.543 | 0.668 | 734.9
9:25 | 2005-08-29 | -------- | 48.11 | 83417 | 103710 | 23.7 | 56.5 | 71 | 0.545 | 0.668 | 734.9
9:26 | 2005-08-29 | -------- | 50.09 | 83514 | 103855 | 24 | 56.5 | 71 | 0.543 | 0.668 | 735
9:27 | 2005-08-29 | -------- | 48.17 | 83639 | 104024 | 24.3 | 56.5 | 71 | 0.544 | 0.668 | 734.9
9:28 | 2005-08-29 | -------- | 49.99 | 83700 | 104125 | 24.6 | 56.5 | 71 | 0.545 | 0.668 | 734.9
9:29 | 2005-08-29 | -------- | 50.35 | 83771 | 104232 | 24.9 | 56.5 | 71 | 0.546 | 0.668 | 735
9:30 | 2005-08-29 | -------- | 49.78 | 83861 | 104351 | 25.2 | 56.5 | 71 | 0.546 | 0.668 | 735
9:31 | 2005-08-29 | -------- | 49.65 | 83924 | 104450 | 25.4 | 56.5 | 71 | 0.545 | 0.668 | 735
9:32 | 2005-08-29 | -------- | 48.83 | 83956 | 104501 | 25.7 | 56.5 | 71 | 0.545 | 0.668 | 735
9:33 | 2005-08-29 | -------- | 50.4 | 84062 | 104644 | 26 | 56.5 | 71 | 0.547 | 0.668 | 735
9:34 | 2005-08-29 | -------- | 47.26 | 84168 | 104779 | 26.2 | 56.5 | 71 | 0.546 | 0.667 | 735
9:35 | 2005-08-29 | -------- | 49.28 | 84210 | 104844 | 26.5 | 56.5 | 71 | 0.546 | 0.668 | 735
9:36 | 2005-08-29 | -------- | 49 | 84300 | 104964 | 26.8 | 56.5 | 71 | 0.547 | 0.667 | 735
9:37 | 2005-08-29 | -------- | 49.1 | 84346 | 105039 | 27 | 56.5 | 71 | 0.548 | 0.668 | 735
9:38 | 2005-08-29 | -------- | 49.72 | 84406 | 105121 | 27.3 | 56.5 | 71 | 0.548 | 0.667 | 735
9:39 | 2005-08-29 | -------- | 49.42 | 84463 | 105201 | 27.5 | 56.5 | 71 | 0.548 | 0.667 | 735
9:40 | 2005-08-29 | -------- | 49.03 | 84517 | 105272 | 27.7 | 56.5 | 71 | 0.549 | 0.668 | 735
9:41 | 2005-08-29 | -------- | 49.18 | 84604 | 105383 | 28 | 56.5 | 71 | 0.549 | 0.667 | 735
9:42 | 2005-08-29 | -------- | 49.04 | 84671 | 105469 | 28.2 | 56.5 | 71.1 | 0.55 | 0.667 | 735
9:43 | 2005-08-29 | -------- | 50.08 | 84722 | 105536 | 28.4 | 56.5 | 71.1 | 0.551 | 0.667 | 735
9:44 | 2005-08-29 | -------- | 50.11 | 84796 | 105628 | 28.6 | 56.5 | 71.1 | 0.553 | 0.666 | 735
9:45 | 2005-08-29 | -------- | 50.3 | 84821 | 105662 | 28.8 | 56.5 | 71.1 | 0.552 | 0.667 | 735
9:46 | 2005-08-29 | -------- | 50.58 | 84862 | 105714 | 29.1 | 56.5 | 71.1 | 0.553 | 0.667 | 735
9:47 | 2005-08-29 | -------- | 49.38 | 84938 | 105797 | 29.3 | 56.5 | 71.1 | 0.553 | 0.667 | 735
9:48 | 2005-08-29 | -------- | 49.98 | 84968 | 105833 | 29.5 | 56.5 | 71.1 | 0.554 | 0.667 | 735
9:49 | 2005-08-29 | -------- | 51.06 | 85002 | 105875 | 29.6 | 56.5 | 71.1 | 0.556 | 0.666 | 735
9:50 | 2005-08-29 | -------- | 51.77 | 84958 | 105821 | 29.8 | 56.5 | 71.1 | 0.555 | 0.666 | 735
9:51 | 2005-08-29 | -------- | 52.36 | 84932 | 105792 | 30 | 56.6 | 71.1 | 0.557 | 0.666 | 735
9:52 | 2005-08-29 | -------- | 52.18 | 84974 | 105847 | 30.2 | 56.6 | 71.1 | 0.555 | 0.666 | 735
9:53 | 2005-08-29 | -------- | 50.8 | 84984 | 105856 | 30.4 | 56.6 | 71.1 | 0.554 | 0.667 | 735.1
9:54 | 2005-08-29 | -------- | 49.98 | 85016 | 105889 | 30.6 | 56.6 | 71.1 | 0.555 | 0.667 | 735.1
9:55 | 2005-08-29 | -------- | 50.1 | 85067 | 105956 | 30.7 | 56.6 | 71.1 | 0.554 | 0.666 | 735.1
9:56 | 2005-08-29 | -------- | 50.48 | 85105 | 105996 | 30.9 | 56.6 | 71.1 | 0.555 | 0.666 | 735.1
9:57 | 2005-08-29 | -------- | 50.93 | 85153 | 106052 | 31.1 | 56.6 | 71.1 | 0.557 | 0.666 | 735.1
9:58 | 2005-08-29 | -------- | 50.95 | 85150 | 106045 | 31.2 | 56.6 | 71.1 | 0.554 | 0.666 | 735.1
9:59 | 2005-08-29 | -------- | 49.94 | 85207 | 106105 | 31.4 | 56.6 | 71.1 | 0.556 | 0.666 | 735.1
10:00 | 2005-08-29 | -------- | 50.21 | 85223 | 106117 | 31.5 | 56.6 | 71.1 | 0.557 | 0.666 | 735.1
10:01 | 2005-08-29 | -------- | 51.03 | 85266 | 106162 | 31.7 | 56.6 | 71.1 | 0.557 | 0.666 | 735.1
10:02 | 2005-08-29 | -------- | 52.71 | 85334 | 106235 | 31.8 | 56.6 | 71.1 | 0.559 | 0.665 | 735.1
10:03 | 2005-08-29 | -------- | 54.63 | 85387 | 106288 | 32 | 56.6 | 71.1 | 0.562 | 0.664 | 735
10:04 | 2005-08-29 | -------- | 55.63 | 85398 | 106293 | 32.1 | 56.6 | 71.1 | 0.561 | 0.665 | 735.1
10:05 | 2005-08-29 | -------- | 55.72 | 85499 | 106366 | 32.2 | 56.6 | 71.1 | 0.561 | 0.665 | 735
10:06 | 2005-08-29 | -------- | 50.37 | 85535 | 106402 | 32.4 | 56.6 | 71.1 | 0.56 | 0.665 | 735.1
10:07 | 2005-08-29 | -------- | 55.13 | 85598 | 106477 | 32.5 | 56.6 | 71.1 | 0.561 | 0.664 | 735.1
10:08 | 2005-08-29 | -------- | 54.5 | 85611 | 106483 | 32.6 | 56.6 | 71.1 | 0.564 | 0.665 | 735
10:09 | 2005-08-29 | -------- | 56.99 | 85618 | 106486 | 32.7 | 56.6 | 71.1 | 0.565 | 0.664 | 735
10:10 | 2005-08-29 | -------- | 58.61 | 85655 | 106511 | 32.9 | 56.6 | 71.1 | 0.564 | 0.663 | 735
10:11 | 2005-08-29 | -------- | 57.98 | 85698 | 106590 | 33 | 56.6 | 71.1 | 0.562 | 0.664 | 735.1
10:12 | 2005-08-29 | -------- | 53.8 | 85785 | 106652 | 33.1 | 56.6 | 71.1 | 0.561 | 0.664 | 735.1
10:13 | 2005-08-29 | -------- | 53.73 | 85796 | 106660 | 33.2 | 56.6 | 71.1 | 0.559 | 0.665 | 735.1
10:14 | 2005-08-29 | -------- | 53.4 | 85824 | 106681 | 33.3 | 56.6 | 71.1 | 0.56 | 0.664 | 735.1
10:15 | 2005-08-29 | -------- | 54.14 | 85857 | 106704 | 33.4 | 56.6 | 71.1 | 0.564 | 0.664 | 735.1
10:16 | 2005-08-29 | -------- | 56.2 | 85878 | 106726 | 33.5 | 56.6 | 71.1 | 0.562 | 0.664 | 735.1
10:17 | 2005-08-29 | -------- | 187.5 | 85779 | 106321 | 33.6 | 56.6 | 71.2 | 0.562 | 0.664 | 735.1
10:18 | 2005-08-29 | -------- | 388.7 | 85704 | 106298 | 33.7 | 56.6 | 71.2 | 0.556 | 0.665 | 735.2
10:19 | 2005-08-29 | -------- | 346 | 85684 | 106271 | 33.8 | 56.6 | 71.2 | 0.555 | 0.666 | 735.2
10:20 | 2005-08-29 | -------- | 336.6 | 85677 | 106257 | 33.9 | 56.6 | 71.2 | 0.553 | 0.666 | 735.3
10:21 | 2005-08-29 | -------- | 333.6 | 85673 | 106234 | 34 | 56.6 | 71.2 | 0.555 | 0.666 | 735.3
10:22 | 2005-08-29 | -------- | 337 | 85688 | 106248 | 34.1 | 56.6 | 71.2 | 0.554 | 0.666 | 735.3
10:23 | 2005-08-29 | -------- | 334.5 | 85727 | 106266 | 34.2 | 56.6 | 71.2 | 0.556 | 0.666 | 735.3
10:24 | 2005-08-29 | -------- | 343.2 | 85705 | 106247 | 34.2 | 56.6 | 71.2 | 0.554 | 0.666 | 735.3
10:25 | 2005-08-29 | -------- | 340.7 | 85708 | 106251 | 34.3 | 56.6 | 71.2 | 0.555 | 0.666 | 735.3
10:26 | 2005-08-29 | -------- | 340.8 | 85677 | 106204 | 34.4 | 56.6 | 71.2 | 0.556 | 0.666 | 735.3
10:27 | 2005-08-29 | -------- | 342 | 85675 | 106227 | 34.4 | 56.6 | 71.2 | 0.557 | 0.666 | 735.3
10:28 | 2005-08-29 | -------- | 159.4 | 85791 | 106493 | 34.5 | 56.6 | 71.2 | 0.559 | 0.665 | 735.3
10:29 | 2005-08-29 | -------- | 60.03 | 85669 | 106348 | 34.6 | 56.6 | 71.1 | 0.559 | 0.666 | 735.3
10:30 | 2005-08-29 | -------- | 49.87 | 85635 | 106298 | 34.6 | 56.6 | 71.1 | 0.558 | 0.666 | 735.4
10:31 | 2005-08-29 | -------- | 47.74 | 85582 | 106220 | 34.7 | 56.6 | 71.1 | 0.558 | 0.666 | 735.4
10:32 | 2005-08-29 | -------- | 47.29 | 85563 | 106184 | 34.7 | 56.6 | 71.1 | 0.555 | 0.666 | 735.4
10:33 | 2005-08-29 | -------- | 47.66 | 85496 | 106104 | 34.8 | 56.6 | 71.1 | 0.557 | 0.666 | 735.4
10:34 | 2005-08-29 | -------- | 46.16 | 85446 | 106021 | 34.8 | 56.6 | 71.1 | 0.555 | 0.666 | 735.4
10:35 | 2005-08-29 | -------- | 46.27 | 85407 | 105963 | 34.9 | 56.6 | 71.1 | 0.555 | 0.667 | 735.5
10:36 | 2005-08-29 | -------- | 46.36 | 85418 | 105961 | 34.9 | 56.6 | 71.1 | 0.557 | 0.666 | 735.4
10:37 | 2005-08-29 | -------- | 47.2 | 85367 | 105892 | 34.9 | 56.6 | 71.1 | 0.559 | 0.666 | 735.4
10:38 | 2005-08-29 | -------- | 47.22 | 85392 | 105907 | 34.9 | 56.6 | 71.1 | 0.558 | 0.666 | 735.5
10:39 | 2005-08-29 | -------- | 48.27 | 85367 | 105864 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.56 | 0.666 | 735.5
10:40 | 2005-08-29 | -------- | 48.64 | 85274 | 105737 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.559 | 0.666 | 735.5
10:41 | 2005-08-29 | -------- | 48.01 | 85229 | 105669 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.559 | 0.666 | 735.5
10:42 | 2005-08-29 | -------- | 47.83 | 85172 | 105585 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.559 | 0.666 | 735.5
10:43 | 2005-08-29 | -------- | 47.9 | 85227 | 105635 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.559 | 0.666 | 735.5
10:44 | 2005-08-29 | -------- | 47.96 | 85217 | 105606 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.558 | 0.666 | 735.5
10:45 | 2005-08-29 | -------- | 47.42 | 85217 | 105608 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.557 | 0.667 | 735.5
10:46 | 2005-08-29 | -------- | 46.96 | 85195 | 105565 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.558 | 0.667 | 735.6
10:47 | 2005-08-29 | -------- | 46.81 | 85198 | 105550 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.556 | 0.667 | 735.6
10:48 | 2005-08-29 | -------- | 43.48 | 85258 | 105586 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.557 | 0.667 | 735.6
10:49 | 2005-08-29 | -------- | 45.59 | 85155 | 105465 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.555 | 0.667 | 735.6
10:50 | 2005-08-29 | -------- | 47.41 | 85075 | 105352 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.557 | 0.667 | 735.6
10:51 | 2005-08-29 | -------- | 47.03 | 85015 | 105271 | 35.2 | 56.6 | 71.1 | 0.557 | 0.667 | 735.6
10:52 | 2005-08-29 | -------- | 46.76 | 85032 | 105276 | 35.2 | 56.6 | 71.1 | 0.559 | 0.666 | 735.6
10:53 | 2005-08-29 | -------- | 47.35 | 84971 | 105192 | 35.2 | 56.6 | 71.1 | 0.557 | 0.666 | 735.7
10:54 | 2005-08-29 | -------- | 46.74 | 84964 | 105175 | 35.2 | 56.6 | 71.1 | 0.558 | 0.667 | 735.7
10:55 | 2005-08-29 | -------- | 47.1 | 84973 | 105176 | 35.2 | 56.6 | 71.1 | 0.557 | 0.667 | 735.7
10:56 | 2005-08-29 | -------- | 47.08 | 85001 | 105201 | 35.2 | 56.6 | 71.1 | 0.556 | 0.667 | 735.7
10:57 | 2005-08-29 | -------- | 46.52 | 85024 | 105217 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.558 | 0.667 | 735.7
10:58 | 2005-08-29 | -------- | 46.97 | 85016 | 105191 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.56 | 0.667 | 735.7
10:59 | 2005-08-29 | -------- | 47.83 | 84983 | 105142 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.557 | 0.667 | 735.7
11:00 | 2005-08-29 | -------- | 47.04 | 84969 | 105116 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.555 | 0.667 | 735.8
11:01 | 2005-08-29 | -------- | 46.14 | 84941 | 105070 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.556 | 0.667 | 735.8
11:02 | 2005-08-29 | -------- | 45.77 | 84904 | 105016 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.554 | 0.667 | 735.8
11:03 | 2005-08-29 | -------- | 48.82 | 84894 | 104969 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.572 | 0.663 | 735.6
11:04 | 2005-08-29 | -------- | 52.66 | 84885 | 104962 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.587 | 0.66 | 735.4
11:05 | 2005-08-29 | -------- | 49.45 | 84849 | 104904 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 735.1
11:06 | 2005-08-29 | -------- | 50.14 | 84856 | 104902 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.665 | 0.644 | 735.1
11:07 | 2005-08-29 | -------- | 50.28 | 84822 | 104850 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.664 | 0.644 | 735.1
11:08 | 2005-08-29 | -------- | 50.21 | 84797 | 104809 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.665 | 0.644 | 735.1
11:09 | 2005-08-29 | -------- | 50.13 | 84786 | 104783 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.677 | 0.644 | 735.1
11:10 | 2005-08-29 | -------- | 50.29 | 84732 | 104709 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.665 | 0.643 | 735.2
11:11 | 2005-08-29 | -------- | 49.99 | 84748 | 104717 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.2
11:12 | 2005-08-29 | -------- | 50.13 | 84769 | 104732 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.2
11:13 | 2005-08-29 | -------- | 50.29 | 84733 | 104677 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.663 | 0.644 | 735.2
11:14 | 2005-08-29 | -------- | 50.41 | 84660 | 104577 | 34.9 | 56.6 | 71.1 | 0.663 | 0.643 | 735.2
11:15 | 2005-08-29 | -------- | 50.21 | 84665 | 104574 | 34.9 | 56.6 | 71.1 | 0.663 | 0.643 | 735.2
11:16 | 2005-08-29 | -------- | 50.42 | 84667 | 104567 | 34.9 | 56.6 | 71.1 | 0.663 | 0.643 | 735.2
11:17 | 2005-08-29 | -------- | 50.19 | 84699 | 104597 | 34.9 | 56.6 | 71.1 | 0.663 | 0.644 | 735.2
11:18 | 2005-08-29 | -------- | 50.33 | 84659 | 104538 | 34.9 | 56.6 | 71.1 | 0.663 | 0.644 | 735.2
11:19 | 2005-08-29 | -------- | 50.36 | 84591 | 104444 | 34.8 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.2
11:20 | 2005-08-29 | -------- | 50.26 | 84594 | 104439 | 34.8 | 56.5 | 71.1 | 0.663 | 0.644 | 735.2
11:21 | 2005-08-29 | -------- | 50.12 | 84591 | 104425 | 34.8 | 56.5 | 71.1 | 0.663 | 0.644 | 735.3
11:22 | 2005-08-29 | -------- | 50.25 | 84556 | 104372 | 34.8 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
11:23 | 2005-08-29 | -------- | 50.39 | 84542 | 104348 | 34.8 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
11:24 | 2005-08-29 | -------- | 50.3 | 84531 | 104324 | 34.8 | 56.5 | 71.1 | 0.663 | 0.644 | 735.3
11:25 | 2005-08-29 | -------- | 50.53 | 84554 | 104342 | 34.7 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
11:26 | 2005-08-29 | -------- | 50.32 | 84505 | 104274 | 34.7 | 56.5 | 71.1 | 0.661 | 0.643 | 735.3
11:27 | 2005-08-29 | -------- | 50.46 | 84500 | 104260 | 34.7 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.644 | 735.3
11:28 | 2005-08-29 | -------- | 50.4 | 84472 | 104217 | 34.7 | 56.5 | 71.1 | 0.661 | 0.643 | 735.4
11:29 | 2005-08-29 | -------- | 50.42 | 84457 | 104189 | 34.7 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.644 | 735.4
11:30 | 2005-08-29 | -------- | 50.3 | 84469 | 104197 | 34.7 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.4
11:31 | 2005-08-29 | -------- | 50.09 | 84457 | 104173 | 34.6 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.4
11:32 | 2005-08-29 | -------- | 50.28 | 84441 | 104144 | 34.6 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.4
11:33 | 2005-08-29 | -------- | 50.23 | 84416 | 104105 | 34.6 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.644 | 735.4
11:34 | 2005-08-29 | -------- | 50.3 | 84444 | 104132 | 34.6 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.4
11:35 | 2005-08-29 | -------- | 50.3 | 84406 | 104076 | 34.6 | 56.5 | 71.1 | 0.663 | 0.643 | 735.4
11:36 | 2005-08-29 | -------- | 50.46 | 84380 | 104037 | 34.6 | 56.5 | 71.1 | 0.666 | 0.643 | 735.4
11:37 | 2005-08-29 | -------- | 50.27 | 84350 | 103992 | 34.5 | 56.5 | 71.1 | 0.663 | 0.644 | 735.4
11:38 | 2005-08-29 | -------- | 50.15 | 84364 | 104002 | 34.5 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.4
11:39 | 2005-08-29 | -------- | 50.22 | 84401 | 104039 | 34.5 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.4
11:40 | 2005-08-29 | -------- | 50.13 | 84364 | 103985 | 34.5 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.644 | 735.4
11:41 | 2005-08-29 | -------- | 50.32 | 84423 | 104056 | 34.5 | 56.5 | 71.1 | 0.661 | 0.644 | 735.4
11:42 | 2005-08-29 | -------- | 50.13 | 84492 | 104133 | 34.5 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.4
11:43 | 2005-08-29 | -------- | 50.42 | 84548 | 104196 | 34.4 | 56.5 | 71.1 | 0.663 | 0.644 | 735.4
11:44 | 2005-08-29 | -------- | 50.47 | 84584 | 104231 | 34.4 | 56.5 | 71.1 | 0.661 | 0.643 | 735.4
11:45 | 2005-08-29 | -------- | 50.57 | 84632 | 104282 | 34.4 | 56.5 | 71.1 | 0.661 | 0.643 | 735.5
11:46 | 2005-08-29 | -------- | 50.39 | 84640 | 104286 | 34.4 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.5
11:47 | 2005-08-29 | -------- | 50.37 | 84693 | 104343 | 34.4 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.5
11:48 | 2005-08-29 | -------- | 51.02 | 84702 | 104349 | 34.4 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.644 | 735.5
11:49 | 2005-08-29 | -------- | 50.8 | 84680 | 104314 | 34.4 | 56.5 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.5
11:50 | 2005-08-29 | -------- | 50.76 | 84745 | 104388 | 34.4 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.4
11:51 | 2005-08-29 | -------- | 50.57 | 84858 | 104522 | 34.4 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.644 | 735.5
11:52 | 2005-08-29 | -------- | 50.51 | 84945 | 104622 | 34.4 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.644 | 735.5
11:53 | 2005-08-29 | -------- | 50.66 | 85043 | 104738 | 34.4 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.5
11:54 | 2005-08-29 | -------- | 50.54 | 85076 | 104772 | 34.5 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.644 | 735.6
11:55 | 2005-08-29 | -------- | 47.31 | 85073 | 104813 | 34.5 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.643 | 735.6
11:56 | 2005-08-29 | -------- | 0.3141 | 85128 | 104876 | 34.5 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.644 | 735.6
11:57 | 2005-08-29 | -------- | -0.6368 | 85144 | 104889 | 34.5 | 56.6 | 71.2 | 0.66 | 0.643 | 735.6
11:58 | 2005-08-29 | -------- | -0.6563 | 85115 | 104848 | 34.5 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.644 | 735.6
11:59 | 2005-08-29 | -------- | -0.5409 | 85150 | 104886 | 34.5 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.643 | 735.6
12:00 | 2005-08-29 | -------- | -0.5764 | 85143 | 104872 | 34.6 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.644 | 735.6
12:01 | 2005-08-29 | -------- | -0.6469 | 85131 | 104851 | 34.6 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.643 | 735.6
12:02 | 2005-08-29 | -------- | -0.8321 | 85149 | 104865 | 34.6 | 56.6 | 71.2 | 0.66 | 0.642 | 735.6
12:03 | 2005-08-29 | -------- | -0.8712 | 85142 | 104853 | 34.6 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.643 | 735.7
12:04 | 2005-08-29 | -------- | -0.8052 | 85147 | 104852 | 34.6 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.643 | 735.7
12:05 | 2005-08-29 | -------- | -0.8083 | 85165 | 104869 | 34.7 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.643 | 735.7
12:06 | 2005-08-29 | -------- | -0.7822 | 85234 | 104948 | 34.7 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.642 | 735.7
12:07 | 2005-08-29 | -------- | -0.8035 | 85264 | 104980 | 34.7 | 56.6 | 71.2 | 0.66 | 0.642 | 735.7
12:08 | 2005-08-29 | -------- | -0.6587 | 85265 | 104976 | 34.7 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.642 | 735.7
12:09 | 2005-08-29 | -------- | -0.8279 | 85276 | 104984 | 34.7 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.642 | 735.7
12:10 | 2005-08-29 | -------- | -0.8349 | 85346 | 105066 | 34.8 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.642 | 735.7
12:11 | 2005-08-29 | -------- | -0.6421 | 85347 | 105061 | 34.8 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.643 | 735.7
12:12 | 2005-08-29 | -------- | -0.7837 | 85361 | 105072 | 34.8 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.643 | 735.8
12:13 | 2005-08-29 | -------- | -0.6516 | 85365 | 105073 | 34.8 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.643 | 735.8
12:14 | 2005-08-29 | -------- | -0.753 | 85369 | 105057 | 34.9 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.643 | 735.7
12:15 | 2005-08-29 | -------- | 17.57 | 85356 | 105049 | 34.9 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.7
12:16 | 2005-08-29 | -------- | 4.627 | 85388 | 105083 | 34.9 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.8
12:17 | 2005-08-29 | -------- | 4.361 | 85435 | 105136 | 34.9 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.8
12:18 | 2005-08-29 | -------- | 4.359 | 85474 | 105179 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.8
12:19 | 2005-08-29 | -------- | 4.477 | 85531 | 105243 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.8
12:20 | 2005-08-29 | -------- | 4.351 | 85541 | 105251 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.8
12:21 | 2005-08-29 | -------- | 4.337 | 85578 | 105290 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.8
12:22 | 2005-08-29 | -------- | 4.417 | 85596 | 105308 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.8
12:23 | 2005-08-29 | -------- | 4.341 | 85597 | 105308 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.2
12:24 | 2005-08-29 | -------- | 4.574 | 85642 | 105358 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.2
12:25 | 2005-08-29 | -------- | 4.425 | 85641 | 105353 | 35.2 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.2
12:26 | 2005-08-29 | -------- | 4.262 | 85674 | 105388 | 35.2 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.2
12:27 | 2005-08-29 | -------- | 4.253 | 85717 | 105436 | 35.2 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.2
12:28 | 2005-08-29 | -------- | 4.572 | 85753 | 105475 | 35.2 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.2
12:30 | 2005-08-29 | -------- | 4.375 | 85756 | 105469 | 35.3 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.2
12:31 | 2005-08-29 | -------- | 4.353 | 85780 | 105493 | 35.3 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.2
12:32 | 2005-08-29 | -------- | 7.528 | 85787 | 105501 | 35.3 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.2
12:33 | 2005-08-29 | -------- | 11.16 | 85799 | 105511 | 35.4 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.2
12:34 | 2005-08-29 | -------- | 11.16 | 85847 | 105564 | 35.4 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.642 | 735.3
12:35 | 2005-08-29 | -------- | 11.24 | 85851 | 105564 | 35.4 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.2
12:36 | 2005-08-29 | -------- | 11.2 | 85865 | 105576 | 35.4 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.3
12:37 | 2005-08-29 | -------- | 11.23 | 85892 | 105604 | 35.5 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
12:38 | 2005-08-29 | -------- | 11.1 | 85950 | 105672 | 35.5 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
12:39 | 2005-08-29 | -------- | 11.27 | 85973 | 105693 | 35.5 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
12:40 | 2005-08-29 | -------- | 11.4 | 85982 | 105699 | 35.5 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
12:41 | 2005-08-29 | -------- | 11.23 | 86014 | 105733 | 35.6 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
12:42 | 2005-08-29 | -------- | 11.31 | 86035 | 105755 | 35.6 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.3
12:43 | 2005-08-29 | -------- | 11.27 | 86055 | 105779 | 35.6 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.642 | 735.3
12:44 | 2005-08-29 | -------- | 11.34 | 86016 | 105727 | 35.6 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.3
12:45 | 2005-08-29 | -------- | 11.23 | 86057 | 105772 | 35.7 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.3
12:46 | 2005-08-29 | -------- | 11.42 | 86061 | 105771 | 35.7 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
12:47 | 2005-08-29 | -------- | 11.34 | 86084 | 105795 | 35.7 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
12:48 | 2005-08-29 | -------- | 11.37 | 86093 | 105799 | 35.7 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
12:49 | 2005-08-29 | -------- | 11.34 | 86102 | 105807 | 35.8 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.3
12:50 | 2005-08-29 | -------- | 15.55 | 86148 | 105863 | 35.8 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.3
12:51 | 2005-08-29 | -------- | 17.24 | 86147 | 105858 | 35.8 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.642 | 735.3
12:52 | 2005-08-29 | -------- | 17.14 | 86171 | 105883 | 35.8 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
12:53 | 2005-08-29 | -------- | 17.26 | 86179 | 105887 | 35.9 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
12:54 | 2005-08-29 | -------- | 17.26 | 86203 | 105913 | 35.9 | 56.6 | 71.1 | 0.663 | 0.643 | 735.3
12:55 | 2005-08-29 | -------- | 17.3 | 86209 | 105913 | 35.9 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.3
12:56 | 2005-08-29 | -------- | 17.39 | 86260 | 105973 | 35.9 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
12:57 | 2005-08-29 | -------- | 17.18 | 86318 | 106038 | 35.9 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
12:58 | 2005-08-29 | -------- | 17.32 | 86405 | 106140 | 36 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.3
12:59 | 2005-08-29 | -------- | 17.25 | 86462 | 106206 | 36 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
13:00 | 2005-08-29 | -------- | 17.2 | 86514 | 106263 | 36 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.3
13:01 | 2005-08-29 | -------- | 18.78 | 86560 | 106324 | 36 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.3
13:02 | 2005-08-29 | -------- | 26.22 | 86600 | 106368 | 36 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.3
13:03 | 2005-08-29 | -------- | 26.45 | 86603 | 106367 | 36.1 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.642 | 735.3
13:04 | 2005-08-29 | -------- | 26.23 | 86607 | 106367 | 36.1 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.3
13:05 | 2005-08-29 | -------- | 26.5 | 86652 | 106417 | 36.1 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.642 | 735.4
13:06 | 2005-08-29 | -------- | 26.34 | 86692 | 106461 | 36.1 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.4
13:07 | 2005-08-29 | -------- | 26.32 | 86696 | 106462 | 36.1 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.642 | 735.4
13:08 | 2005-08-29 | -------- | 26.43 | 86684 | 106441 | 36.2 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.4
13:09 | 2005-08-29 | -------- | 26.39 | 86720 | 106481 | 36.2 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.4
13:10 | 2005-08-29 | -------- | 26.5 | 86766 | 106533 | 36.2 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.4
13:11 | 2005-08-29 | -------- | 26.49 | 86784 | 106550 | 36.2 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.4
13:12 | 2005-08-29 | -------- | 26.27 | 86822 | 106591 | 36.2 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.4
13:13 | 2005-08-29 | -------- | 27.52 | 86806 | 106580 | 36.2 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.4
13:14 | 2005-08-29 | -------- | 36.97 | 86837 | 106610 | 36.3 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.4
13:15 | 2005-08-29 | -------- | 36.24 | 86870 | 106646 | 36.3 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.4
13:16 | 2005-08-29 | -------- | 36.58 | 86884 | 106659 | 36.3 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.642 | 735.4
13:17 | 2005-08-29 | -------- | 36.47 | 86925 | 106705 | 36.3 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.642 | 735.4
13:18 | 2005-08-29 | -------- | 36.56 | 86913 | 106685 | 36.3 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.4
13:19 | 2005-08-29 | -------- | 36.42 | 86960 | 106739 | 36.4 | 56.6 | 71.1 | 0.661 | 0.641 | 735.4
13:20 | 2005-08-29 | -------- | 36.63 | 86988 | 106766 | 36.4 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:21 | 2005-08-29 | -------- | 36.45 | 86990 | 106764 | 36.4 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:22 | 2005-08-29 | -------- | 36.49 | 87014 | 106789 | 36.4 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.643 | 735.5
13:23 | 2005-08-29 | -------- | 36.52 | 87044 | 106823 | 36.4 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:24 | 2005-08-29 | -------- | 36.56 | 87073 | 106853 | 36.5 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:25 | 2005-08-29 | -------- | 36.53 | 87103 | 106886 | 36.5 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:26 | 2005-08-29 | -------- | 36.43 | 87148 | 106936 | 36.5 | 56.6 | 71.1 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:27 | 2005-08-29 | -------- | 37.33 | 87170 | 106973 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.643 | 735.5
13:28 | 2005-08-29 | -------- | 49.2 | 87168 | 106963 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.4
13:29 | 2005-08-29 | -------- | 48.96 | 87141 | 106926 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.642 | 735.4
13:30 | 2005-08-29 | -------- | 48.97 | 87142 | 106924 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.642 | 735.4
13:31 | 2005-08-29 | -------- | 49 | 87179 | 106965 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.643 | 735.4
13:32 | 2005-08-29 | -------- | 49.14 | 87201 | 106987 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.4
13:33 | 2005-08-29 | -------- | 49.06 | 87234 | 107022 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.4
13:34 | 2005-08-29 | -------- | 48.9 | 87229 | 107011 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.4
13:35 | 2005-08-29 | -------- | 49.04 | 87247 | 107029 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:36 | 2005-08-29 | -------- | 49.04 | 87304 | 107095 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:37 | 2005-08-29 | -------- | 49.09 | 87312 | 107102 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:38 | 2005-08-29 | -------- | 49.07 | 87282 | 107059 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:39 | 2005-08-29 | -------- | 49.06 | 87268 | 107039 | 36.8 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:40 | 2005-08-29 | -------- | 52.24 | 87237 | 107008 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:41 | 2005-08-29 | -------- | 60.42 | 87313 | 107097 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:42 | 2005-08-29 | -------- | 60.63 | 87300 | 107077 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:43 | 2005-08-29 | -------- | 60.54 | 87291 | 107061 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:44 | 2005-08-29 | -------- | 60.75 | 87326 | 107099 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:45 | 2005-08-29 | -------- | 60.67 | 87302 | 107064 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:46 | 2005-08-29 | -------- | 60.82 | 87336 | 107104 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.4
13:47 | 2005-08-29 | -------- | 60.75 | 87349 | 107113 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.4
13:48 | 2005-08-29 | -------- | 60.86 | 87362 | 107127 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.4
13:49 | 2005-08-29 | -------- | 60.7 | 87358 | 107118 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.4
13:50 | 2005-08-29 | -------- | 60.87 | 87369 | 107126 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.4
13:51 | 2005-08-29 | -------- | 60.89 | 87414 | 107176 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:52 | 2005-08-29 | -------- | 61.08 | 87383 | 107134 | 37.2 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:53 | 2005-08-29 | -------- | 60.84 | 87406 | 107157 | 37.2 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:54 | 2005-08-29 | -------- | 60.99 | 87403 | 107149 | 37.2 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:55 | 2005-08-29 | -------- | 67.61 | 87372 | 107121 | 37.2 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:56 | 2005-08-29 | -------- | 74.26 | 87432 | 107192 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:57 | 2005-08-29 | -------- | 74.56 | 87401 | 107149 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.5
13:58 | 2005-08-29 | -------- | 74.9 | 87407 | 107151 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:59 | 2005-08-29 | -------- | 74.91 | 87397 | 107134 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
14:00 | 2005-08-29 | -------- | 74.93 | 87382 | 107112 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
14:01 | 2005-08-29 | -------- | 74.8 | 87492 | 107241 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
14:02 | 2005-08-29 | -------- | 75 | 87457 | 107194 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
14:03 | 2005-08-29 | -------- | 74.97 | 87477 | 107214 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.6
14:04 | 2005-08-29 | -------- | 75.01 | 87369 | 107079 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.6
14:05 | 2005-08-29 | -------- | 75.22 | 87289 | 106977 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.6
14:06 | 2005-08-29 | -------- | 75.27 | 87338 | 107031 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:07 | 2005-08-29 | -------- | 75.11 | 87270 | 106943 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.6
14:08 | 2005-08-29 | -------- | 74.97 | 87120 | 106755 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:09 | 2005-08-29 | -------- | 75.21 | 86998 | 106601 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.6
14:10 | 2005-08-29 | -------- | 75.02 | 86916 | 106497 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:11 | 2005-08-29 | -------- | 78.36 | 87001 | 106610 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:12 | 2005-08-29 | -------- | 88.56 | 86934 | 106523 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:13 | 2005-08-29 | -------- | 88.58 | 86854 | 106420 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.6
14:14 | 2005-08-29 | -------- | 88.57 | 86786 | 106331 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.6
14:15 | 2005-08-29 | -------- | 88.65 | 86666 | 106180 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:16 | 2005-08-29 | -------- | 88.81 | 86707 | 106225 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.6
14:17 | 2005-08-29 | -------- | 88.59 | 86693 | 106203 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.6
14:18 | 2005-08-29 | -------- | 88.73 | 86643 | 106136 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.6
14:19 | 2005-08-29 | -------- | 88.52 | 86594 | 106071 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:20 | 2005-08-29 | -------- | 88.69 | 86575 | 106042 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.6
14:21 | 2005-08-29 | -------- | 88.45 | 86621 | 106094 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:22 | 2005-08-29 | -------- | 88.58 | 86563 | 106018 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:23 | 2005-08-29 | -------- | 88.63 | 86522 | 105963 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:24 | 2005-08-29 | -------- | 88.8 | 86483 | 105910 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:25 | 2005-08-29 | -------- | 88.76 | 86436 | 105848 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:26 | 2005-08-29 | -------- | 88.66 | 86441 | 105849 | 37.4 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.6
14:27 | 2005-08-29 | -------- | 92.58 | 86391 | 105794 | 37.4 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:28 | 2005-08-29 | -------- | 99.36 | 86328 | 105713 | 37.4 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.6
14:29 | 2005-08-29 | -------- | 100.2 | 86312 | 105689 | 37.4 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.7
14:30 | 2005-08-29 | -------- | 100.5 | 86311 | 105683 | 37.4 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.7
14:31 | 2005-08-29 | -------- | 100.2 | 86332 | 105704 | 37.4 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.7
14:32 | 2005-08-29 | -------- | 100.3 | 86299 | 105659 | 37.3 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.7
14:33 | 2005-08-29 | -------- | 100.4 | 86292 | 105645 | 37.3 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.7
14:34 | 2005-08-29 | -------- | 100.4 | 86282 | 105628 | 37.3 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.7
14:35 | 2005-08-29 | -------- | 100.4 | 86275 | 105614 | 37.3 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.7
14:36 | 2005-08-29 | -------- | 100.5 | 86331 | 105678 | 37.3 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.7
14:37 | 2005-08-29 | -------- | 100.3 | 86273 | 105602 | 37.2 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.7
14:38 | 2005-08-29 | -------- | 100.5 | 86228 | 105542 | 37.2 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.7
14:39 | 2005-08-29 | -------- | 100.4 | 86187 | 105489 | 37.2 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.7
14:40 | 2005-08-29 | -------- | 102.1 | 86200 | 105514 | 37.2 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.7
14:41 | 2005-08-29 | -------- | 116 | 86237 | 105560 | 37.2 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.8
14:42 | 2005-08-29 | -------- | 120.7 | 86187 | 105495 | 37.1 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:43 | 2005-08-29 | -------- | 120.9 | 86149 | 105445 | 37.1 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.8
14:44 | 2005-08-29 | -------- | 120.9 | 86068 | 105342 | 37.1 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:45 | 2005-08-29 | -------- | 120.7 | 86041 | 105303 | 37.1 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.8
14:46 | 2005-08-29 | -------- | 120.7 | 86079 | 105345 | 37.1 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:47 | 2005-08-29 | -------- | 120.8 | 86044 | 105298 | 37 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:48 | 2005-08-29 | -------- | 120.7 | 86044 | 105294 | 37 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.8
14:49 | 2005-08-29 | -------- | 120.9 | 86023 | 105264 | 37 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:50 | 2005-08-29 | -------- | 120.8 | 85981 | 105208 | 37 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.8
14:51 | 2005-08-29 | -------- | 121.2 | 85951 | 105166 | 37 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.8
14:52 | 2005-08-29 | -------- | 120.9 | 85943 | 105153 | 36.9 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:53 | 2005-08-29 | -------- | 120.8 | 85937 | 105141 | 36.9 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:54 | 2005-08-29 | -------- | 120.8 | 85870 | 105054 | 36.9 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:55 | 2005-08-29 | -------- | 120.7 | 85881 | 105064 | 36.9 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.8
14:56 | 2005-08-29 | -------- | 126.8 | 85875 | 105065 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:57 | 2005-08-29 | -------- | 137.8 | 85840 | 105026 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.8
14:58 | 2005-08-29 | -------- | 141 | 85847 | 105030 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.8
14:59 | 2005-08-29 | -------- | 140.3 | 85869 | 105053 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
15:00 | 2005-08-29 | -------- | 140.2 | 85861 | 105038 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
15:01 | 2005-08-29 | -------- | 140.4 | 85872 | 105049 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.8
15:02 | 2005-08-29 | -------- | 140.4 | 85792 | 104946 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
15:03 | 2005-08-29 | -------- | 140.3 | 85814 | 104968 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
15:04 | 2005-08-29 | -------- | 140.5 | 85826 | 104979 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.8
15:05 | 2005-08-29 | -------- | 140.3 | 85796 | 104939 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.8
15:06 | 2005-08-29 | -------- | 140.4 | 85809 | 104950 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.9
15:07 | 2005-08-29 | -------- | 140.2 | 85795 | 104916 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.642 | 735.9
15:08 | 2005-08-29 | -------- | 140.1 | 85827 | 104949 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.681 | 0.642 | 735.9
15:09 | 2005-08-29 | -------- | 140.1 | 85728 | 104825 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 735.9
15:10 | 2005-08-29 | -------- | 140 | 85665 | 104744 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.643 | 735.9
15:11 | 2005-08-29 | -------- | 140.2 | 85642 | 104711 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.642 | 735.9
15:12 | 2005-08-29 | -------- | 140.3 | 85652 | 104720 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.642 | 735.9
15:13 | 2005-08-29 | -------- | 140.6 | 85625 | 104682 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.642 | 735.9
15:14 | 2005-08-29 | -------- | 140.6 | 85536 | 104570 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.642 | 735.9
15:15 | 2005-08-29 | -------- | 140.2 | 85508 | 104533 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.642 | 735.9
15:16 | 2005-08-29 | -------- | 144.5 | 85525 | 104567 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.642 | 735.9
15:17 | 2005-08-29 | -------- | 158.1 | 85530 | 104571 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.642 | 735.9
15:18 | 2005-08-29 | -------- | 160.1 | 85571 | 104618 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 735.9
15:19 | 2005-08-29 | -------- | 160.1 | 85549 | 104587 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.643 | 735.9
15:20 | 2005-08-29 | -------- | 160.1 | 85488 | 104508 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.642 | 735.9
15:21 | 2005-08-29 | -------- | 160.2 | 85550 | 104580 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.642 | 735.9
15:22 | 2005-08-29 | -------- | 160.4 | 85517 | 104537 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.681 | 0.643 | 736
15:23 | 2005-08-29 | -------- | 160.2 | 85576 | 104605 | 36.2 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736
15:24 | 2005-08-29 | -------- | 160.3 | 85485 | 104491 | 36.2 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.643 | 736
15:25 | 2005-08-29 | -------- | 160.2 | 85449 | 104442 | 36.2 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736
15:26 | 2005-08-29 | -------- | 160.1 | 85420 | 104402 | 36.2 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.643 | 736
15:27 | 2005-08-29 | -------- | 160.1 | 85398 | 104264 | 36.1 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736
15:28 | 2005-08-29 | -------- | 159.9 | 85394 | 104255 | 36.1 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736
15:29 | 2005-08-29 | -------- | 160 | 85396 | 104252 | 36.1 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.643 | 736
15:30 | 2005-08-29 | -------- | 159.9 | 85379 | 104227 | 36.1 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.643 | 736
15:31 | 2005-08-29 | -------- | 159.7 | 85344 | 104180 | 36 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.644 | 736
15:32 | 2005-08-29 | -------- | 160 | 85333 | 104168 | 36 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.642 | 736
15:33 | 2005-08-29 | -------- | 160.1 | 85295 | 104115 | 36 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.643 | 736
15:34 | 2005-08-29 | -------- | 159.9 | 85297 | 104115 | 36 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736
15:35 | 2005-08-29 | -------- | 159.8 | 85293 | 104107 | 35.9 | 56.6 | 71.2 | 0.681 | 0.644 | 736
15:36 | 2005-08-29 | -------- | 159.9 | 85306 | 104118 | 35.9 | 56.6 | 71.2 | 0.681 | 0.644 | 736
15:37 | 2005-08-29 | -------- | 159.9 | 85334 | 104148 | 35.9 | 56.6 | 71.2 | 0.681 | 0.644 | 736
15:38 | 2005-08-29 | -------- | 173.5 | 85247 | 104046 | 35.8 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.644 | 736
15:39 | 2005-08-29 | -------- | 180.6 | 85197 | 103981 | 35.8 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.644 | 736
15:40 | 2005-08-29 | -------- | 180.8 | 85189 | 103967 | 35.8 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.644 | 736
15:41 | 2005-08-29 | -------- | 180.8 | 85175 | 103946 | 35.8 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.644 | 736
15:42 | 2005-08-29 | -------- | 180.8 | 85255 | 104041 | 35.7 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736
15:43 | 2005-08-29 | -------- | 180.8 | 85308 | 104103 | 35.7 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.644 | 736
15:44 | 2005-08-29 | -------- | 180.8 | 85394 | 104203 | 35.7 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.644 | 736
15:45 | 2005-08-29 | -------- | 181.3 | 85470 | 104293 | 35.7 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.644 | 736
15:46 | 2005-08-29 | -------- | 181.2 | 85486 | 104311 | 35.7 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.644 | 736
15:47 | 2005-08-29 | -------- | 181.2 | 85540 | 104373 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.644 | 736
15:48 | 2005-08-29 | -------- | 181.3 | 85623 | 104319 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.644 | 736.6
15:49 | 2005-08-29 | -------- | 181.3 | 85625 | 104319 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.644 | 736.6
15:50 | 2005-08-29 | -------- | 181.4 | 85665 | 104367 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.667 | 0.644 | 736.6
15:51 | 2005-08-29 | -------- | 181.4 | 85697 | 104402 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.669 | 0.643 | 736.6
15:52 | 2005-08-29 | -------- | 181.6 | 85752 | 104478 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.61 | 0.644 | 736.6
15:53 | 2005-08-29 | -------- | 181.3 | 85704 | 104431 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.597 | 0.645 | 736.6
15:54 | 2005-08-29 | -------- | 181.4 | 85648 | 104417 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.59 | 0.655 | 735.7
15:55 | 2005-08-29 | -------- | 178.2 | 85703 | 104468 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.581 | 0.66 | 737
15:56 | 2005-08-29 | -------- | 176.2 | 85697 | 104469 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.573 | 0.663 | 737.2
15:57 | 2005-08-29 | -------- | 185.3 | 85770 | 104554 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.573 | 0.663 | 737.1
15:58 | 2005-08-29 | -------- | 201.7 | 85768 | 104543 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.573 | 0.663 | 737.1
15:59 | 2005-08-29 | -------- | 201.8 | 85791 | 104567 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.572 | 0.663 | 737.2
16:00 | 2005-08-29 | -------- | 201.4 | 85828 | 104608 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.572 | 0.662 | 737.2
16:01 | 2005-08-29 | -------- | 201 | 85885 | 104676 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.574 | 0.662 | 737.1
16:02 | 2005-08-29 | -------- | 198.9 | 85912 | 104707 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.575 | 0.662 | 737.1
16:02 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:03 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 6 | 0 | 35.6 | 57.2 | 70.5 | 0.194 | 0.682 | 734
16:04 | 2005-08-29 | -------- | 16.34 | 85752 | 104762 | 35.6 | 56.7 | 71.1 | 0.695 | 0.641 | 736.1
16:05 | 2005-08-29 | -------- | 115.3 | 85762 | 104905 | 35.6 | 56.6 | 71.1 | 0.549 | 0.642 | 736.1
16:06 | 2005-08-29 | -------- | 156.4 | 85648 | 104755 | 35.6 | 56.6 | 71.1 | 0.55 | 0.642 | 736.1
16:07 | 2005-08-29 | -------- | 153.2 | 85536 | 104623 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.551 | 0.643 | 736.1
16:08 | 2005-08-29 | -------- | 152.4 | 85496 | 104571 | 35.6 | 56.6 | 71.1 | 0.55 | 0.643 | 736.2
16:09 | 2005-08-29 | -------- | 152.4 | 85451 | 104513 | 35.6 | 56.6 | 71.1 | 0.551 | 0.644 | 736.2
16:10 | 2005-08-29 | ----L--- | 148.5 | 85306 | 104368 | 35.5 | 56.6 | 71.1 | 0.105 | 0.685 | 736.9
16:11 | 2005-08-29 | -----L-- | 115.8 | 85092 | 104093 | 35.4 | 56.6 | 71.1 | 0.6 | 0.123 | 737.7
16:12 | 2005-08-29 | -------- | 119.8 | 85015 | 103964 | 35.4 | 56.6 | 71.1 | 0.554 | 0.646 | 736.1
16:13 | 2005-08-29 | -------- | 154.2 | 85129 | 104025 | 35.3 | 56.6 | 71 | 0.552 | 0.647 | 736
16:14 | 2005-08-29 | -------- | 139.2 | 84868 | 103798 | 35.2 | 56.6 | 70.9 | 0.553 | 0.646 | 736
16:15 | 2005-08-29 | -------- | 152.2 | 84814 | 103716 | 35.1 | 56.6 | 70.9 | 0.553 | 0.646 | 736
16:16 | 2005-08-29 | -------- | 151 | 84768 | 103652 | 35 | 56.6 | 70.9 | 0.552 | 0.646 | 736
16:17 | 2005-08-29 | -------- | 118.8 | 84875 | 103648 | 34.9 | 56.6 | 71 | 0.553 | 0.647 | 736
16:18 | 2005-08-29 | -------- | 46 | 84777 | 103521 | 34.8 | 56.5 | 71 | 0.552 | 0.647 | 736
16:19 | 2005-08-29 | -------- | 47.39 | 84778 | 103501 | 34.7 | 56.5 | 71 | 0.553 | 0.647 | 736
16:20 | 2005-08-29 | -------- | 46.35 | 84999 | 103770 | 34.6 | 56.6 | 71 | 0.552 | 0.648 | 736
16:21 | 2005-08-29 | -------- | 45.78 | 85024 | 103800 | 34.6 | 56.6 | 71 | 0.551 | 0.646 | 736.1
16:22 | 2005-08-29 | -------- | 46.1 | 85075 | 103858 | 34.6 | 56.6 | 71 | 0.553 | 0.645 | 736.2
16:23 | 2005-08-29 | -------- | 45.93 | 85119 | 103909 | 34.6 | 56.6 | 71 | 0.551 | 0.647 | 736.2
16:23 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:24 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 15 | 0 | 34.5 | 55.9 | 68.6 | 0.535 | 0.669 | 734
16:25 | 2005-08-29 | -------- | 5.881 | 83908 | 102504 | 34.4 | 56.6 | 70.7 | 0.551 | 0.671 | 737.5
16:26 | 2005-08-29 | -------- | 9.2 | 84810 | 103568 | 34.4 | 56.6 | 70.9 | 0.551 | 0.671 | 737.5
16:28 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:29 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 7 | 0 | 34.1 | 57.5 | 65.9 | 0.19 | 0.688 | 737
16:30 | 2005-08-29 | -------- | 9.147 | 82285 | 100538 | 34 | 56.6 | 69.5 | 0.551 | 0.672 | 737.3
16:31 | 2005-08-29 | -------- | 8.48 | 84112 | 102724 | 33.9 | 56.5 | 71.1 | 0.552 | 0.673 | 737.4
16:31 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:32 | 2005-08-29 | -------- | 0 | 84559 | 103331 | 33.8 | 57 | 71.2 | 0.814 | 0.646 | 736.2
16:33 | 2005-08-29 | -------- | 8.054 | 85263 | 104172 | 33.8 | 56.6 | 71.2 | 0.792 | 0.646 | 736.2
16:34 | 2005-08-29 | -------- | 8.697 | 84824 | 103620 | 33.7 | 56.5 | 71.2 | 0.79 | 0.647 | 736.3
16:35 | 2005-08-29 | -------- | 8.769 | 84566 | 103297 | 33.6 | 56.5 | 71.1 | 0.773 | 0.645 | 736.3
16:44 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:45 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 12 | 0 | 32.8 | 52.8 | 61.8 | 0.676 | 0.644 | 730.4
16:49 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0
16:51 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 13 | 0 | 32.2 | 53.1 | 58 | 0.551 | 0.644 | 730.4
16:52 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 7 | 0 | 32.2 | 56.5 | 61.2 | 0.553 | 0.673 | 735.9
16:53 | 2005-08-29 | -------- | -2.556 | 76731 | 93869 | 32.1 | 56.5 | 64.7 | 0.675 | 0.648 | 736.2
16:54 | 2005-08-29 | -------- | -1.266 | 81913 | 100138 | 32.1 | 56.5 | 68 | 0.676 | 0.647 | 736.3
16:55 | 2005-08-29 | -------- | -0.8651 | 83625 | 102208 | 32 | 56.5 | 70.8 | 0.664 | 0.647 | 736.3
16:56 | 2005-08-29 | -------- | 28.22 | 84280 | 103007 | 32 | 56.5 | 70.9 | 0.664 | 0.647 | 736.3
16:57 | 2005-08-29 | -------- | 50.84 | 84626 | 103418 | 31.9 | 56.5 | 70.9 | 0.664 | 0.647 | 736.3
16:58 | 2005-08-29 | -------- | 51.4 | 84819 | 103649 | 31.9 | 56.5 | 71 | 0.663 | 0.646 | 736.3
16:59 | 2005-08-29 | -------- | 51.65 | 84849 | 103680 | 31.9 | 56.5 | 71 | 0.663 | 0.647 | 736.3
17:00 | 2005-08-29 | -------- | 51.71 | 84921 | 103765 | 32 | 56.5 | 71 | 0.665 | 0.645 | 736.3
17:01 | 2005-08-29 | -------- | 51.99 | 85047 | 103918 | 32 | 56.5 | 71 | 0.665 | 0.646 | 736.3
17:02 | 2005-08-29 | -------- | 52.06 | 85126 | 104015 | 32 | 56.5 | 71 | 0.672 | 0.646 | 736.3
17:03 | 2005-08-29 | -------- | 51.97 | 85146 | 104038 | 32.1 | 56.5 | 71 | 0.674 | 0.646 | 736.3
17:04 | 2005-08-29 | -------- | 51.89 | 85089 | 103972 | 32.1 | 56.5 | 71 | 0.675 | 0.646 | 736.3
17:05 | 2005-08-29 | -------- | 51.97 | 85036 | 103913 | 32.2 | 56.5 | 71 | 0.675 | 0.645 | 736.3
17:06 | 2005-08-29 | -------- | 52.05 | 85058 | 103941 | 32.2 | 56.5 | 71 | 0.668 | 0.644 | 736.3
17:07 | 2005-08-29 | -------- | 51.96 | 85135 | 104037 | 32.3 | 56.5 | 71 | 0.663 | 0.645 | 736.3
17:08 | 2005-08-29 | -------- | 52.01 | 85181 | 104095 | 32.3 | 56.6 | 71.1 | 0.663 | 0.645 | 736.3
17:09 | 2005-08-29 | -------- | 52.29 | 85178 | 104091 | 32.4 | 56.5 | 71.1 | 0.671 | 0.645 | 736.3
17:10 | 2005-08-29 | -------- | 52.12 | 85223 | 104149 | 32.5 | 56.6 | 71.1 | 0.674 | 0.644 | 736.3
17:11 | 2005-08-29 | -------- | 52.08 | 85236 | 104166 | 32.6 | 56.6 | 71.1 | 0.675 | 0.644 | 736.3
17:12 | 2005-08-29 | -------- | 52.09 | 85391 | 104312 | 32.6 | 56.6 | 71.1 | 0.675 | 0.645 | 736.9
17:13 | 2005-08-29 | -------- | 52.03 | 85403 | 104327 | 32.7 | 56.6 | 71.1 | 0.674 | 0.645 | 736.9
17:14 | 2005-08-29 | -------- | 52.19 | 85417 | 104347 | 32.8 | 56.6 | 71.1 | 0.664 | 0.645 | 736.8
17:15 | 2005-08-29 | -------- | 52.25 | 85435 | 104371 | 32.9 | 56.6 | 71.1 | 0.665 | 0.645 | 736.9
17:16 | 2005-08-29 | -------- | 52.05 | 85511 | 104465 | 32.9 | 56.6 | 71.1 | 0.675 | 0.644 | 736.8
17:17 | 2005-08-29 | -------- | 52.28 | 85591 | 104567 | 33 | 56.6 | 71.1 | 0.677 | 0.645 | 736.9
17:18 | 2005-08-29 | -------- | 47.83 | 85584 | 104588 | 33.1 | 56.6 | 71.1 | 0.675 | 0.643 | 736.9
17:19 | 2005-08-29 | -------- | -0.6588 | 85599 | 104608 | 33.2 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.644 | 736.9
17:20 | 2005-08-29 | -------- | -0.4932 | 85615 | 104629 | 33.3 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.644 | 736.9
17:21 | 2005-08-29 | -------- | -0.3467 | 85565 | 104570 | 33.3 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.643 | 736.9
17:22 | 2005-08-29 | -------- | -0.5981 | 85632 | 104652 | 33.4 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.644 | 736.9
17:23 | 2005-08-29 | -------- | -0.7119 | 85585 | 104595 | 33.5 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.643 | 736.9
17:24 | 2005-08-29 | -------- | -0.7009 | 85608 | 104624 | 33.6 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.644 | 736.9
17:25 | 2005-08-29 | -------- | -0.6799 | 85626 | 104648 | 33.7 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.644 | 736.8
17:26 | 2005-08-29 | -------- | 13.59 | 85658 | 104683 | 33.7 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.643 | 736.8
17:27 | 2005-08-29 | -------- | 6.6 | 85749 | 104794 | 33.8 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:28 | 2005-08-29 | -------- | 6.433 | 85773 | 104825 | 33.9 | 56.6 | 71.1 | 0.677 | 0.643 | 736.8
17:29 | 2005-08-29 | -------- | 6.472 | 85817 | 104878 | 34 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:30 | 2005-08-29 | -------- | 6.462 | 85875 | 104951 | 34 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:31 | 2005-08-29 | -------- | 6.64 | 85899 | 104979 | 34.1 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:32 | 2005-08-29 | -------- | 6.518 | 85994 | 105096 | 34.2 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.643 | 736.8
17:33 | 2005-08-29 | -------- | 8.948 | 85988 | 105074 | 34.3 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:34 | 2005-08-29 | -------- | 17.61 | 85996 | 105083 | 34.3 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:35 | 2005-08-29 | -------- | 18.15 | 86015 | 105108 | 34.4 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.9
17:36 | 2005-08-29 | -------- | 17.96 | 86044 | 105142 | 34.5 | 56.6 | 71.1 | 0.677 | 0.643 | 736.9
17:37 | 2005-08-29 | -------- | 18.09 | 86123 | 105239 | 34.5 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.643 | 736.9
17:38 | 2005-08-29 | -------- | 18.02 | 86163 | 105288 | 34.6 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.643 | 736.9
17:39 | 2005-08-29 | -------- | 18 | 86170 | 105296 | 34.7 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:40 | 2005-08-29 | -------- | 17.89 | 86183 | 105311 | 34.7 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:41 | 2005-08-29 | -------- | 25.8 | 86182 | 105296 | 34.8 | 56.6 | 71.1 | 0.677 | 0.643 | 736.8
17:42 | 2005-08-29 | -------- | 31.38 | 86264 | 105397 | 34.9 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.644 | 736.8
17:43 | 2005-08-29 | -------- | 31.56 | 86267 | 105399 | 34.9 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.644 | 736.8
17:44 | 2005-08-29 | -------- | 31.5 | 86292 | 105430 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.643 | 736.8
17:45 | 2005-08-29 | -------- | 31.36 | 86326 | 105470 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.644 | 736.8
17:46 | 2005-08-29 | -------- | 31.56 | 86348 | 105496 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.643 | 736.8
17:47 | 2005-08-29 | -------- | 31.6 | 86423 | 105588 | 35.2 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:48 | 2005-08-29 | -------- | 31.41 | 86425 | 105586 | 35.2 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.643 | 736.8
17:49 | 2005-08-29 | -------- | 42.01 | 86403 | 105545 | 35.3 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.643 | 736.8
17:50 | 2005-08-29 | -------- | 46.28 | 86399 | 105540 | 35.3 | 56.6 | 71.1 | 0.675 | 0.643 | 736.8
17:51 | 2005-08-29 | -------- | 46.56 | 86405 | 105546 | 35.4 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.643 | 736.8
17:52 | 2005-08-29 | -------- | 46.55 | 86494 | 105654 | 35.4 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.643 | 736.8
17:53 | 2005-08-29 | -------- | 46.47 | 86501 | 105659 | 35.5 | 56.6 | 71.1 | 0.68 | 0.644 | 736.8
17:54 | 2005-08-29 | -------- | 46.56 | 86516 | 105675 | 35.5 | 56.6 | 71.1 | 0.68 | 0.644 | 736.8
17:55 | 2005-08-29 | -------- | 46.55 | 86546 | 105711 | 35.6 | 56.6 | 71.1 | 0.68 | 0.644 | 736.8
17:56 | 2005-08-29 | -------- | 50.38 | 86560 | 105710 | 35.6 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.643 | 736.8
17:57 | 2005-08-29 | -------- | 63.9 | 86651 | 105818 | 35.7 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.643 | 736.8
17:58 | 2005-08-29 | -------- | 63.92 | 86635 | 105797 | 35.7 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.643 | 736.9
17:59 | 2005-08-29 | -------- | 64.14 | 86657 | 105823 | 35.8 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.642 | 736.9
18:00 | 2005-08-29 | -------- | 64.02 | 86646 | 105808 | 35.8 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.642 | 736.9
18:01 | 2005-08-29 | -------- | 64.2 | 86599 | 105750 | 35.8 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736.9
18:02 | 2005-08-29 | -------- | 64.21 | 86700 | 105871 | 35.9 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.643 | 736.9
18:03 | 2005-08-29 | -------- | 63.94 | 86658 | 105818 | 35.9 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.643 | 736.9
18:04 | 2005-08-29 | -------- | 65.19 | 86658 | 105796 | 36 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.643 | 736.9
18:05 | 2005-08-29 | -------- | 82.8 | 86669 | 105808 | 36 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736.9
18:06 | 2005-08-29 | -------- | 83.41 | 86707 | 105853 | 36.1 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736.9
18:07 | 2005-08-29 | -------- | 83.48 | 86815 | 105984 | 36.1 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.643 | 736.9
18:08 | 2005-08-29 | -------- | 83.29 | 86780 | 105939 | 36.1 | 56.6 | 71.2 | 0.666 | 0.643 | 736.9
18:09 | 2005-08-29 | -------- | 83.41 | 86765 | 105919 | 36.2 | 56.6 | 71.2 | 0.671 | 0.643 | 736.9
18:10 | 2005-08-29 | -------- | 83.37 | 86750 | 105899 | 36.2 | 56.6 | 71.2 | 0.666 | 0.643 | 736.9
18:11 | 2005-08-29 | -------- | 83.42 | 86811 | 105972 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.666 | 0.644 | 736.9
18:12 | 2005-08-29 | -------- | 83.21 | 86855 | 106023 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.664 | 0.643 | 736.9
18:13 | 2005-08-29 | -------- | 83.04 | 86824 | 105984 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.664 | 0.644 | 736.9
18:14 | 2005-08-29 | -------- | 88.18 | 86805 | 105939 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.665 | 0.644 | 736.9
18:15 | 2005-08-29 | -------- | 102.6 | 86849 | 105990 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:16 | 2005-08-29 | -------- | 103 | 86869 | 106012 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.664 | 0.642 | 736.9
18:17 | 2005-08-29 | -------- | 102.9 | 86925 | 106080 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:18 | 2005-08-29 | -------- | 103.2 | 86935 | 106090 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 736.9
18:19 | 2005-08-29 | -------- | 103.1 | 86906 | 106053 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:20 | 2005-08-29 | -------- | 103.1 | 86934 | 106085 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736.9
18:21 | 2005-08-29 | -------- | 103.3 | 86947 | 106080 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.643 | 736.9
18:22 | 2005-08-29 | -------- | 129.7 | 86975 | 106085 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.643 | 736.9
18:23 | 2005-08-29 | -------- | 146.8 | 87013 | 106129 | 36.7 | 56.7 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:24 | 2005-08-29 | -------- | 147.9 | 87018 | 106133 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:25 | 2005-08-29 | -------- | 147.9 | 87020 | 106134 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.667 | 0.643 | 736.9
18:26 | 2005-08-29 | -------- | 148 | 87050 | 106169 | 36.8 | 56.7 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:27 | 2005-08-29 | -------- | 148 | 87117 | 106249 | 36.8 | 56.7 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:28 | 2005-08-29 | -------- | 147.8 | 87092 | 106215 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:30 | 2005-08-29 | -------- | 194.6 | 87122 | 106196 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.8
18:31 | 2005-08-29 | -------- | 197.8 | 87118 | 106189 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.665 | 0.642 | 736.8
18:32 | 2005-08-29 | -------- | 198 | 87172 | 106252 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.665 | 0.642 | 736.8
18:33 | 2005-08-29 | -------- | 198.1 | 87184 | 106265 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.8
18:34 | 2005-08-29 | -------- | 197.8 | 87188 | 106269 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.664 | 0.643 | 736.8
18:35 | 2005-08-29 | -------- | 198.1 | 87195 | 106274 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.664 | 0.643 | 736.8
18:36 | 2005-08-29 | -------- | 146 | 87203 | 106493 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 736.8
18:37 | 2005-08-29 | -------- | -0.5914 | 87223 | 106515 | 37 | 56.7 | 71.3 | 0.663 | 0.642 | 736.8
18:38 | 2005-08-29 | -------- | -0.8597 | 87216 | 106505 | 37.1 | 56.7 | 71.3 | 0.662 | 0.642 | 736.9
18:39 | 2005-08-29 | -------- | -0.4833 | 87173 | 106451 | 37.1 | 56.7 | 71.3 | 0.663 | 0.643 | 736.9
18:40 | 2005-08-29 | -------- | -0.5641 | 87099 | 106358 | 37.1 | 56.7 | 71.3 | 0.663 | 0.643 | 736.8
18:41 | 2005-08-29 | -------- | -0.6692 | 87071 | 106321 | 37.1 | 56.7 | 71.3 | 0.663 | 0.642 | 736.9
18:42 | 2005-08-29 | -------- | -0.8345 | 87130 | 106391 | 37.2 | 56.7 | 71.3 | 0.663 | 0.643 | 736.8
18:43 | 2005-08-29 | -------- | -0.6826 | 87091 | 106341 | 37.2 | 56.7 | 71.3 | 0.664 | 0.642 | 736.8
18:44 | 2005-08-29 | -------- | -0.6846 | 87074 | 106320 | 37.2 | 56.7 | 71.3 | 0.664 | 0.643 | 736.8
18:45 | 2005-08-29 | -------- | -0.5467 | 87059 | 106299 | 37.2 | 56.7 | 71.3 | 0.664 | 0.643 | 736.8
18:46 | 2005-08-29 | -------- | -0.5349 | 87085 | 106329 | 37.2 | 56.7 | 71.3 | 0.664 | 0.643 | 736.8
18:47 | 2005-08-29 | -------- | -0.7946 | 87023 | 106251 | 37.3 | 56.7 | 71.3 | 0.664 | 0.642 | 736.8
18:48 | 2005-08-29 | -------- | -0.7405 | 87045 | 106275 | 37.3 | 56.7 | 71.3 | 0.663 | 0.642 | 736.8
18:49 | 2005-08-29 | -------- | -0.606 | 87069 | 106303 | 37.3 | 56.7 | 71.3 | 0.663 | 0.642 | 736.8
18:50 | 2005-08-29 | -------- | -0.6541 | 87083 | 106319 | 37.3 | 56.7 | 71.3 | 0.664 | 0.642 | 736.8

## Sheet2
;;
;; | sd050830.lrc | Tue | Aug | 30 | 14:41 | 2005
;;
;; | TEI | Model | 49C/48 | (prog | 9 | 00, | clink | 9 | 00)
;;
| Time | Date | Alarms | O3 | Inten | A | Inten | B | Bench | Temp | Lamp | Temp | O3 | Lamp | Temp | Flow | A | Flow | B | Pres
13:29 | 2005-08-29 | -------- | 48.96 | 87141 | 106926 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.642 | 735.4
13:30 | 2005-08-29 | -------- | 48.97 | 87142 | 106924 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.642 | 735.4
13:31 | 2005-08-29 | -------- | 49 | 87179 | 106965 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.643 | 735.4
13:32 | 2005-08-29 | -------- | 49.14 | 87201 | 106987 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.4
13:33 | 2005-08-29 | -------- | 49.06 | 87234 | 107022 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.4
13:34 | 2005-08-29 | -------- | 48.9 | 87229 | 107011 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.4
13:35 | 2005-08-29 | -------- | 49.04 | 87247 | 107029 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:36 | 2005-08-29 | -------- | 49.04 | 87304 | 107095 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:37 | 2005-08-29 | -------- | 49.09 | 87312 | 107102 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:38 | 2005-08-29 | -------- | 49.07 | 87282 | 107059 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:39 | 2005-08-29 | -------- | 49.06 | 87268 | 107039 | 36.8 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:40 | 2005-08-29 | -------- | 52.24 | 87237 | 107008 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:41 | 2005-08-29 | -------- | 60.42 | 87313 | 107097 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:42 | 2005-08-29 | -------- | 60.63 | 87300 | 107077 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:43 | 2005-08-29 | -------- | 60.54 | 87291 | 107061 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:44 | 2005-08-29 | -------- | 60.75 | 87326 | 107099 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:45 | 2005-08-29 | -------- | 60.67 | 87302 | 107064 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:46 | 2005-08-29 | -------- | 60.82 | 87336 | 107104 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.4
13:47 | 2005-08-29 | -------- | 60.75 | 87349 | 107113 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.4
13:48 | 2005-08-29 | -------- | 60.86 | 87362 | 107127 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.4
13:49 | 2005-08-29 | -------- | 60.7 | 87358 | 107118 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.4
13:50 | 2005-08-29 | -------- | 60.87 | 87369 | 107126 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.4
13:51 | 2005-08-29 | -------- | 60.89 | 87414 | 107176 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:52 | 2005-08-29 | -------- | 61.08 | 87383 | 107134 | 37.2 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:53 | 2005-08-29 | -------- | 60.84 | 87406 | 107157 | 37.2 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:54 | 2005-08-29 | -------- | 60.99 | 87403 | 107149 | 37.2 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:55 | 2005-08-29 | -------- | 67.61 | 87372 | 107121 | 37.2 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
13:56 | 2005-08-29 | -------- | 74.26 | 87432 | 107192 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:57 | 2005-08-29 | -------- | 74.56 | 87401 | 107149 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.5
13:58 | 2005-08-29 | -------- | 74.9 | 87407 | 107151 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
13:59 | 2005-08-29 | -------- | 74.91 | 87397 | 107134 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
14:00 | 2005-08-29 | -------- | 74.93 | 87382 | 107112 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.5
14:01 | 2005-08-29 | -------- | 74.8 | 87492 | 107241 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
14:02 | 2005-08-29 | -------- | 75 | 87457 | 107194 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.5
14:03 | 2005-08-29 | -------- | 74.97 | 87477 | 107214 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.6
14:04 | 2005-08-29 | -------- | 75.01 | 87369 | 107079 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.6
14:05 | 2005-08-29 | -------- | 75.22 | 87289 | 106977 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.641 | 735.6
14:06 | 2005-08-29 | -------- | 75.27 | 87338 | 107031 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:07 | 2005-08-29 | -------- | 75.11 | 87270 | 106943 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.6
14:08 | 2005-08-29 | -------- | 74.97 | 87120 | 106755 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:09 | 2005-08-29 | -------- | 75.21 | 86998 | 106601 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.6
14:10 | 2005-08-29 | -------- | 75.02 | 86916 | 106497 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:11 | 2005-08-29 | -------- | 78.36 | 87001 | 106610 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:12 | 2005-08-29 | -------- | 88.56 | 86934 | 106523 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:13 | 2005-08-29 | -------- | 88.58 | 86854 | 106420 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.6
14:14 | 2005-08-29 | -------- | 88.57 | 86786 | 106331 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.6
14:15 | 2005-08-29 | -------- | 88.65 | 86666 | 106180 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:16 | 2005-08-29 | -------- | 88.81 | 86707 | 106225 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.6
14:17 | 2005-08-29 | -------- | 88.59 | 86693 | 106203 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.6
14:18 | 2005-08-29 | -------- | 88.73 | 86643 | 106136 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.6
14:19 | 2005-08-29 | -------- | 88.52 | 86594 | 106071 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:20 | 2005-08-29 | -------- | 88.69 | 86575 | 106042 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.6
14:21 | 2005-08-29 | -------- | 88.45 | 86621 | 106094 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:22 | 2005-08-29 | -------- | 88.58 | 86563 | 106018 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:23 | 2005-08-29 | -------- | 88.63 | 86522 | 105963 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:24 | 2005-08-29 | -------- | 88.8 | 86483 | 105910 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:25 | 2005-08-29 | -------- | 88.76 | 86436 | 105848 | 37.5 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:26 | 2005-08-29 | -------- | 88.66 | 86441 | 105849 | 37.4 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.6
14:27 | 2005-08-29 | -------- | 92.58 | 86391 | 105794 | 37.4 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.6
14:28 | 2005-08-29 | -------- | 99.36 | 86328 | 105713 | 37.4 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.6
14:29 | 2005-08-29 | -------- | 100.2 | 86312 | 105689 | 37.4 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.7
14:30 | 2005-08-29 | -------- | 100.5 | 86311 | 105683 | 37.4 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.7
14:31 | 2005-08-29 | -------- | 100.2 | 86332 | 105704 | 37.4 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.7
14:32 | 2005-08-29 | -------- | 100.3 | 86299 | 105659 | 37.3 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.7
14:33 | 2005-08-29 | -------- | 100.4 | 86292 | 105645 | 37.3 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.7
14:34 | 2005-08-29 | -------- | 100.4 | 86282 | 105628 | 37.3 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.7
14:35 | 2005-08-29 | -------- | 100.4 | 86275 | 105614 | 37.3 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.7
14:36 | 2005-08-29 | -------- | 100.5 | 86331 | 105678 | 37.3 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.7
14:37 | 2005-08-29 | -------- | 100.3 | 86273 | 105602 | 37.2 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.7
14:38 | 2005-08-29 | -------- | 100.5 | 86228 | 105542 | 37.2 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.7
14:39 | 2005-08-29 | -------- | 100.4 | 86187 | 105489 | 37.2 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 735.7
14:40 | 2005-08-29 | -------- | 102.1 | 86200 | 105514 | 37.2 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.7
14:41 | 2005-08-29 | -------- | 116 | 86237 | 105560 | 37.2 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.8
14:42 | 2005-08-29 | -------- | 120.7 | 86187 | 105495 | 37.1 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:43 | 2005-08-29 | -------- | 120.9 | 86149 | 105445 | 37.1 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.8
14:44 | 2005-08-29 | -------- | 120.9 | 86068 | 105342 | 37.1 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:45 | 2005-08-29 | -------- | 120.7 | 86041 | 105303 | 37.1 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.8
14:46 | 2005-08-29 | -------- | 120.7 | 86079 | 105345 | 37.1 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:47 | 2005-08-29 | -------- | 120.8 | 86044 | 105298 | 37 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:48 | 2005-08-29 | -------- | 120.7 | 86044 | 105294 | 37 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.8
14:49 | 2005-08-29 | -------- | 120.9 | 86023 | 105264 | 37 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:50 | 2005-08-29 | -------- | 120.8 | 85981 | 105208 | 37 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.8
14:51 | 2005-08-29 | -------- | 121.2 | 85951 | 105166 | 37 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.8
14:52 | 2005-08-29 | -------- | 120.9 | 85943 | 105153 | 36.9 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:53 | 2005-08-29 | -------- | 120.8 | 85937 | 105141 | 36.9 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:54 | 2005-08-29 | -------- | 120.8 | 85870 | 105054 | 36.9 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:55 | 2005-08-29 | -------- | 120.7 | 85881 | 105064 | 36.9 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.8
14:56 | 2005-08-29 | -------- | 126.8 | 85875 | 105065 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
14:57 | 2005-08-29 | -------- | 137.8 | 85840 | 105026 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.8
14:58 | 2005-08-29 | -------- | 141 | 85847 | 105030 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 735.8
14:59 | 2005-08-29 | -------- | 140.3 | 85869 | 105053 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
15:00 | 2005-08-29 | -------- | 140.2 | 85861 | 105038 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
15:01 | 2005-08-29 | -------- | 140.4 | 85872 | 105049 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.8
15:02 | 2005-08-29 | -------- | 140.4 | 85792 | 104946 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
15:03 | 2005-08-29 | -------- | 140.3 | 85814 | 104968 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.642 | 735.8
15:04 | 2005-08-29 | -------- | 140.5 | 85826 | 104979 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.8
15:05 | 2005-08-29 | -------- | 140.3 | 85796 | 104939 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.8
15:06 | 2005-08-29 | -------- | 140.4 | 85809 | 104950 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.643 | 735.9
15:07 | 2005-08-29 | -------- | 140.2 | 85795 | 104916 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.642 | 735.9
15:08 | 2005-08-29 | -------- | 140.1 | 85827 | 104949 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.681 | 0.642 | 735.9
15:09 | 2005-08-29 | -------- | 140.1 | 85728 | 104825 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 735.9
15:10 | 2005-08-29 | -------- | 140 | 85665 | 104744 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.643 | 735.9
15:11 | 2005-08-29 | -------- | 140.2 | 85642 | 104711 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.642 | 735.9
15:12 | 2005-08-29 | -------- | 140.3 | 85652 | 104720 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.642 | 735.9
15:13 | 2005-08-29 | -------- | 140.6 | 85625 | 104682 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.642 | 735.9
15:14 | 2005-08-29 | -------- | 140.6 | 85536 | 104570 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.642 | 735.9
15:15 | 2005-08-29 | -------- | 140.2 | 85508 | 104533 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.642 | 735.9
15:16 | 2005-08-29 | -------- | 144.5 | 85525 | 104567 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.642 | 735.9
15:17 | 2005-08-29 | -------- | 158.1 | 85530 | 104571 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.642 | 735.9
15:18 | 2005-08-29 | -------- | 160.1 | 85571 | 104618 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 735.9
15:19 | 2005-08-29 | -------- | 160.1 | 85549 | 104587 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.643 | 735.9
15:20 | 2005-08-29 | -------- | 160.1 | 85488 | 104508 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.642 | 735.9
15:21 | 2005-08-29 | -------- | 160.2 | 85550 | 104580 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.642 | 735.9
15:22 | 2005-08-29 | -------- | 160.4 | 85517 | 104537 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.681 | 0.643 | 736
15:23 | 2005-08-29 | -------- | 160.2 | 85576 | 104605 | 36.2 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736
15:24 | 2005-08-29 | -------- | 160.3 | 85485 | 104491 | 36.2 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.643 | 736
15:25 | 2005-08-29 | -------- | 160.2 | 85449 | 104442 | 36.2 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736
15:26 | 2005-08-29 | -------- | 160.1 | 85420 | 104402 | 36.2 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.643 | 736
15:27 | 2005-08-29 | -------- | 160.1 | 85398 | 104264 | 36.1 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736
15:28 | 2005-08-29 | -------- | 159.9 | 85394 | 104255 | 36.1 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736
15:29 | 2005-08-29 | -------- | 160 | 85396 | 104252 | 36.1 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.643 | 736
15:30 | 2005-08-29 | -------- | 159.9 | 85379 | 104227 | 36.1 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.643 | 736
15:31 | 2005-08-29 | -------- | 159.7 | 85344 | 104180 | 36 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.644 | 736
15:32 | 2005-08-29 | -------- | 160 | 85333 | 104168 | 36 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.642 | 736
15:33 | 2005-08-29 | -------- | 160.1 | 85295 | 104115 | 36 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.643 | 736
15:34 | 2005-08-29 | -------- | 159.9 | 85297 | 104115 | 36 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736
15:35 | 2005-08-29 | -------- | 159.8 | 85293 | 104107 | 35.9 | 56.6 | 71.2 | 0.681 | 0.644 | 736
15:36 | 2005-08-29 | -------- | 159.9 | 85306 | 104118 | 35.9 | 56.6 | 71.2 | 0.681 | 0.644 | 736
15:37 | 2005-08-29 | -------- | 159.9 | 85334 | 104148 | 35.9 | 56.6 | 71.2 | 0.681 | 0.644 | 736
15:38 | 2005-08-29 | -------- | 173.5 | 85247 | 104046 | 35.8 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.644 | 736
15:39 | 2005-08-29 | -------- | 180.6 | 85197 | 103981 | 35.8 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.644 | 736
15:40 | 2005-08-29 | -------- | 180.8 | 85189 | 103967 | 35.8 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.644 | 736
15:41 | 2005-08-29 | -------- | 180.8 | 85175 | 103946 | 35.8 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.644 | 736
15:42 | 2005-08-29 | -------- | 180.8 | 85255 | 104041 | 35.7 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736
15:43 | 2005-08-29 | -------- | 180.8 | 85308 | 104103 | 35.7 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.644 | 736
15:44 | 2005-08-29 | -------- | 180.8 | 85394 | 104203 | 35.7 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.644 | 736
15:45 | 2005-08-29 | -------- | 181.3 | 85470 | 104293 | 35.7 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.644 | 736
15:46 | 2005-08-29 | -------- | 181.2 | 85486 | 104311 | 35.7 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.644 | 736
15:47 | 2005-08-29 | -------- | 181.2 | 85540 | 104373 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.644 | 736
15:48 | 2005-08-29 | -------- | 181.3 | 85623 | 104319 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.644 | 736.6
15:49 | 2005-08-29 | -------- | 181.3 | 85625 | 104319 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.644 | 736.6
15:50 | 2005-08-29 | -------- | 181.4 | 85665 | 104367 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.667 | 0.644 | 736.6
15:51 | 2005-08-29 | -------- | 181.4 | 85697 | 104402 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.669 | 0.643 | 736.6
15:52 | 2005-08-29 | -------- | 181.6 | 85752 | 104478 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.61 | 0.644 | 736.6
15:53 | 2005-08-29 | -------- | 181.3 | 85704 | 104431 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.597 | 0.645 | 736.6
15:54 | 2005-08-29 | -------- | 181.4 | 85648 | 104417 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.59 | 0.655 | 735.7
15:55 | 2005-08-29 | -------- | 178.2 | 85703 | 104468 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.581 | 0.66 | 737
15:56 | 2005-08-29 | -------- | 176.2 | 85697 | 104469 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.573 | 0.663 | 737.2
15:57 | 2005-08-29 | -------- | 185.3 | 85770 | 104554 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.573 | 0.663 | 737.1
15:58 | 2005-08-29 | -------- | 201.7 | 85768 | 104543 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.573 | 0.663 | 737.1
15:59 | 2005-08-29 | -------- | 201.8 | 85791 | 104567 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.572 | 0.663 | 737.2
16:00 | 2005-08-29 | -------- | 201.4 | 85828 | 104608 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.572 | 0.662 | 737.2
16:01 | 2005-08-29 | -------- | 201 | 85885 | 104676 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.574 | 0.662 | 737.1
16:02 | 2005-08-29 | -------- | 198.9 | 85912 | 104707 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.575 | 0.662 | 737.1
16:02 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:03 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 6 | 0 | 35.6 | 57.2 | 70.5 | 0.194 | 0.682 | 734
16:04 | 2005-08-29 | -------- | 16.34 | 85752 | 104762 | 35.6 | 56.7 | 71.1 | 0.695 | 0.641 | 736.1
16:05 | 2005-08-29 | -------- | 115.3 | 85762 | 104905 | 35.6 | 56.6 | 71.1 | 0.549 | 0.642 | 736.1
16:06 | 2005-08-29 | -------- | 156.4 | 85648 | 104755 | 35.6 | 56.6 | 71.1 | 0.55 | 0.642 | 736.1
16:07 | 2005-08-29 | -------- | 153.2 | 85536 | 104623 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.551 | 0.643 | 736.1
16:08 | 2005-08-29 | -------- | 152.4 | 85496 | 104571 | 35.6 | 56.6 | 71.1 | 0.55 | 0.643 | 736.2
16:09 | 2005-08-29 | -------- | 152.4 | 85451 | 104513 | 35.6 | 56.6 | 71.1 | 0.551 | 0.644 | 736.2
16:10 | 2005-08-29 | ----L--- | 148.5 | 85306 | 104368 | 35.5 | 56.6 | 71.1 | 0.105 | 0.685 | 736.9
16:11 | 2005-08-29 | -----L-- | 115.8 | 85092 | 104093 | 35.4 | 56.6 | 71.1 | 0.6 | 0.123 | 737.7
16:12 | 2005-08-29 | -------- | 119.8 | 85015 | 103964 | 35.4 | 56.6 | 71.1 | 0.554 | 0.646 | 736.1
16:13 | 2005-08-29 | -------- | 154.2 | 85129 | 104025 | 35.3 | 56.6 | 71 | 0.552 | 0.647 | 736
16:14 | 2005-08-29 | -------- | 139.2 | 84868 | 103798 | 35.2 | 56.6 | 70.9 | 0.553 | 0.646 | 736
16:15 | 2005-08-29 | -------- | 152.2 | 84814 | 103716 | 35.1 | 56.6 | 70.9 | 0.553 | 0.646 | 736
16:16 | 2005-08-29 | -------- | 151 | 84768 | 103652 | 35 | 56.6 | 70.9 | 0.552 | 0.646 | 736
16:17 | 2005-08-29 | -------- | 118.8 | 84875 | 103648 | 34.9 | 56.6 | 71 | 0.553 | 0.647 | 736
16:18 | 2005-08-29 | -------- | 46 | 84777 | 103521 | 34.8 | 56.5 | 71 | 0.552 | 0.647 | 736
16:19 | 2005-08-29 | -------- | 47.39 | 84778 | 103501 | 34.7 | 56.5 | 71 | 0.553 | 0.647 | 736
16:20 | 2005-08-29 | -------- | 46.35 | 84999 | 103770 | 34.6 | 56.6 | 71 | 0.552 | 0.648 | 736
16:21 | 2005-08-29 | -------- | 45.78 | 85024 | 103800 | 34.6 | 56.6 | 71 | 0.551 | 0.646 | 736.1
16:22 | 2005-08-29 | -------- | 46.1 | 85075 | 103858 | 34.6 | 56.6 | 71 | 0.553 | 0.645 | 736.2
16:23 | 2005-08-29 | -------- | 45.93 | 85119 | 103909 | 34.6 | 56.6 | 71 | 0.551 | 0.647 | 736.2
16:23 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:24 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 15 | 0 | 34.5 | 55.9 | 68.6 | 0.535 | 0.669 | 734
16:25 | 2005-08-29 | -------- | 5.881 | 83908 | 102504 | 34.4 | 56.6 | 70.7 | 0.551 | 0.671 | 737.5
16:26 | 2005-08-29 | -------- | 9.2 | 84810 | 103568 | 34.4 | 56.6 | 70.9 | 0.551 | 0.671 | 737.5
16:28 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:29 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 7 | 0 | 34.1 | 57.5 | 65.9 | 0.19 | 0.688 | 737
16:30 | 2005-08-29 | -------- | 9.147 | 82285 | 100538 | 34 | 56.6 | 69.5 | 0.551 | 0.672 | 737.3
16:31 | 2005-08-29 | -------- | 8.48 | 84112 | 102724 | 33.9 | 56.5 | 71.1 | 0.552 | 0.673 | 737.4
16:31 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:32 | 2005-08-29 | -------- | 0 | 84559 | 103331 | 33.8 | 57 | 71.2 | 0.814 | 0.646 | 736.2
16:33 | 2005-08-29 | -------- | 8.054 | 85263 | 104172 | 33.8 | 56.6 | 71.2 | 0.792 | 0.646 | 736.2
16:34 | 2005-08-29 | -------- | 8.697 | 84824 | 103620 | 33.7 | 56.5 | 71.2 | 0.79 | 0.647 | 736.3
16:35 | 2005-08-29 | -------- | 8.769 | 84566 | 103297 | 33.6 | 56.5 | 71.1 | 0.773 | 0.645 | 736.3
16:44 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:45 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 12 | 0 | 32.8 | 52.8 | 61.8 | 0.676 | 0.644 | 730.4
16:49 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:50 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0
16:51 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 13 | 0 | 32.2 | 53.1 | 58 | 0.551 | 0.644 | 730.4
16:52 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 7 | 0 | 32.2 | 56.5 | 61.2 | 0.553 | 0.673 | 735.9
16:53 | 2005-08-29 | -------- | -2.556 | 76731 | 93869 | 32.1 | 56.5 | 64.7 | 0.675 | 0.648 | 736.2
16:54 | 2005-08-29 | -------- | -1.266 | 81913 | 100138 | 32.1 | 56.5 | 68 | 0.676 | 0.647 | 736.3
16:55 | 2005-08-29 | -------- | -0.8651 | 83625 | 102208 | 32 | 56.5 | 70.8 | 0.664 | 0.647 | 736.3
16:56 | 2005-08-29 | -------- | 28.22 | 84280 | 103007 | 32 | 56.5 | 70.9 | 0.664 | 0.647 | 736.3
16:57 | 2005-08-29 | -------- | 50.84 | 84626 | 103418 | 31.9 | 56.5 | 70.9 | 0.664 | 0.647 | 736.3
16:58 | 2005-08-29 | -------- | 51.4 | 84819 | 103649 | 31.9 | 56.5 | 71 | 0.663 | 0.646 | 736.3
16:59 | 2005-08-29 | -------- | 51.65 | 84849 | 103680 | 31.9 | 56.5 | 71 | 0.663 | 0.647 | 736.3
17:00 | 2005-08-29 | -------- | 51.71 | 84921 | 103765 | 32 | 56.5 | 71 | 0.665 | 0.645 | 736.3
17:01 | 2005-08-29 | -------- | 51.99 | 85047 | 103918 | 32 | 56.5 | 71 | 0.665 | 0.646 | 736.3
17:02 | 2005-08-29 | -------- | 52.06 | 85126 | 104015 | 32 | 56.5 | 71 | 0.672 | 0.646 | 736.3
17:03 | 2005-08-29 | -------- | 51.97 | 85146 | 104038 | 32.1 | 56.5 | 71 | 0.674 | 0.646 | 736.3
17:04 | 2005-08-29 | -------- | 51.89 | 85089 | 103972 | 32.1 | 56.5 | 71 | 0.675 | 0.646 | 736.3
17:05 | 2005-08-29 | -------- | 51.97 | 85036 | 103913 | 32.2 | 56.5 | 71 | 0.675 | 0.645 | 736.3
17:06 | 2005-08-29 | -------- | 52.05 | 85058 | 103941 | 32.2 | 56.5 | 71 | 0.668 | 0.644 | 736.3
17:07 | 2005-08-29 | -------- | 51.96 | 85135 | 104037 | 32.3 | 56.5 | 71 | 0.663 | 0.645 | 736.3
17:08 | 2005-08-29 | -------- | 52.01 | 85181 | 104095 | 32.3 | 56.6 | 71.1 | 0.663 | 0.645 | 736.3
17:09 | 2005-08-29 | -------- | 52.29 | 85178 | 104091 | 32.4 | 56.5 | 71.1 | 0.671 | 0.645 | 736.3
17:10 | 2005-08-29 | -------- | 52.12 | 85223 | 104149 | 32.5 | 56.6 | 71.1 | 0.674 | 0.644 | 736.3
17:11 | 2005-08-29 | -------- | 52.08 | 85236 | 104166 | 32.6 | 56.6 | 71.1 | 0.675 | 0.644 | 736.3
17:12 | 2005-08-29 | -------- | 52.09 | 85391 | 104312 | 32.6 | 56.6 | 71.1 | 0.675 | 0.645 | 736.9
17:13 | 2005-08-29 | -------- | 52.03 | 85403 | 104327 | 32.7 | 56.6 | 71.1 | 0.674 | 0.645 | 736.9
17:14 | 2005-08-29 | -------- | 52.19 | 85417 | 104347 | 32.8 | 56.6 | 71.1 | 0.664 | 0.645 | 736.8
17:15 | 2005-08-29 | -------- | 52.25 | 85435 | 104371 | 32.9 | 56.6 | 71.1 | 0.665 | 0.645 | 736.9
17:16 | 2005-08-29 | -------- | 52.05 | 85511 | 104465 | 32.9 | 56.6 | 71.1 | 0.675 | 0.644 | 736.8
17:17 | 2005-08-29 | -------- | 52.28 | 85591 | 104567 | 33 | 56.6 | 71.1 | 0.677 | 0.645 | 736.9
17:18 | 2005-08-29 | -------- | 47.83 | 85584 | 104588 | 33.1 | 56.6 | 71.1 | 0.675 | 0.643 | 736.9
17:19 | 2005-08-29 | -------- | -0.6588 | 85599 | 104608 | 33.2 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.644 | 736.9
17:20 | 2005-08-29 | -------- | -0.4932 | 85615 | 104629 | 33.3 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.644 | 736.9
17:21 | 2005-08-29 | -------- | -0.3467 | 85565 | 104570 | 33.3 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.643 | 736.9
17:22 | 2005-08-29 | -------- | -0.5981 | 85632 | 104652 | 33.4 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.644 | 736.9
17:23 | 2005-08-29 | -------- | -0.7119 | 85585 | 104595 | 33.5 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.643 | 736.9
17:24 | 2005-08-29 | -------- | -0.7009 | 85608 | 104624 | 33.6 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.644 | 736.9
17:25 | 2005-08-29 | -------- | -0.6799 | 85626 | 104648 | 33.7 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.644 | 736.8
17:26 | 2005-08-29 | -------- | 13.59 | 85658 | 104683 | 33.7 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.643 | 736.8
17:27 | 2005-08-29 | -------- | 6.6 | 85749 | 104794 | 33.8 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:28 | 2005-08-29 | -------- | 6.433 | 85773 | 104825 | 33.9 | 56.6 | 71.1 | 0.677 | 0.643 | 736.8
17:29 | 2005-08-29 | -------- | 6.472 | 85817 | 104878 | 34 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:30 | 2005-08-29 | -------- | 6.462 | 85875 | 104951 | 34 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:31 | 2005-08-29 | -------- | 6.64 | 85899 | 104979 | 34.1 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:32 | 2005-08-29 | -------- | 6.518 | 85994 | 105096 | 34.2 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.643 | 736.8
17:33 | 2005-08-29 | -------- | 8.948 | 85988 | 105074 | 34.3 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:34 | 2005-08-29 | -------- | 17.61 | 85996 | 105083 | 34.3 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:35 | 2005-08-29 | -------- | 18.15 | 86015 | 105108 | 34.4 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.9
17:36 | 2005-08-29 | -------- | 17.96 | 86044 | 105142 | 34.5 | 56.6 | 71.1 | 0.677 | 0.643 | 736.9
17:37 | 2005-08-29 | -------- | 18.09 | 86123 | 105239 | 34.5 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.643 | 736.9
17:38 | 2005-08-29 | -------- | 18.02 | 86163 | 105288 | 34.6 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.643 | 736.9
17:39 | 2005-08-29 | -------- | 18 | 86170 | 105296 | 34.7 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:40 | 2005-08-29 | -------- | 17.89 | 86183 | 105311 | 34.7 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:41 | 2005-08-29 | -------- | 25.8 | 86182 | 105296 | 34.8 | 56.6 | 71.1 | 0.677 | 0.643 | 736.8
17:42 | 2005-08-29 | -------- | 31.38 | 86264 | 105397 | 34.9 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.644 | 736.8
17:43 | 2005-08-29 | -------- | 31.56 | 86267 | 105399 | 34.9 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.644 | 736.8
17:44 | 2005-08-29 | -------- | 31.5 | 86292 | 105430 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.643 | 736.8
17:45 | 2005-08-29 | -------- | 31.36 | 86326 | 105470 | 35 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.644 | 736.8
17:46 | 2005-08-29 | -------- | 31.56 | 86348 | 105496 | 35.1 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.643 | 736.8
17:47 | 2005-08-29 | -------- | 31.6 | 86423 | 105588 | 35.2 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.644 | 736.8
17:48 | 2005-08-29 | -------- | 31.41 | 86425 | 105586 | 35.2 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.643 | 736.8
17:49 | 2005-08-29 | -------- | 42.01 | 86403 | 105545 | 35.3 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.643 | 736.8
17:50 | 2005-08-29 | -------- | 46.28 | 86399 | 105540 | 35.3 | 56.6 | 71.1 | 0.675 | 0.643 | 736.8
17:51 | 2005-08-29 | -------- | 46.56 | 86405 | 105546 | 35.4 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.643 | 736.8
17:52 | 2005-08-29 | -------- | 46.55 | 86494 | 105654 | 35.4 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.643 | 736.8
17:53 | 2005-08-29 | -------- | 46.47 | 86501 | 105659 | 35.5 | 56.6 | 71.1 | 0.68 | 0.644 | 736.8
17:54 | 2005-08-29 | -------- | 46.56 | 86516 | 105675 | 35.5 | 56.6 | 71.1 | 0.68 | 0.644 | 736.8
17:55 | 2005-08-29 | -------- | 46.55 | 86546 | 105711 | 35.6 | 56.6 | 71.1 | 0.68 | 0.644 | 736.8
17:56 | 2005-08-29 | -------- | 50.38 | 86560 | 105710 | 35.6 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.643 | 736.8
17:57 | 2005-08-29 | -------- | 63.9 | 86651 | 105818 | 35.7 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.643 | 736.8
17:58 | 2005-08-29 | -------- | 63.92 | 86635 | 105797 | 35.7 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.643 | 736.9
17:59 | 2005-08-29 | -------- | 64.14 | 86657 | 105823 | 35.8 | 56.6 | 71.1 | 0.678 | 0.642 | 736.9
18:00 | 2005-08-29 | -------- | 64.02 | 86646 | 105808 | 35.8 | 56.6 | 71.1 | 0.679 | 0.642 | 736.9
18:01 | 2005-08-29 | -------- | 64.2 | 86599 | 105750 | 35.8 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736.9
18:02 | 2005-08-29 | -------- | 64.21 | 86700 | 105871 | 35.9 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.643 | 736.9
18:03 | 2005-08-29 | -------- | 63.94 | 86658 | 105818 | 35.9 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.643 | 736.9
18:04 | 2005-08-29 | -------- | 65.19 | 86658 | 105796 | 36 | 56.6 | 71.2 | 0.68 | 0.643 | 736.9
18:05 | 2005-08-29 | -------- | 82.8 | 86669 | 105808 | 36 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736.9
18:06 | 2005-08-29 | -------- | 83.41 | 86707 | 105853 | 36.1 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736.9
18:07 | 2005-08-29 | -------- | 83.48 | 86815 | 105984 | 36.1 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.643 | 736.9
18:08 | 2005-08-29 | -------- | 83.29 | 86780 | 105939 | 36.1 | 56.6 | 71.2 | 0.666 | 0.643 | 736.9
18:09 | 2005-08-29 | -------- | 83.41 | 86765 | 105919 | 36.2 | 56.6 | 71.2 | 0.671 | 0.643 | 736.9
18:10 | 2005-08-29 | -------- | 83.37 | 86750 | 105899 | 36.2 | 56.6 | 71.2 | 0.666 | 0.643 | 736.9
18:11 | 2005-08-29 | -------- | 83.42 | 86811 | 105972 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.666 | 0.644 | 736.9
18:12 | 2005-08-29 | -------- | 83.21 | 86855 | 106023 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.664 | 0.643 | 736.9
18:13 | 2005-08-29 | -------- | 83.04 | 86824 | 105984 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.664 | 0.644 | 736.9
18:14 | 2005-08-29 | -------- | 88.18 | 86805 | 105939 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.665 | 0.644 | 736.9
18:15 | 2005-08-29 | -------- | 102.6 | 86849 | 105990 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:16 | 2005-08-29 | -------- | 103 | 86869 | 106012 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.664 | 0.642 | 736.9
18:17 | 2005-08-29 | -------- | 102.9 | 86925 | 106080 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:18 | 2005-08-29 | -------- | 103.2 | 86935 | 106090 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 736.9
18:19 | 2005-08-29 | -------- | 103.1 | 86906 | 106053 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:20 | 2005-08-29 | -------- | 103.1 | 86934 | 106085 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.679 | 0.643 | 736.9
18:21 | 2005-08-29 | -------- | 103.3 | 86947 | 106080 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.643 | 736.9
18:22 | 2005-08-29 | -------- | 129.7 | 86975 | 106085 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.643 | 736.9
18:23 | 2005-08-29 | -------- | 146.8 | 87013 | 106129 | 36.7 | 56.7 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:24 | 2005-08-29 | -------- | 147.9 | 87018 | 106133 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:25 | 2005-08-29 | -------- | 147.9 | 87020 | 106134 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.667 | 0.643 | 736.9
18:26 | 2005-08-29 | -------- | 148 | 87050 | 106169 | 36.8 | 56.7 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:27 | 2005-08-29 | -------- | 148 | 87117 | 106249 | 36.8 | 56.7 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:28 | 2005-08-29 | -------- | 147.8 | 87092 | 106215 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:29 | 2005-08-29 | -------- | 149.7 | 87096 | 106168 | 36.8 | 56.7 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.9
18:30 | 2005-08-29 | -------- | 194.6 | 87122 | 106196 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.8
18:31 | 2005-08-29 | -------- | 197.8 | 87118 | 106189 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.665 | 0.642 | 736.8
18:32 | 2005-08-29 | -------- | 198 | 87172 | 106252 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.665 | 0.642 | 736.8
18:33 | 2005-08-29 | -------- | 198.1 | 87184 | 106265 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.665 | 0.643 | 736.8
18:34 | 2005-08-29 | -------- | 197.8 | 87188 | 106269 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.664 | 0.643 | 736.8
18:35 | 2005-08-29 | -------- | 198.1 | 87195 | 106274 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.664 | 0.643 | 736.8
18:36 | 2005-08-29 | -------- | 146 | 87203 | 106493 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.642 | 736.8
18:37 | 2005-08-29 | -------- | -0.5914 | 87223 | 106515 | 37 | 56.7 | 71.3 | 0.663 | 0.642 | 736.8
18:38 | 2005-08-29 | -------- | -0.8597 | 87216 | 106505 | 37.1 | 56.7 | 71.3 | 0.662 | 0.642 | 736.9
18:39 | 2005-08-29 | -------- | -0.4833 | 87173 | 106451 | 37.1 | 56.7 | 71.3 | 0.663 | 0.643 | 736.9
18:40 | 2005-08-29 | -------- | -0.5641 | 87099 | 106358 | 37.1 | 56.7 | 71.3 | 0.663 | 0.643 | 736.8
18:41 | 2005-08-29 | -------- | -0.6692 | 87071 | 106321 | 37.1 | 56.7 | 71.3 | 0.663 | 0.642 | 736.9
18:42 | 2005-08-29 | -------- | -0.8345 | 87130 | 106391 | 37.2 | 56.7 | 71.3 | 0.663 | 0.643 | 736.8
18:43 | 2005-08-29 | -------- | -0.6826 | 87091 | 106341 | 37.2 | 56.7 | 71.3 | 0.664 | 0.642 | 736.8
18:44 | 2005-08-29 | -------- | -0.6846 | 87074 | 106320 | 37.2 | 56.7 | 71.3 | 0.664 | 0.643 | 736.8
18:45 | 2005-08-29 | -------- | -0.5467 | 87059 | 106299 | 37.2 | 56.7 | 71.3 | 0.664 | 0.643 | 736.8
18:46 | 2005-08-29 | -------- | -0.5349 | 87085 | 106329 | 37.2 | 56.7 | 71.3 | 0.664 | 0.643 | 736.8
18:47 | 2005-08-29 | -------- | -0.7946 | 87023 | 106251 | 37.3 | 56.7 | 71.3 | 0.664 | 0.642 | 736.8
18:48 | 2005-08-29 | -------- | -0.7405 | 87045 | 106275 | 37.3 | 56.7 | 71.3 | 0.663 | 0.642 | 736.8
18:49 | 2005-08-29 | -------- | -0.606 | 87069 | 106303 | 37.3 | 56.7 | 71.3 | 0.663 | 0.642 | 736.8
18:50 | 2005-08-29 | -------- | -0.6541 | 87083 | 106319 | 37.3 | 56.7 | 71.3 | 0.664 | 0.642 | 736.8
18:51 | 2005-08-29 | -------- | -0.6705 | 87070 | 106300 | 37.3 | 56.7 | 71.3 | 0.664 | 0.643 | 736.8
18:52 | 2005-08-29 | -------- | -0.7663 | 87129 | 106370 | 37.4 | 56.7 | 71.3 | 0.666 | 0.642 | 736.8
18:53 | 2005-08-29 | -------- | -0.6984 | 87111 | 106347 | 37.4 | 56.7 | 71.3 | 0.665 | 0.642 | 736.8
8:17 | 2005-08-30 | #NAME? | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8:18 | 2005-08-30 | #NAME? | 0 | 8 | 0 | 23.4 | 25.2 | 24.9 | 0.658 | 0.644 | 729.6
8:19 | 2005-08-30 | #NAME? | 0 | 4 | 0 | 23.4 | 29.8 | 30.5 | 0.658 | 0.645 | 730
8:20 | 2005-08-30 | #NAME? | 0 | 5 | 0 | 23.4 | 33.7 | 35.1 | 0.66 | 0.644 | 730.4
8:21 | 2005-08-30 | #NAME? | 0 | 3 | 0 | 23.5 | 37.4 | 39.1 | 0.659 | 0.642 | 730.5
8:22 | 2005-08-30 | #NAME? | 0 | 9 | 0 | 23.5 | 41 | 42.8 | 0.661 | 0.643 | 730.6
8:23 | 2005-08-30 | #NAME? | 0 | 4 | 0 | 23.6 | 44.3 | 46.1 | 0.661 | 0.643 | 730.6
8:24 | 2005-08-30 | #NAME? | 0 | 3 | 0 | 23.7 | 47.5 | 49.1 | 0.663 | 0.643 | 730.5
8:25 | 2005-08-30 | #NAME? | 0 | 6 | 0 | 23.7 | 50.6 | 51.9 | 0.664 | 0.643 | 730.7
8:26 | 2005-08-30 | #NAME? | 0 | 4 | 0 | 23.8 | 53.5 | 54.5 | 0.665 | 0.642 | 730.9
8:27 | 2005-08-30 | #NAME? | 0 | 4 | 0 | 24 | 56.3 | 56.8 | 0.667 | 0.643 | 730.7
8:28 | 2005-08-30 | --L----- | 0 | 71541 | 88539 | 24.1 | 56.4 | 59.1 | 0.653 | 0.642 | 730.5
8:29 | 2005-08-30 | -------- | 0.2599 | 78101 | 96396 | 24.2 | 56.4 | 61.2 | 0.653 | 0.641 | 730.8
8:30 | 2005-08-30 | -------- | 0.6416 | 80668 | 99435 | 24.4 | 56.4 | 63.2 | 0.652 | 0.64 | 730.8
8:31 | 2005-08-30 | -------- | 0.1433 | 81874 | 100845 | 24.5 | 56.4 | 65 | 0.652 | 0.64 | 730.4
8:32 | 2005-08-30 | -------- | 0.2829 | 82489 | 101555 | 24.7 | 56.4 | 66.7 | 0.653 | 0.641 | 730.6
8:33 | 2005-08-30 | -------- | 0.02392 | 82810 | 101924 | 24.8 | 56.4 | 68.3 | 0.653 | 0.641 | 730.9
8:34 | 2005-08-30 | -------- | 0.09986 | 82957 | 102138 | 25 | 56.4 | 69.8 | 0.652 | 0.641 | 730.8
8:35 | 2005-08-30 | -------- | 43.43 | 83131 | 102345 | 25.2 | 56.4 | 70.6 | 0.653 | 0.641 | 731
8:36 | 2005-08-30 | -------- | 49.7 | 83240 | 102473 | 25.3 | 56.5 | 70.8 | 0.652 | 0.64 | 730.7
8:37 | 2005-08-30 | -------- | 50.46 | 83350 | 102607 | 25.5 | 56.5 | 70.9 | 0.652 | 0.64 | 730.5
8:38 | 2005-08-30 | -------- | 51.1 | 83486 | 102775 | 25.7 | 56.5 | 70.9 | 0.653 | 0.641 | 730.8
8:39 | 2005-08-30 | -------- | 51.06 | 83460 | 102888 | 25.9 | 56.5 | 70.9 | 0.653 | 0.64 | 730.7
8:40 | 2005-08-30 | -------- | 179.3 | 83563 | 103024 | 26.1 | 56.5 | 71 | 0.654 | 0.641 | 730.8
8:41 | 2005-08-30 | -------- | 193.5 | 83627 | 103110 | 26.3 | 56.5 | 71 | 0.653 | 0.64 | 730.4
8:42 | 2005-08-30 | -------- | 162.6 | 83803 | 103179 | 26.5 | 56.5 | 71 | 0.653 | 0.639 | 730.8
8:43 | 2005-08-30 | -------- | 52.83 | 83887 | 103286 | 26.7 | 56.5 | 71 | 0.654 | 0.641 | 730.6
8:44 | 2005-08-30 | -------- | 51.87 | 83970 | 103394 | 26.9 | 56.5 | 71 | 0.654 | 0.642 | 730.2
8:45 | 2005-08-30 | -------- | 51.39 | 84049 | 103497 | 27.1 | 56.5 | 71 | 0.654 | 0.64 | 730.6
8:46 | 2005-08-30 | -------- | 51.57 | 84140 | 103615 | 27.3 | 56.5 | 71 | 0.654 | 0.641 | 730.5
8:47 | 2005-08-30 | -------- | 51.65 | 84177 | 103668 | 27.5 | 56.5 | 71 | 0.654 | 0.64 | 730.6
8:48 | 2005-08-30 | -------- | 51.48 | 84258 | 103774 | 27.7 | 56.5 | 71 | 0.655 | 0.641 | 730.6
8:49 | 2005-08-30 | -------- | 51.52 | 84371 | 103919 | 27.9 | 56.5 | 71 | 0.654 | 0.64 | 730.4
8:50 | 2005-08-30 | -------- | 51.73 | 84401 | 103962 | 28.1 | 56.5 | 71 | 0.655 | 0.641 | 730.7
8:52 | 2005-08-30 | -------- | 51.55 | 84481 | 104071 | 28.4 | 56.5 | 71.1 | 0.655 | 0.64 | 730.5
8:53 | 2005-08-30 | -------- | 51.74 | 84566 | 104184 | 28.6 | 56.5 | 71.1 | 0.655 | 0.641 | 730.3
8:54 | 2005-08-30 | -------- | 51.51 | 84639 | 104279 | 28.8 | 56.5 | 71.1 | 0.654 | 0.64 | 730.2
8:55 | 2005-08-30 | -------- | 51.71 | 84637 | 104284 | 29 | 56.5 | 71.1 | 0.655 | 0.641 | 730.5
8:56 | 2005-08-30 | -------- | 51.8 | 84568 | 104207 | 29.2 | 56.5 | 71.1 | 0.656 | 0.641 | 730.3
8:57 | 2005-08-30 | -------- | 51.56 | 84500 | 104132 | 29.3 | 56.6 | 71.1 | 0.656 | 0.641 | 730.5
8:58 | 2005-08-30 | -------- | 51.76 | 84559 | 104210 | 29.5 | 56.6 | 71.1 | 0.656 | 0.64 | 730.5
8:59 | 2005-08-30 | -------- | 51.82 | 84605 | 104269 | 29.7 | 56.6 | 71.1 | 0.656 | 0.64 | 730.4
9:00 | 2005-08-30 | -------- | 51.8 | 84672 | 104357 | 29.9 | 56.6 | 71.1 | 0.656 | 0.64 | 730.5
9:01 | 2005-08-30 | -------- | 70.78 | 84424 | 104427 | 30 | 56.6 | 71.1 | 0.656 | 0.64 | 730.4
9:02 | 2005-08-30 | -------- | 410.4 | 84478 | 104526 | 30.2 | 56.6 | 71.1 | 0.657 | 0.641 | 730.6
9:03 | 2005-08-30 | -------- | 436.3 | 84578 | 104656 | 30.3 | 56.6 | 71.2 | 0.657 | 0.642 | 730.7
9:04 | 2005-08-30 | -------- | 439.4 | 84675 | 104779 | 30.5 | 56.6 | 71.2 | 0.657 | 0.641 | 730.6
9:05 | 2005-08-30 | -------- | 440.7 | 84740 | 104863 | 30.6 | 56.6 | 71.2 | 0.656 | 0.64 | 730.9
9:06 | 2005-08-30 | -------- | 440.9 | 84831 | 104977 | 30.8 | 56.6 | 71.2 | 0.656 | 0.64 | 730.9
9:07 | 2005-08-30 | -------- | 440.9 | 84845 | 104993 | 31 | 56.6 | 71.2 | 0.657 | 0.64 | 730.8
9:08 | 2005-08-30 | -------- | 441.4 | 84917 | 105081 | 31.1 | 56.6 | 71.2 | 0.658 | 0.641 | 731.1
9:09 | 2005-08-30 | -------- | 440.8 | 84948 | 105122 | 31.3 | 56.6 | 71.2 | 0.657 | 0.641 | 730.9
9:10 | 2005-08-30 | -------- | 441.3 | 85003 | 105187 | 31.4 | 56.6 | 71.2 | 0.658 | 0.641 | 730.9
9:11 | 2005-08-30 | -------- | 441.5 | 85056 | 105252 | 31.5 | 56.6 | 71.2 | 0.657 | 0.64 | 730.7
9:12 | 2005-08-30 | -------- | 441.6 | 85090 | 105294 | 31.7 | 56.6 | 71.2 | 0.657 | 0.641 | 730.8
9:13 | 2005-08-30 | -------- | 441.5 | 85159 | 105376 | 31.8 | 56.6 | 71.2 | 0.657 | 0.64 | 730.9
9:14 | 2005-08-30 | -------- | 441.5 | 85215 | 105443 | 32 | 56.6 | 71.2 | 0.658 | 0.641 | 730.7
9:15 | 2005-08-30 | -------- | 441.4 | 85236 | 105468 | 32.1 | 56.6 | 71.2 | 0.657 | 0.64 | 730.6
9:16 | 2005-08-30 | -------- | 441.9 | 85254 | 105486 | 32.2 | 56.6 | 71.2 | 0.657 | 0.64 | 730.7
9:17 | 2005-08-30 | -------- | 441.5 | 85278 | 105516 | 32.3 | 56.6 | 71.2 | 0.657 | 0.641 | 730.8
9:18 | 2005-08-30 | -------- | 441.9 | 85327 | 105573 | 32.5 | 56.6 | 71.2 | 0.658 | 0.641 | 730.6
9:19 | 2005-08-30 | -------- | 442 | 85385 | 105641 | 32.6 | 56.6 | 71.2 | 0.658 | 0.641 | 730.7
9:20 | 2005-08-30 | -------- | 441.8 | 85419 | 105680 | 32.7 | 56.6 | 71.2 | 0.657 | 0.64 | 730.4
9:21 | 2005-08-30 | -------- | 441.9 | 85428 | 105686 | 32.8 | 56.6 | 71.2 | 0.659 | 0.641 | 730.6
9:22 | 2005-08-30 | -------- | 441.7 | 85411 | 105663 | 32.9 | 56.6 | 71.2 | 0.657 | 0.64 | 730.5
9:23 | 2005-08-30 | -------- | 442.2 | 85501 | 105768 | 33 | 56.6 | 71.2 | 0.658 | 0.64 | 730.4
9:24 | 2005-08-30 | -------- | 442.2 | 85564 | 105793 | 33.2 | 56.6 | 71.2 | 0.664 | 0.641 | 730.6
9:25 | 2005-08-30 | -------- | 442.3 | 85585 | 105811 | 33.3 | 56.6 | 71.2 | 0.66 | 0.64 | 730.5
9:26 | 2005-08-30 | -------- | 442.5 | 85581 | 105797 | 33.4 | 56.6 | 71.2 | 0.653 | 0.64 | 730.6
9:27 | 2005-08-30 | -------- | 442.2 | 85629 | 105844 | 33.5 | 56.6 | 71.2 | 0.649 | 0.641 | 730.8
9:28 | 2005-08-30 | -------- | 442.3 | 85672 | 105908 | 33.6 | 56.6 | 71.2 | 0.668 | 0.641 | 730.6
9:29 | 2005-08-30 | -------- | 442.7 | 85726 | 105969 | 33.7 | 56.6 | 71.2 | 0.667 | 0.64 | 730.6
9:30 | 2005-08-30 | -------- | 442.4 | 85744 | 105987 | 33.8 | 56.6 | 71.2 | 0.665 | 0.639 | 730.5
9:31 | 2005-08-30 | -------- | 442.8 | 85771 | 106002 | 33.8 | 56.6 | 71.2 | 0.65 | 0.641 | 730.8
9:32 | 2005-08-30 | -------- | 442.9 | 85781 | 106007 | 33.9 | 56.6 | 71.2 | 0.649 | 0.639 | 730.7
9:33 | 2005-08-30 | -------- | 442.9 | 85804 | 106019 | 34 | 56.6 | 71.2 | 0.611 | 0.641 | 730.5
9:34 | 2005-08-30 | -------- | 443.1 | 85824 | 106036 | 34.1 | 56.6 | 71.2 | 0.605 | 0.64 | 730.7
9:35 | 2005-08-30 | -------- | 443.1 | 85841 | 106063 | 34.2 | 56.6 | 71.2 | 0.649 | 0.64 | 730.6
9:36 | 2005-08-30 | -------- | 443 | 85858 | 106070 | 34.3 | 56.6 | 71.2 | 0.61 | 0.639 | 730.7
9:37 | 2005-08-30 | -------- | 443.2 | 85845 | 106042 | 34.4 | 56.6 | 71.2 | 0.604 | 0.64 | 730.7
9:38 | 2005-08-30 | -------- | 443.1 | 85888 | 106105 | 34.4 | 56.6 | 71.2 | 0.651 | 0.64 | 730.6
9:39 | 2005-08-30 | -------- | 443.4 | 85933 | 106140 | 34.5 | 56.6 | 71.2 | 0.601 | 0.64 | 730.6
9:40 | 2005-08-30 | -------- | 443.1 | 85944 | 106144 | 34.6 | 56.6 | 71.2 | 0.595 | 0.64 | 730.5
9:41 | 2005-08-30 | -------- | 443.6 | 85972 | 106170 | 34.7 | 56.6 | 71.2 | 0.594 | 0.64 | 730.4
9:42 | 2005-08-30 | -------- | 443.1 | 85958 | 106150 | 34.7 | 56.6 | 71.2 | 0.597 | 0.641 | 730.6
9:43 | 2005-08-30 | -------- | 443 | 85985 | 106177 | 34.8 | 56.6 | 71.2 | 0.598 | 0.639 | 730
9:44 | 2005-08-30 | -------- | 443.6 | 86008 | 106211 | 34.9 | 56.6 | 71.2 | 0.646 | 0.64 | 730.3
9:45 | 2005-08-30 | -------- | 443.6 | 86084 | 106053 | 34.9 | 56.6 | 71.2 | 0.647 | 0.641 | 730.4
9:46 | 2005-08-30 | -------- | 443.3 | 86094 | 106063 | 35 | 56.6 | 71.2 | 0.642 | 0.64 | 730.5
9:47 | 2005-08-30 | -------- | 443.8 | 86090 | 106062 | 35.1 | 56.6 | 71.2 | 0.612 | 0.641 | 730.3
9:48 | 2005-08-30 | -------- | 333 | 86370 | 106264 | 35.1 | 56.6 | 71.2 | 0.605 | 0.64 | 730.6
9:49 | 2005-08-30 | -------- | -0.564 | 86333 | 106215 | 35.2 | 56.6 | 71.3 | 0.599 | 0.641 | 730.4
9:50 | 2005-08-30 | -------- | -0.6585 | 86288 | 106133 | 35.2 | 56.6 | 71.3 | 0.658 | 0.64 | 730.6
9:51 | 2005-08-30 | -------- | -0.463 | 86276 | 106108 | 35.3 | 56.6 | 71.3 | 0.661 | 0.64 | 730.7
9:52 | 2005-08-30 | -------- | -0.4485 | 86183 | 105990 | 35.3 | 56.6 | 71.3 | 0.657 | 0.64 | 730.6
9:53 | 2005-08-30 | -------- | -0.5354 | 86164 | 105952 | 35.4 | 56.6 | 71.3 | 0.671 | 0.641 | 730.8
9:54 | 2005-08-30 | -------- | -0.4737 | 86157 | 105940 | 35.4 | 56.6 | 71.3 | 0.665 | 0.64 | 730.8
9:55 | 2005-08-30 | -------- | -0.5583 | 86154 | 105937 | 35.5 | 56.6 | 71.3 | 0.656 | 0.641 | 731
9:56 | 2005-08-30 | -------- | -0.6967 | 86104 | 105886 | 35.5 | 56.6 | 71.3 | 0.606 | 0.641 | 730.9
9:57 | 2005-08-30 | -------- | -0.6187 | 86066 | 105819 | 35.6 | 56.6 | 71.3 | 0.651 | 0.641 | 731.1
9:58 | 2005-08-30 | -------- | -0.5187 | 86113 | 105862 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.659 | 0.64 | 730.7
9:59 | 2005-08-30 | -------- | 15.35 | 86136 | 105886 | 35.6 | 56.6 | 71.2 | 0.659 | 0.64 | 730.5
10:00 | 2005-08-30 | -------- | 6.626 | 86181 | 105929 | 35.7 | 56.6 | 71.2 | 0.665 | 0.64 | 730.6
10:01 | 2005-08-30 | -------- | 6.54 | 86180 | 105935 | 35.7 | 56.6 | 71.2 | 0.649 | 0.64 | 731
10:02 | 2005-08-30 | -------- | 6.63 | 86141 | 105895 | 35.7 | 56.6 | 71.2 | 0.594 | 0.64 | 730.8
10:03 | 2005-08-30 | -------- | 6.478 | 86117 | 105859 | 35.8 | 56.6 | 71.1 | 0.595 | 0.64 | 730.5
10:04 | 2005-08-30 | -------- | 6.499 | 86131 | 105868 | 35.8 | 56.6 | 71.1 | 0.592 | 0.641 | 730.5
10:05 | 2005-08-30 | -------- | 6.773 | 86189 | 105902 | 35.8 | 56.6 | 71.1 | 0.589 | 0.644 | 731.2
10:06 | 2005-08-30 | -------- | 6.635 | 86221 | 105930 | 35.9 | 56.6 | 71.1 | 0.615 | 0.64 | 730.8
10:07 | 2005-08-30 | -------- | 6.392 | 86198 | 105894 | 35.9 | 56.6 | 71.1 | 0.607 | 0.641 | 731
10:08 | 2005-08-30 | -------- | 6.587 | 86190 | 105879 | 35.9 | 56.6 | 71.1 | 0.627 | 0.641 | 730.6
10:09 | 2005-08-30 | -------- | 6.55 | 86197 | 105879 | 35.9 | 56.6 | 71.1 | 0.652 | 0.64 | 730.5
10:10 | 2005-08-30 | -------- | 6.53 | 86221 | 105903 | 36 | 56.6 | 71.1 | 0.608 | 0.64 | 730.8
10:11 | 2005-08-30 | -------- | 7.849 | 86192 | 105860 | 36 | 56.6 | 71.1 | 0.604 | 0.641 | 730.8
10:12 | 2005-08-30 | -------- | 12.63 | 86160 | 105813 | 36 | 56.6 | 71.1 | 0.601 | 0.641 | 730.8
10:13 | 2005-08-30 | -------- | 12.75 | 86191 | 105850 | 36 | 56.6 | 71.1 | 0.59 | 0.644 | 731
10:14 | 2005-08-30 | -------- | 12.91 | 86210 | 105861 | 36.1 | 56.6 | 71.1 | 0.601 | 0.641 | 730.5
10:15 | 2005-08-30 | -------- | 12.75 | 86216 | 105862 | 36.1 | 56.6 | 71.1 | 0.605 | 0.641 | 730.3
10:16 | 2005-08-30 | -------- | 12.61 | 86238 | 105882 | 36.1 | 56.6 | 71.1 | 0.615 | 0.64 | 730.4
10:17 | 2005-08-30 | -------- | 12.78 | 86230 | 105866 | 36.1 | 56.6 | 71.1 | 0.6 | 0.639 | 730.2
10:18 | 2005-08-30 | -------- | 12.86 | 86253 | 105887 | 36.1 | 56.6 | 71.1 | 0.596 | 0.64 | 730.4
10:19 | 2005-08-30 | -------- | 12.65 | 86259 | 105893 | 36.2 | 56.6 | 71.1 | 0.59 | 0.642 | 730.6
10:20 | 2005-08-30 | -------- | 12.83 | 86276 | 105905 | 36.2 | 56.6 | 71.1 | 0.599 | 0.64 | 730.8
10:21 | 2005-08-30 | -------- | 12.81 | 86262 | 105880 | 36.2 | 56.6 | 71.1 | 0.605 | 0.64 | 730.2
10:22 | 2005-08-30 | -------- | 12.63 | 86239 | 105845 | 36.2 | 56.6 | 71.1 | 0.608 | 0.64 | 730.7
10:23 | 2005-08-30 | -------- | 12.72 | 86273 | 105881 | 36.2 | 56.6 | 71.1 | 0.61 | 0.641 | 730.5
10:24 | 2005-08-30 | -------- | 14.22 | 86259 | 105855 | 36.2 | 56.6 | 71.1 | 0.602 | 0.64 | 731
10:25 | 2005-08-30 | -------- | 21.55 | 86265 | 105859 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.592 | 0.641 | 730.8
10:26 | 2005-08-30 | -------- | 22.3 | 86283 | 105863 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.596 | 0.64 | 730.3
10:27 | 2005-08-30 | -------- | 22.3 | 86280 | 105851 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.607 | 0.641 | 730.7
10:28 | 2005-08-30 | -------- | 22.19 | 86320 | 105896 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.607 | 0.64 | 730.9
10:29 | 2005-08-30 | -------- | 22.38 | 86319 | 105888 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.648 | 0.641 | 730.9
10:30 | 2005-08-30 | -------- | 22.16 | 86339 | 105906 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.648 | 0.641 | 730.8
10:31 | 2005-08-30 | -------- | 22.2 | 86316 | 105875 | 36.3 | 56.6 | 71.2 | 0.595 | 0.64 | 730.7
10:32 | 2005-08-30 | -------- | 22.46 | 86280 | 105831 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.587 | 0.653 | 729.2
10:33 | 2005-08-30 | -------- | 23.27 | 86325 | 105869 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.571 | 0.659 | 730.8
10:34 | 2005-08-30 | -------- | 28.02 | 86336 | 105878 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.567 | 0.66 | 730.3
10:35 | 2005-08-30 | -------- | 28.74 | 86329 | 105865 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.564 | 0.661 | 730.6
10:36 | 2005-08-30 | -------- | 28.34 | 86318 | 105863 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.563 | 0.661 | 730.3
10:37 | 2005-08-30 | -------- | 30.89 | 86281 | 105832 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.561 | 0.662 | 730.8
10:38 | 2005-08-30 | -------- | 27.39 | 86301 | 105852 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.56 | 0.661 | 730.2
10:39 | 2005-08-30 | -------- | 27.26 | 86310 | 105857 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.561 | 0.661 | 730.2
10:40 | 2005-08-30 | -------- | 27.26 | 86287 | 105825 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.558 | 0.662 | 730.2
10:41 | 2005-08-30 | -------- | 26.47 | 86271 | 105822 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.589 | 0.652 | 728.1
10:42 | 2005-08-30 | -------- | 22.48 | 86246 | 105778 | 36.4 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.64 | 729.6
10:43 | 2005-08-30 | -------- | 22.24 | 86252 | 105782 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.641 | 729.7
10:44 | 2005-08-30 | -------- | 22.19 | 86277 | 105808 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.64 | 729.8
10:45 | 2005-08-30 | -------- | 22.2 | 86304 | 105833 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.641 | 729.6
10:46 | 2005-08-30 | -------- | 22.12 | 86284 | 105803 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.64 | 729.5
10:47 | 2005-08-30 | -------- | 22.11 | 86255 | 105764 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.64 | 729
10:48 | 2005-08-30 | -------- | 22.23 | 86296 | 105809 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.639 | 728.9
10:49 | 2005-08-30 | -------- | 22.33 | 86308 | 105818 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.64 | 728.8
10:50 | 2005-08-30 | -------- | 22.18 | 86338 | 105850 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.639 | 729.3
10:51 | 2005-08-30 | -------- | 23.51 | 86307 | 105799 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.64 | 729.3
10:52 | 2005-08-30 | -------- | 33.41 | 86275 | 105750 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.64 | 729.5
10:53 | 2005-08-30 | -------- | 36.07 | 86286 | 105757 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.641 | 729.4
10:54 | 2005-08-30 | -------- | 36.09 | 86312 | 105784 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.639 | 729.2
10:55 | 2005-08-30 | -------- | 36.31 | 86319 | 105788 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.64 | 729.6
10:56 | 2005-08-30 | -------- | 36.1 | 86305 | 105765 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.64 | 729.2
10:57 | 2005-08-30 | -------- | 36.19 | 86296 | 105749 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.64 | 729.6
10:58 | 2005-08-30 | -------- | 35.94 | 86325 | 105781 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.639 | 729.2
10:59 | 2005-08-30 | -------- | 36.18 | 86309 | 105756 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.64 | 729.4
11:00 | 2005-08-30 | -------- | 36.34 | 86289 | 105726 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.64 | 729.5
11:01 | 2005-08-30 | -------- | 36.2 | 86299 | 105735 | 36.5 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.64 | 729.8
11:02 | 2005-08-30 | -------- | 36.18 | 86294 | 105725 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.639 | 729.8
11:03 | 2005-08-30 | -------- | 36.03 | 86324 | 105756 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.64 | 729.7
11:04 | 2005-08-30 | -------- | 36.13 | 86353 | 105789 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.641 | 730
11:05 | 2005-08-30 | -------- | 36.08 | 86377 | 105813 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.64 | 730.1
11:06 | 2005-08-30 | -------- | 36.04 | 86377 | 105809 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.641 | 730.2
11:07 | 2005-08-30 | -------- | 36.17 | 86311 | 105724 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.64 | 730.2
11:08 | 2005-08-30 | -------- | 36.17 | 86330 | 105743 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.641 | 730.3
11:09 | 2005-08-30 | -------- | 42.55 | 86335 | 105727 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.641 | 730.7
11:10 | 2005-08-30 | -------- | 51.88 | 86351 | 105743 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.64 | 730.6
11:11 | 2005-08-30 | -------- | 51.94 | 86340 | 105726 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.674 | 0.64 | 730.5
11:12 | 2005-08-30 | -------- | 52.01 | 86315 | 105691 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.674 | 0.64 | 730.5
11:13 | 2005-08-30 | -------- | 52.09 | 86338 | 105713 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.678 | 0.641 | 730.6
11:14 | 2005-08-30 | -------- | 52.09 | 86368 | 105748 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.639 | 730.5
11:15 | 2005-08-30 | -------- | 52.24 | 86350 | 105720 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.641 | 730.6
11:16 | 2005-08-30 | -------- | 55.03 | 86355 | 105708 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.672 | 0.639 | 730.6
11:17 | 2005-08-30 | -------- | 68.3 | 86336 | 105677 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.641 | 730.6
11:18 | 2005-08-30 | -------- | 68.87 | 86355 | 105697 | 36.6 | 56.6 | 71.2 | 0.671 | 0.64 | 730.6
11:19 | 2005-08-30 | -------- | 69.07 | 86373 | 105714 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.674 | 0.641 | 730.5
11:20 | 2005-08-30 | -------- | 69.22 | 86386 | 105727 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.672 | 0.639 | 730.6
11:21 | 2005-08-30 | -------- | 69.14 | 86390 | 105728 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.602 | 0.641 | 730.6
11:22 | 2005-08-30 | -------- | 69.32 | 86367 | 105695 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.601 | 0.64 | 730.6
11:23 | 2005-08-30 | -------- | 68.98 | 86398 | 105731 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.603 | 0.641 | 730.6
11:24 | 2005-08-30 | -------- | 69.16 | 86395 | 105722 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.601 | 0.64 | 730.9
11:25 | 2005-08-30 | -------- | 69.19 | 86392 | 105715 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.604 | 0.64 | 730.8
11:26 | 2005-08-30 | -------- | 69.11 | 86410 | 105731 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.606 | 0.64 | 730.2
11:27 | 2005-08-30 | -------- | 68.91 | 86418 | 105738 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.6 | 0.64 | 730.7
11:28 | 2005-08-30 | -------- | 69.21 | 86429 | 105748 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.597 | 0.64 | 730.5
11:29 | 2005-08-30 | -------- | 69.01 | 86416 | 105729 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.603 | 0.64 | 730.7
11:30 | 2005-08-30 | -------- | 68.9 | 86408 | 105714 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.59 | 0.644 | 730.4
11:31 | 2005-08-30 | -------- | 69.07 | 86392 | 105691 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.591 | 0.642 | 730.2
11:32 | 2005-08-30 | -------- | 80.07 | 86368 | 105647 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.592 | 0.643 | 730.7
11:33 | 2005-08-30 | -------- | 80.4 | 86429 | 105717 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.601 | 0.64 | 730.5
11:34 | 2005-08-30 | -------- | 80.8 | 86429 | 105714 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.6 | 0.641 | 730.6
11:35 | 2005-08-30 | -------- | 80.76 | 86406 | 105682 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.625 | 0.641 | 730.4
11:36 | 2005-08-30 | -------- | 80.76 | 86425 | 105701 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.659 | 0.641 | 730.4
11:37 | 2005-08-30 | -------- | 80.73 | 86413 | 105683 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.649 | 0.641 | 730.7
11:38 | 2005-08-30 | -------- | 80.87 | 86432 | 105703 | 36.7 | 56.7 | 71.2 | 0.628 | 0.639 | 730.7
11:39 | 2005-08-30 | -------- | 80.71 | 86415 | 105679 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.598 | 0.641 | 730.6
11:40 | 2005-08-30 | -------- | 80.7 | 86442 | 105708 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.643 | 0.64 | 730.3
11:41 | 2005-08-30 | -------- | 80.7 | 86416 | 105673 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.659 | 0.641 | 730.3
11:42 | 2005-08-30 | -------- | 80.6 | 86419 | 105672 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.594 | 0.639 | 730.4
11:43 | 2005-08-30 | -------- | 80.66 | 86421 | 105672 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.641 | 0.641 | 730.4
11:44 | 2005-08-30 | -------- | 86.81 | 86446 | 105676 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.604 | 0.639 | 730.3
11:45 | 2005-08-30 | -------- | 101 | 86453 | 105682 | 36.7 | 56.7 | 71.2 | 0.602 | 0.641 | 730.4
11:46 | 2005-08-30 | -------- | 100.3 | 86455 | 105680 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.589 | 0.646 | 730.5
11:47 | 2005-08-30 | -------- | 99.19 | 86429 | 105657 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.576 | 0.658 | 731
11:48 | 2005-08-30 | -------- | 99.98 | 86433 | 105654 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.574 | 0.659 | 731
11:49 | 2005-08-30 | -------- | 102.7 | 86426 | 105646 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.576 | 0.658 | 730.8
11:50 | 2005-08-30 | -------- | 101.1 | 86478 | 105703 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.574 | 0.658 | 730.9
11:51 | 2005-08-30 | -------- | 101.8 | 86479 | 105698 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.571 | 0.658 | 731
11:52 | 2005-08-30 | -------- | 104.3 | 86442 | 105643 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.569 | 0.66 | 731
11:53 | 2005-08-30 | -------- | 106.3 | 86451 | 105650 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.569 | 0.659 | 731
11:54 | 2005-08-30 | -------- | 106.1 | 86462 | 105659 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.567 | 0.66 | 731.2
11:55 | 2005-08-30 | -------- | 105.8 | 86465 | 105660 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.568 | 0.659 | 731
11:56 | 2005-08-30 | -------- | 106.3 | 86484 | 105680 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.57 | 0.66 | 730.9
11:57 | 2005-08-30 | -------- | 106.1 | 86488 | 105682 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.57 | 0.66 | 730.7
11:58 | 2005-08-30 | -------- | 105.1 | 86481 | 105675 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.574 | 0.659 | 730.9
11:59 | 2005-08-30 | -------- | 102.8 | 86512 | 105704 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.569 | 0.659 | 730.9
12:00 | 2005-08-30 | -------- | 105.5 | 86517 | 105705 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.568 | 0.66 | 731.2
12:01 | 2005-08-30 | -------- | 106.3 | 86531 | 105720 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.567 | 0.66 | 731.2
12:02 | 2005-08-30 | -------- | 105.7 | 86517 | 105710 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.563 | 0.661 | 730.8
12:03 | 2005-08-30 | -------- | 102.8 | 86510 | 105700 | 36.8 | 56.7 | 71.2 | 0.563 | 0.661 | 730.9
12:04 | 2005-08-30 | -------- | 101.2 | 86505 | 105684 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.564 | 0.661 | 731
12:05 | 2005-08-30 | -------- | 104.8 | 86513 | 105684 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.571 | 0.66 | 731
12:06 | 2005-08-30 | -------- | 105.7 | 86517 | 105686 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.57 | 0.66 | 730.7
12:07 | 2005-08-30 | -------- | 72.06 | 86498 | 105762 | 36.8 | 56.6 | 71.3 | 0.567 | 0.66 | 730.8
12:08 | 2005-08-30 | -------- | 7.534 | 86479 | 105754 | 36.8 | 56.7 | 71.3 | 0.567 | 0.66 | 730.9
12:09 | 2005-08-30 | #NAME? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:10 | 2005-08-30 | #NAME? | 0 | 17 | 0 | 36.7 | 55.8 | 0 | 0.542 | 0.662 | 727.5
12:11 | 2005-08-30 | -------- | 11.96 | 84393 | 103219 | 36.8 | 56.7 | 71.2 | 0.658 | 0.64 | 730.1
12:12 | 2005-08-30 | -------- | 51.91 | 86095 | 105258 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.658 | 0.64 | 730.1
12:13 | 2005-08-30 | -------- | 52.64 | 86420 | 105645 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.64 | 730.1
12:14 | 2005-08-30 | -------- | 52.6 | 86500 | 105738 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.64 | 730.2
12:15 | 2005-08-30 | -------- | 47.3 | 86492 | 105778 | 36.7 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.64 | 730.2
12:16 | 2005-08-30 | -------- | -0.4705 | 86502 | 105788 | 36.7 | 56.6 | 71.3 | 0.676 | 0.64 | 730.3
12:17 | 2005-08-30 | -------- | -0.6874 | 86474 | 105750 | 36.7 | 56.6 | 71.3 | 0.677 | 0.641 | 730.2
12:18 | 2005-08-30 | -------- | -0.7744 | 86448 | 105715 | 36.7 | 56.6 | 71.3 | 0.677 | 0.64 | 730.3
12:19 | 2005-08-30 | -------- | -0.3294 | 86431 | 105691 | 36.7 | 56.6 | 71.3 | 0.677 | 0.64 | 730.3
12:20 | 2005-08-30 | -------- | -0.5949 | 86423 | 105677 | 36.8 | 56.6 | 71.3 | 0.665 | 0.64 | 730.1
12:21 | 2005-08-30 | -------- | -0.5866 | 86419 | 105671 | 36.8 | 56.6 | 71.3 | 0.676 | 0.639 | 730.1
12:22 | 2005-08-30 | -------- | -0.6183 | 86422 | 105671 | 36.8 | 56.6 | 71.3 | 0.669 | 0.64 | 730.2
12:23 | 2005-08-30 | -------- | -0.6333 | 86412 | 105655 | 36.8 | 56.6 | 71.3 | 0.662 | 0.64 | 730.1
12:24 | 2005-08-30 | -------- | -0.6318 | 86430 | 105674 | 36.8 | 56.6 | 71.3 | 0.663 | 0.64 | 730.1
12:25 | 2005-08-30 | -------- | -0.4828 | 86436 | 105678 | 36.8 | 56.6 | 71.3 | 0.661 | 0.639 | 730.1
12:26 | 2005-08-30 | -------- | 21.99 | 86439 | 105623 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.662 | 0.641 | 730
12:27 | 2005-08-30 | -------- | 53.2 | 86454 | 105640 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.671 | 0.64 | 730.1
12:28 | 2005-08-30 | -------- | 53.06 | 86461 | 105646 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.672 | 0.64 | 730
12:29 | 2005-08-30 | -------- | 52.97 | 86487 | 105674 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.674 | 0.64 | 730.1
12:30 | 2005-08-30 | -------- | 52.84 | 86490 | 105675 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.664 | 0.64 | 730.1
12:31 | 2005-08-30 | -------- | 82.95 | 86491 | 105593 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.64 | 730
12:32 | 2005-08-30 | -------- | 113.5 | 86500 | 105631 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.641 | 730.1
12:33 | 2005-08-30 | -------- | 102 | 86534 | 105670 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.675 | 0.64 | 730.1
12:34 | 2005-08-30 | -------- | 102 | 86562 | 105702 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.64 | 730.1
12:35 | 2005-08-30 | -------- | 101.6 | 86576 | 105717 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.676 | 0.639 | 730.1
12:36 | 2005-08-30 | -------- | 101.5 | 86587 | 105728 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.64 | 730
12:37 | 2005-08-30 | -------- | 101.7 | 86586 | 105726 | 36.8 | 56.6 | 71.2 | 0.677 | 0.64 | 730.1
12:38 | 2005-08-30 | -------- | 101.4 | 86632 | 105778 | 36.9 | 56.6 | 71.2 | 0.664 | 0.64 | 730
12:39 | 2005-08-30 | -------- | 101.1 | 86637 | 105780 | 36.9 | 56.6 | 71.2 | 0.666 | 0.639 | 730
12:40 | 2005-08-30 | -------- | 101.3 | 86649 | 105794 | 36.9 | 56.6 | 71.2 | 0.664 | 0.639 | 730.1
12:41 | 2005-08-30 | -------- | 101.4 | 86638 | 105778 | 36.9 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.64 | 730.1
12:42 | 2005-08-30 | -------- | 101.3 | 86617 | 105751 | 36.9 | 56.6 | 71.2 | 0.663 | 0.64 | 730.1
12:43 | 2005-08-30 | -------- | 101.5 | 86635 | 105769 | 36.9 | 56.6 | 71.2 | 0.664 | 0.64 | 730.2
12:44 | 2005-08-30 | -------- | 108.7 | 86660 | 105778 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.64 | 730.1
12:45 | 2005-08-30 | -------- | 120.3 | 86680 | 105800 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.676 | 0.64 | 730
12:46 | 2005-08-30 | -------- | 120.7 | 86704 | 105826 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.671 | 0.64 | 730.2
12:47 | 2005-08-30 | -------- | 120.8 | 86691 | 105809 | 36.9 | 56.7 | 71.2 | 0.672 | 0.639 | 730.2
12:48 | 2005-08-30 | -------- | 120.8 | 86698 | 105813 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.664 | 0.64 | 730.3
12:49 | 2005-08-30 | -------- | 120.9 | 86703 | 105818 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.665 | 0.639 | 730.1
12:50 | 2005-08-30 | -------- | 121 | 86748 | 105871 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.64 | 730
12:51 | 2005-08-30 | -------- | 121 | 86763 | 105887 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.639 | 730
12:52 | 2005-08-30 | -------- | 120.9 | 86742 | 105858 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.663 | 0.64 | 730.1
12:53 | 2005-08-30 | -------- | 120.7 | 86749 | 105864 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.666 | 0.639 | 730.2
12:54 | 2005-08-30 | -------- | 120.7 | 86805 | 105930 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.64 | 730.3
12:55 | 2005-08-30 | -------- | 120.9 | 86811 | 105937 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.675 | 0.639 | 730.3
12:56 | 2005-08-30 | -------- | 125 | 86789 | 105889 | 37 | 56.7 | 71.2 | 0.592 | 0.641 | 730.3
12:57 | 2005-08-30 | -------- | 139.7 | 86787 | 105882 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.64 | 730.3
12:58 | 2005-08-30 | -------- | 140.5 | 86792 | 105884 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.641 | 730.2
12:59 | 2005-08-30 | -------- | 140.6 | 86807 | 105900 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.639 | 730.3
13:00 | 2005-08-30 | -------- | 141 | 86829 | 105925 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.639 | 730.2
13:01 | 2005-08-30 | -------- | 140.8 | 86843 | 105940 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.64 | 730.1
13:02 | 2005-08-30 | -------- | 140.9 | 86837 | 105930 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.64 | 730
13:03 | 2005-08-30 | -------- | 141 | 86854 | 105949 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.64 | 729.9
13:04 | 2005-08-30 | -------- | 141 | 86859 | 105952 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.64 | 729.9
13:05 | 2005-08-30 | -------- | 140.8 | 86876 | 105971 | 37.1 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.64 | 729.8
13:06 | 2005-08-30 | -------- | 141 | 86898 | 105996 | 37.2 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.64 | 730.1
13:07 | 2005-08-30 | -------- | 141.2 | 86865 | 105953 | 37.2 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.639 | 730.2
13:08 | 2005-08-30 | -------- | 145.9 | 86889 | 105961 | 37.2 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.64 | 730.1
13:09 | 2005-08-30 | -------- | 159.9 | 86901 | 105973 | 37.2 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.64 | 730
13:10 | 2005-08-30 | -------- | 160.6 | 86891 | 105957 | 37.2 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.639 | 729.9
13:11 | 2005-08-30 | -------- | 160.9 | 86905 | 105973 | 37.2 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.64 | 730
13:12 | 2005-08-30 | -------- | 160.5 | 86928 | 105999 | 37.2 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.639 | 730.1
13:13 | 2005-08-30 | -------- | 160.7 | 86963 | 106039 | 37.2 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.64 | 730
13:14 | 2005-08-30 | -------- | 160.8 | 86981 | 106058 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.639 | 730.1
13:15 | 2005-08-30 | -------- | 160.9 | 87001 | 106081 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.639 | 730.1
13:16 | 2005-08-30 | -------- | 160.8 | 87023 | 106105 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.658 | 0.639 | 730
13:17 | 2005-08-30 | -------- | 160.9 | 87029 | 106111 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.64 | 730
13:18 | 2005-08-30 | -------- | 160.8 | 87056 | 106142 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.64 | 730
13:19 | 2005-08-30 | -------- | 160.9 | 87027 | 106104 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.639 | 729.8
13:20 | 2005-08-30 | -------- | 161.1 | 87042 | 106121 | 37.3 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.639 | 729.9
13:21 | 2005-08-30 | -------- | 160.8 | 87041 | 106118 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.639 | 729.9
13:22 | 2005-08-30 | -------- | 168.5 | 87032 | 106092 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.639 | 729.7
13:23 | 2005-08-30 | -------- | 178.6 | 87074 | 106135 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.64 | 729.7
13:24 | 2005-08-30 | -------- | 180.4 | 87083 | 106141 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.639 | 729.9
13:25 | 2005-08-30 | -------- | 180.7 | 87085 | 106143 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.639 | 729.7
13:26 | 2005-08-30 | -------- | 180.4 | 87067 | 106119 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.639 | 729.7
13:27 | 2005-08-30 | -------- | 180.2 | 87082 | 106135 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.639 | 729.5
13:28 | 2005-08-30 | -------- | 180.7 | 87121 | 106181 | 37.4 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.639 | 729.5
13:29 | 2005-08-30 | -------- | 180.7 | 87131 | 106192 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.639 | 729.5
13:30 | 2005-08-30 | -------- | 180.6 | 87116 | 106170 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.638 | 729.5
13:31 | 2005-08-30 | -------- | 180.8 | 87116 | 106169 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.64 | 729.5
13:32 | 2005-08-30 | -------- | 180.9 | 87111 | 106161 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.639 | 729.4
13:33 | 2005-08-30 | -------- | 180.8 | 87126 | 106177 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.639 | 729.4
13:34 | 2005-08-30 | -------- | 180.7 | 87183 | 106245 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.638 | 729.5
13:35 | 2005-08-30 | -------- | 180.5 | 87159 | 106214 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.64 | 729.5
13:36 | 2005-08-30 | -------- | 180.4 | 87131 | 106178 | 37.5 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.639 | 729.4
13:37 | 2005-08-30 | -------- | 180.7 | 87115 | 106156 | 37.6 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.639 | 729.4
13:38 | 2005-08-30 | -------- | 180.6 | 87141 | 106186 | 37.6 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.639 | 729.4
13:39 | 2005-08-30 | -------- | 180.8 | 87165 | 106213 | 37.6 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.639 | 729.3
13:40 | 2005-08-30 | -------- | 180.7 | 87185 | 106236 | 37.6 | 56.7 | 71.2 | 0.664 | 0.639 | 729
13:41 | 2005-08-30 | -------- | 180.7 | 87159 | 106201 | 37.6 | 56.7 | 71.2 | 0.662 | 0.639 | 729.1
13:42 | 2005-08-30 | -------- | 180.5 | 87149 | 106188 | 37.6 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.639 | 729.2
13:43 | 2005-08-30 | -------- | 180.5 | 87157 | 106195 | 37.6 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.639 | 729.3
13:44 | 2005-08-30 | -------- | 180.5 | 87176 | 106217 | 37.6 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.639 | 729.2
13:45 | 2005-08-30 | -------- | 180.4 | 87165 | 106200 | 37.6 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.639 | 729.1
13:46 | 2005-08-30 | -------- | 185.4 | 87190 | 106210 | 37.6 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.638 | 729.2
13:47 | 2005-08-30 | -------- | 199 | 87192 | 106211 | 37.7 | 56.7 | 71.2 | 0.675 | 0.639 | 728.9
13:48 | 2005-08-30 | -------- | 199.1 | 87221 | 106244 | 37.7 | 56.7 | 71.2 | 0.661 | 0.638 | 729.1
13:49 | 2005-08-30 | -------- | 199.4 | 87190 | 106204 | 37.7 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.638 | 729.2
13:50 | 2005-08-30 | -------- | 199.5 | 87208 | 106223 | 37.7 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.639 | 729.1
13:51 | 2005-08-30 | -------- | 199.4 | 87219 | 106234 | 37.7 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.639 | 729
13:52 | 2005-08-30 | -------- | 199.4 | 87186 | 106192 | 37.7 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.639 | 728.9
13:53 | 2005-08-30 | -------- | 199.6 | 87218 | 106230 | 37.7 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 729
13:54 | 2005-08-30 | -------- | 199.6 | 87230 | 106244 | 37.7 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.639 | 729
13:55 | 2005-08-30 | -------- | 199.4 | 87242 | 106256 | 37.7 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 728.9
13:56 | 2005-08-30 | -------- | 199.2 | 87224 | 106248 | 37.7 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.639 | 729
13:57 | 2005-08-30 | -------- | 199.3 | 87199 | 106216 | 37.7 | 56.7 | 71.2 | 0.658 | 0.639 | 728.7
13:58 | 2005-08-30 | -------- | 199.4 | 87194 | 106209 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.639 | 728.8
13:59 | 2005-08-30 | -------- | 199.7 | 87212 | 106227 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 728.7
14:00 | 2005-08-30 | -------- | 199.5 | 87185 | 106192 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.639 | 728.8
14:01 | 2005-08-30 | -------- | 149.5 | 87187 | 106385 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.658 | 0.638 | 728.9
14:02 | 2005-08-30 | -------- | -0.01283 | 87134 | 106319 | 37.8 | 56.7 | 71.3 | 0.659 | 0.638 | 728.7
14:03 | 2005-08-30 | -------- | -0.5493 | 87117 | 106296 | 37.8 | 56.7 | 71.3 | 0.659 | 0.639 | 728.8
14:04 | 2005-08-30 | -------- | -0.3051 | 87113 | 106291 | 37.8 | 56.7 | 71.3 | 0.659 | 0.638 | 728.6
14:05 | 2005-08-30 | -------- | -0.4453 | 87085 | 106254 | 37.8 | 56.7 | 71.3 | 0.658 | 0.638 | 728.7
14:06 | 2005-08-30 | -------- | -0.378 | 87062 | 106223 | 37.8 | 56.7 | 71.3 | 0.658 | 0.638 | 728.7
14:07 | 2005-08-30 | -------- | -0.6365 | 87032 | 106185 | 37.8 | 56.7 | 71.3 | 0.659 | 0.638 | 728.9
14:08 | 2005-08-30 | -------- | -0.5179 | 87064 | 106221 | 37.8 | 56.7 | 71.3 | 0.658 | 0.639 | 728.9
14:09 | 2005-08-30 | -------- | -0.6545 | 87018 | 106164 | 37.8 | 56.7 | 71.3 | 0.659 | 0.639 | 728.9
14:10 | 2005-08-30 | -------- | -0.3459 | 87040 | 106187 | 37.8 | 56.7 | 71.3 | 0.659 | 0.639 | 728.9
14:11 | 2005-08-30 | -------- | -0.6298 | 86988 | 106122 | 37.8 | 56.7 | 71.3 | 0.66 | 0.638 | 729
14:12 | 2005-08-30 | -------- | -0.4277 | 86958 | 106084 | 37.8 | 56.7 | 71.3 | 0.659 | 0.638 | 728.9
14:13 | 2005-08-30 | -------- | -0.486 | 86940 | 106059 | 37.8 | 56.7 | 71.3 | 0.659 | 0.639 | 729
14:14 | 2005-08-30 | -------- | -0.4313 | 86952 | 106073 | 37.8 | 56.7 | 71.3 | 0.659 | 0.638 | 728.9
14:15 | 2005-08-30 | -------- | 17.52 | 86940 | 106004 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 729
14:16 | 2005-08-30 | -------- | 53.37 | 86931 | 106027 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.638 | 728.9
14:17 | 2005-08-30 | -------- | 53.51 | 86945 | 106043 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.637 | 728.8
14:18 | 2005-08-30 | -------- | 53.5 | 86953 | 106050 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.639 | 728.8
14:19 | 2005-08-30 | -------- | 53.52 | 86994 | 106099 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.639 | 728.9
14:20 | 2005-08-30 | -------- | 53.38 | 86996 | 106099 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 728.7
14:21 | 2005-08-30 | -------- | 53.56 | 87021 | 106128 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.639 | 728.8
14:22 | 2005-08-30 | -------- | 53.38 | 87040 | 106150 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 728.3
14:23 | 2005-08-30 | -------- | 53.37 | 87076 | 106191 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.638 | 728.5
14:24 | 2005-08-30 | -------- | 53 | 87109 | 106229 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 728.5
14:25 | 2005-08-30 | -------- | 53.2 | 87098 | 106215 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 728.5
14:26 | 2005-08-30 | -------- | 52.96 | 87092 | 106204 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.658 | 0.637 | 728.4
14:27 | 2005-08-30 | -------- | 53.11 | 87049 | 106151 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.66 | 0.638 | 728.5
14:28 | 2005-08-30 | -------- | 52.9 | 87081 | 106188 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 728.6
14:29 | 2005-08-30 | -------- | 52.9 | 87072 | 106175 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 728.5
14:30 | 2005-08-30 | -------- | 52.85 | 87101 | 106209 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.658 | 0.638 | 728.6
14:31 | 2005-08-30 | -------- | 52.69 | 87096 | 106200 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 728.5
14:32 | 2005-08-30 | -------- | 52.6 | 87061 | 106157 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 728.5
14:33 | 2005-08-30 | -------- | 52.69 | 87110 | 106214 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 728.5
14:34 | 2005-08-30 | -------- | 52.52 | 87136 | 106246 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 728.6
14:35 | 2005-08-30 | -------- | 52.49 | 87161 | 106273 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 728.5
14:36 | 2005-08-30 | -------- | 52.66 | 87147 | 106253 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.639 | 728.5
14:37 | 2005-08-30 | -------- | 52.49 | 87123 | 106267 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 727.9
14:38 | 2005-08-30 | -------- | 52.51 | 87119 | 106261 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 727.9
14:39 | 2005-08-30 | -------- | 52.59 | 87099 | 106235 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 727.9
14:40 | 2005-08-30 | -------- | 52.43 | 87111 | 106247 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 727.9
14:41 | 2005-08-30 | -------- | 52.51 | 87163 | 106309 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.658 | 0.638 | 727.9
14:43 | 2005-08-30 | -------- | 52.27 | 87135 | 106272 | 37.8 | 56.7 | 71.2 | 0.659 | 0.638 | 727.9

## Sheet3
11:45 | 2005-08-29 | -------- | 25.4 | 90640 | 89374 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 725.2
11:46 | 2005-08-29 | -------- | 25.92 | 90670 | 89405 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.597 | 725.2
11:47 | 2005-08-29 | -------- | 26.03 | 90682 | 89416 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.597 | 725.3
11:48 | 2005-08-29 | -------- | 25.52 | 90703 | 89437 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.602 | 0.599 | 725.2
11:49 | 2005-08-29 | -------- | 23.15 | 90726 | 89469 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 726.9
11:50 | 2005-08-29 | -------- | 18.71 | 90744 | 89489 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 726.5
11:51 | 2005-08-29 | -------- | 33.61 | 90773 | 89486 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 726.8
11:52 | 2005-08-29 | -------- | 49.4 | 90784 | 89496 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.8
11:53 | 2005-08-29 | -------- | 49.41 | 90806 | 89517 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 726.8
11:54 | 2005-08-29 | -------- | 49.53 | 90826 | 89538 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 726.8
11:55 | 2005-08-29 | -------- | 47.63 | 90855 | 89609 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.8
11:56 | 2005-08-29 | -------- | 2.452 | 90874 | 89629 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.8
11:57 | 2005-08-29 | -------- | -0.03606 | 90895 | 89649 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.8
11:58 | 2005-08-29 | -------- | -0.4123 | 90889 | 89644 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.8
11:59 | 2005-08-29 | -------- | -0.1565 | 90893 | 89648 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 726.8
12:00 | 2005-08-29 | -------- | -0.1241 | 90889 | 89644 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.9
12:01 | 2005-08-29 | -------- | -0.02957 | 90904 | 89658 | 37.5 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 726.9
12:02 | 2005-08-29 | -------- | -0.169 | 90926 | 89680 | 37.5 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.9
12:03 | 2005-08-29 | -------- | -0.3513 | 90932 | 89686 | 37.5 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.9
12:04 | 2005-08-29 | -------- | -0.09536 | 90945 | 89698 | 37.5 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 726.9
12:05 | 2005-08-29 | -------- | -0.2784 | 90955 | 89708 | 37.5 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 726.9
12:06 | 2005-08-29 | -------- | -0.2627 | 90970 | 89723 | 37.5 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.9
12:07 | 2005-08-29 | -------- | -0.1962 | 90978 | 89730 | 37.5 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.9
12:08 | 2005-08-29 | -------- | -0.3331 | 90997 | 89748 | 37.6 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.599 | 726.9
12:09 | 2005-08-29 | -------- | -0.4157 | 91027 | 89778 | 37.6 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 726.9
12:10 | 2005-08-29 | -------- | -0.1448 | 91036 | 89787 | 37.6 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.6 | 726.9
12:11 | 2005-08-29 | -------- | -0.1808 | 91072 | 89823 | 37.6 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 727
12:12 | 2005-08-29 | -------- | -0.2903 | 91087 | 89836 | 37.7 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.597 | 727
12:13 | 2005-08-29 | -------- | -0.1941 | 91108 | 89856 | 37.7 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727
12:14 | 2005-08-29 | -------- | 0.3054 | 91105 | 89818 | 37.7 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 727
12:15 | 2005-08-29 | -------- | 17.6 | 91100 | 89847 | 37.7 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.598 | 727
12:16 | 2005-08-29 | -------- | 4.741 | 91120 | 89867 | 37.7 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727
12:17 | 2005-08-29 | -------- | 4.805 | 91126 | 89873 | 37.8 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 727
12:18 | 2005-08-29 | -------- | 4.744 | 91124 | 89869 | 37.8 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727
12:19 | 2005-08-29 | -------- | 4.759 | 91127 | 89873 | 37.8 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727
12:20 | 2005-08-29 | -------- | 4.752 | 91132 | 89877 | 37.8 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 727
12:21 | 2005-08-29 | -------- | 4.638 | 91146 | 89891 | 37.9 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 727
12:22 | 2005-08-29 | -------- | 4.813 | 91156 | 89900 | 37.9 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 727
12:23 | 2005-08-29 | -------- | 4.971 | 91153 | 89896 | 37.9 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727
12:24 | 2005-08-29 | -------- | 4.762 | 91148 | 89892 | 37.9 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727
12:25 | 2005-08-29 | -------- | 5.024 | 91170 | 89912 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727
12:26 | 2005-08-29 | -------- | 4.673 | 91181 | 89922 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727
12:27 | 2005-08-29 | -------- | 4.803 | 91207 | 89947 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 727
12:28 | 2005-08-29 | -------- | 4.839 | 91210 | 89951 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.597 | 727
12:29 | 2005-08-29 | -------- | 4.852 | 91213 | 89952 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727
12:30 | 2005-08-29 | -------- | 4.786 | 91219 | 89957 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727
12:31 | 2005-08-29 | -------- | 4.877 | 91229 | 89967 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727
12:32 | 2005-08-29 | -------- | 7.444 | 91223 | 89959 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727
12:33 | 2005-08-29 | -------- | 11.5 | 91244 | 89980 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727
12:34 | 2005-08-29 | -------- | 11.65 | 91239 | 89983 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.597 | 726.6
12:35 | 2005-08-29 | -------- | 11.34 | 91253 | 89996 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.598 | 726.6
12:36 | 2005-08-29 | -------- | 11.5 | 91261 | 90002 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.6
12:37 | 2005-08-29 | -------- | 11.46 | 91268 | 90009 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 726.6
12:38 | 2005-08-29 | -------- | 11.6 | 91284 | 90025 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.597 | 726.6
12:39 | 2005-08-29 | -------- | 11.59 | 91300 | 90039 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.598 | 726.6
12:40 | 2005-08-29 | -------- | 11.53 | 91295 | 90035 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 726.6
12:41 | 2005-08-29 | -------- | 11.52 | 91320 | 90059 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 726.6
12:42 | 2005-08-29 | -------- | 11.6 | 91317 | 90055 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.6
12:43 | 2005-08-29 | -------- | 11.45 | 91324 | 90060 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.6
12:44 | 2005-08-29 | -------- | 11.65 | 91325 | 90061 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 726.6
12:45 | 2005-08-29 | -------- | 11.46 | 91334 | 90069 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.6
12:46 | 2005-08-29 | -------- | 11.44 | 91334 | 90069 | 38.5 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.6
12:47 | 2005-08-29 | -------- | 11.54 | 91349 | 90082 | 38.5 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 726.6
12:48 | 2005-08-29 | -------- | 11.46 | 91352 | 90085 | 38.5 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 726.6
12:49 | 2005-08-29 | -------- | 11.51 | 91370 | 90103 | 38.5 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 726.6
12:50 | 2005-08-29 | -------- | 15.54 | 91369 | 90104 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.597 | 726.6
12:51 | 2005-08-29 | -------- | 17.46 | 91379 | 90113 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 726.6
12:52 | 2005-08-29 | -------- | 17.37 | 91385 | 90118 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 726.6
12:53 | 2005-08-29 | -------- | 17.45 | 91402 | 90140 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.598 | 726.6
12:54 | 2005-08-29 | -------- | 17.43 | 91401 | 90138 | 38.7 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.6
12:55 | 2005-08-29 | -------- | 17.42 | 91415 | 90151 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 726.6
12:56 | 2005-08-29 | -------- | 17.34 | 91445 | 90181 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.6
12:57 | 2005-08-29 | -------- | 17.18 | 91477 | 90211 | 38.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.6
12:58 | 2005-08-29 | -------- | 17.4 | 91505 | 90239 | 38.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.6
12:59 | 2005-08-29 | -------- | 17.49 | 91527 | 90259 | 38.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 726.6
13:00 | 2005-08-29 | -------- | 17.41 | 91540 | 90271 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 726.6
13:01 | 2005-08-29 | -------- | 18.49 | 91544 | 90282 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 726.6
13:02 | 2005-08-29 | -------- | 25.88 | 91558 | 90295 | 38.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.6
13:03 | 2005-08-29 | -------- | 26.4 | 91566 | 90302 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 726.6
13:04 | 2005-08-29 | -------- | 26.22 | 91589 | 90325 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 726.6
13:05 | 2005-08-29 | -------- | 26.3 | 91598 | 90334 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.6
13:06 | 2005-08-29 | -------- | 26.11 | 91611 | 90346 | 38.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.6
13:07 | 2005-08-29 | -------- | 26.34 | 91629 | 90364 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.6
13:08 | 2005-08-29 | -------- | 26.37 | 91618 | 90352 | 38.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.6
13:09 | 2005-08-29 | -------- | 26.25 | 91635 | 90368 | 38.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.597 | 726.6
13:10 | 2005-08-29 | -------- | 26.21 | 91652 | 90386 | 38.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.6
13:11 | 2005-08-29 | -------- | 26.51 | 91670 | 90402 | 38.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.6
13:12 | 2005-08-29 | -------- | 26.36 | 91686 | 90418 | 38.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.6
13:13 | 2005-08-29 | -------- | 27.15 | 91697 | 90440 | 38.9 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.6
13:14 | 2005-08-29 | -------- | 36.53 | 91706 | 90445 | 38.9 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.6
13:15 | 2005-08-29 | -------- | 35.81 | 91711 | 90451 | 38.9 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.6
13:16 | 2005-08-29 | -------- | 35.99 | 91726 | 90464 | 38.9 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.598 | 726.6
13:17 | 2005-08-29 | -------- | 36.03 | 91738 | 90477 | 38.9 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.7
13:18 | 2005-08-29 | -------- | 36.21 | 91744 | 90481 | 38.9 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.6
13:19 | 2005-08-29 | -------- | 36.09 | 91764 | 90500 | 38.9 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.7
13:20 | 2005-08-29 | -------- | 36.07 | 91756 | 90493 | 38.9 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.598 | 726.7
13:21 | 2005-08-29 | -------- | 36.25 | 91781 | 90517 | 38.9 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.7
13:22 | 2005-08-29 | -------- | 36.39 | 91808 | 90544 | 38.9 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.7
13:23 | 2005-08-29 | -------- | 36.07 | 91806 | 90541 | 38.9 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.7
13:24 | 2005-08-29 | -------- | 36.17 | 91809 | 90544 | 38.9 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.597 | 726.7
13:25 | 2005-08-29 | -------- | 36.21 | 91839 | 90572 | 39 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.7
13:26 | 2005-08-29 | -------- | 36.18 | 91843 | 90576 | 39 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.7
13:27 | 2005-08-29 | -------- | 36.53 | 91848 | 90592 | 39 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.7
13:28 | 2005-08-29 | -------- | 48.13 | 91858 | 90601 | 39 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 726.6
13:29 | 2005-08-29 | -------- | 48.29 | 91848 | 90590 | 39 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.6
13:30 | 2005-08-29 | -------- | 48.41 | 91859 | 90600 | 39 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.6
13:31 | 2005-08-29 | -------- | 48.3 | 91884 | 90624 | 39 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.6
13:32 | 2005-08-29 | -------- | 48.48 | 91887 | 90627 | 39.1 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.6
13:33 | 2005-08-29 | -------- | 48.27 | 91914 | 90654 | 39.1 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.6
13:34 | 2005-08-29 | -------- | 48.45 | 91910 | 90649 | 39.1 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.6
13:35 | 2005-08-29 | -------- | 48.34 | 91922 | 90660 | 39.1 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.7
13:36 | 2005-08-29 | -------- | 48.25 | 91945 | 90683 | 39.1 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.7
13:37 | 2005-08-29 | -------- | 48.49 | 91950 | 90688 | 39.1 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.7
13:38 | 2005-08-29 | -------- | 48.48 | 91962 | 90698 | 39.2 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.7
13:39 | 2005-08-29 | -------- | 48.45 | 91962 | 90697 | 39.2 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.7
13:40 | 2005-08-29 | -------- | 50.99 | 91949 | 90693 | 39.2 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.7
13:41 | 2005-08-29 | -------- | 59.47 | 91964 | 90706 | 39.2 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.597 | 726.7
13:42 | 2005-08-29 | -------- | 59.67 | 91972 | 90715 | 39.3 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.7
13:43 | 2005-08-29 | -------- | 59.82 | 91964 | 90705 | 39.3 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.6
13:44 | 2005-08-29 | -------- | 59.85 | 91987 | 90729 | 39.3 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.597 | 726.6
13:45 | 2005-08-29 | -------- | 59.85 | 91983 | 90723 | 39.3 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.6
13:46 | 2005-08-29 | -------- | 59.86 | 92013 | 90753 | 39.3 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.6
13:47 | 2005-08-29 | -------- | 59.6 | 92020 | 90760 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.6
13:48 | 2005-08-29 | -------- | 59.9 | 92006 | 90744 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.6
13:49 | 2005-08-29 | -------- | 59.83 | 92021 | 90759 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.7
13:50 | 2005-08-29 | -------- | 60.21 | 92032 | 90769 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.6
13:51 | 2005-08-29 | -------- | 59.94 | 92044 | 90780 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.6
13:52 | 2005-08-29 | -------- | 59.99 | 92042 | 90778 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.7
13:53 | 2005-08-29 | -------- | 59.9 | 92045 | 90780 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.597 | 726.6
13:54 | 2005-08-29 | -------- | 59.96 | 92063 | 90797 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.602 | 0.598 | 726.7
13:55 | 2005-08-29 | -------- | 65.95 | 92056 | 90801 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.7
13:56 | 2005-08-29 | -------- | 73.09 | 92069 | 90813 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.7
13:57 | 2005-08-29 | -------- | 73.4 | 92074 | 90817 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.7
13:58 | 2005-08-29 | -------- | 73.43 | 92086 | 90829 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.7
13:59 | 2005-08-29 | -------- | 73.58 | 92078 | 90820 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.597 | 726.7
14:00 | 2005-08-29 | -------- | 73.59 | 92088 | 90830 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.7
14:01 | 2005-08-29 | -------- | 73.6 | 92113 | 90855 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.597 | 726.7
14:02 | 2005-08-29 | -------- | 73.69 | 92125 | 90864 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.597 | 726.7
14:03 | 2005-08-29 | -------- | 73.77 | 92128 | 90867 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.7
14:04 | 2005-08-29 | -------- | 73.74 | 92107 | 90846 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.597 | 726.8
14:05 | 2005-08-29 | -------- | 73.63 | 92095 | 90832 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.8
14:06 | 2005-08-29 | -------- | 73.69 | 92099 | 90836 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.7
14:07 | 2005-08-29 | -------- | 73.59 | 92089 | 90826 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.8
14:08 | 2005-08-29 | -------- | 73.77 | 92040 | 90777 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.8
14:09 | 2005-08-29 | -------- | 73.59 | 91969 | 90707 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.8
14:10 | 2005-08-29 | -------- | 73.85 | 91927 | 90663 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.8
14:11 | 2005-08-29 | -------- | 76.69 | 91918 | 90666 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.8
14:12 | 2005-08-29 | -------- | 86.7 | 91900 | 90649 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 726.8
14:13 | 2005-08-29 | -------- | 86.99 | 91874 | 90622 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.597 | 726.8
14:14 | 2005-08-29 | -------- | 86.82 | 91835 | 90584 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.8
14:15 | 2005-08-29 | -------- | 87.1 | 91819 | 90568 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.597 | 726.8
14:16 | 2005-08-29 | -------- | 86.97 | 91812 | 90560 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.602 | 0.598 | 726.8
14:17 | 2005-08-29 | -------- | 87.07 | 91807 | 90555 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.8
14:18 | 2005-08-29 | -------- | 87.16 | 91767 | 90514 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 726.8
14:19 | 2005-08-29 | -------- | 86.8 | 91735 | 90482 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 726.8
14:20 | 2005-08-29 | -------- | 86.94 | 91731 | 90479 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 726.8
14:21 | 2005-08-29 | -------- | 86.8 | 91738 | 90486 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.8
14:22 | 2005-08-29 | -------- | 87.09 | 91711 | 90459 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.598 | 726.8
14:23 | 2005-08-29 | -------- | 86.87 | 91687 | 90435 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.9
14:24 | 2005-08-29 | -------- | 87.14 | 91668 | 90414 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 726.8
14:25 | 2005-08-29 | -------- | 87.03 | 91646 | 90394 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.6 | 726.8
14:26 | 2005-08-29 | -------- | 86.81 | 91637 | 90384 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.598 | 726.9
14:27 | 2005-08-29 | -------- | 88.8 | 91607 | 90363 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.9
14:28 | 2005-08-29 | -------- | 97.04 | 91578 | 90336 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.598 | 726.9
14:29 | 2005-08-29 | -------- | 98.29 | 91558 | 90316 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 726.9
14:30 | 2005-08-29 | -------- | 98.45 | 91535 | 90294 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 726.9
14:31 | 2005-08-29 | -------- | 98.19 | 91525 | 90283 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 726.9
14:32 | 2005-08-29 | -------- | 98.4 | 91512 | 90271 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 726.9
14:33 | 2005-08-29 | -------- | 98.58 | 91515 | 90274 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.598 | 727
14:34 | 2005-08-29 | -------- | 98.48 | 91515 | 90274 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 726.9
14:35 | 2005-08-29 | -------- | 98.43 | 91514 | 90273 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 726.9
14:36 | 2005-08-29 | -------- | 98.37 | 91518 | 90277 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 727
14:37 | 2005-08-29 | -------- | 98.61 | 91496 | 90255 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.6 | 727
14:38 | 2005-08-29 | -------- | 98.5 | 91494 | 90252 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.598 | 727
14:39 | 2005-08-29 | -------- | 98.72 | 91479 | 90238 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 727
14:40 | 2005-08-29 | -------- | 99.28 | 91457 | 90226 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 727
14:41 | 2005-08-29 | -------- | 113 | 91455 | 90232 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.598 | 727
14:42 | 2005-08-29 | -------- | 118.1 | 91439 | 90215 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 727
14:43 | 2005-08-29 | -------- | 118.1 | 91415 | 90191 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.598 | 727
14:44 | 2005-08-29 | -------- | 118.4 | 91395 | 90171 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 727
14:45 | 2005-08-29 | -------- | 118.4 | 91374 | 90152 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 727
14:46 | 2005-08-29 | -------- | 118.2 | 91375 | 90153 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.598 | 727.1
14:47 | 2005-08-29 | -------- | 118.3 | 91389 | 90167 | 39.5 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727
14:48 | 2005-08-29 | -------- | 118.2 | 91355 | 90132 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 727.1
14:49 | 2005-08-29 | -------- | 118.3 | 91331 | 90109 | 39.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.1
14:50 | 2005-08-29 | -------- | 118.4 | 91314 | 90092 | 39.4 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.598 | 727.1
14:51 | 2005-08-29 | -------- | 118.2 | 91328 | 90108 | 39.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.1
14:52 | 2005-08-29 | -------- | 118.3 | 91308 | 90087 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.598 | 727.1
14:53 | 2005-08-29 | -------- | 118.5 | 91295 | 90074 | 39.4 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.598 | 727.1
14:54 | 2005-08-29 | -------- | 118.3 | 91274 | 90053 | 39.3 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 727.1
14:55 | 2005-08-29 | -------- | 118.3 | 91244 | 90024 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.599 | 727.1
14:56 | 2005-08-29 | -------- | 123.6 | 91238 | 90030 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.598 | 727.1
14:57 | 2005-08-29 | -------- | 134.7 | 91218 | 90018 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.599 | 727.1
14:58 | 2005-08-29 | -------- | 138.1 | 91194 | 89994 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.1
14:59 | 2005-08-29 | -------- | 137.4 | 91207 | 90007 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.1
15:00 | 2005-08-29 | -------- | 137.4 | 91212 | 90012 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.1
15:01 | 2005-08-29 | -------- | 137.4 | 91208 | 90008 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.599 | 727.1
15:02 | 2005-08-29 | -------- | 137.4 | 91216 | 90016 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.1
15:03 | 2005-08-29 | -------- | 137.3 | 91205 | 90005 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.1
15:04 | 2005-08-29 | -------- | 137.6 | 91179 | 89980 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.1
15:05 | 2005-08-29 | -------- | 137.5 | 91171 | 89972 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.598 | 727.1
15:06 | 2005-08-29 | -------- | 137.4 | 91165 | 89966 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.599 | 727.1
15:07 | 2005-08-29 | -------- | 137.4 | 91148 | 89940 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 727.1
15:08 | 2005-08-29 | -------- | 137.3 | 91147 | 89941 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.6 | 727.1
15:09 | 2005-08-29 | -------- | 137.2 | 91134 | 89927 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.1
15:10 | 2005-08-29 | -------- | 137.3 | 91123 | 89916 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.6 | 727.1
15:11 | 2005-08-29 | -------- | 137.3 | 91112 | 89907 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.1
15:12 | 2005-08-29 | -------- | 137.3 | 91131 | 89927 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.1
15:13 | 2005-08-29 | -------- | 137.5 | 91121 | 89915 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.2
15:14 | 2005-08-29 | -------- | 137.7 | 91110 | 89904 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 727.2
15:15 | 2005-08-29 | -------- | 137.6 | 91100 | 89895 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.597 | 727.2
15:16 | 2005-08-29 | -------- | 141 | 91091 | 89900 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.1
15:17 | 2005-08-29 | -------- | 154.7 | 91071 | 89882 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.2
15:18 | 2005-08-29 | -------- | 156.6 | 91071 | 89884 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.2
15:19 | 2005-08-29 | -------- | 156.8 | 91055 | 89869 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.2
15:20 | 2005-08-29 | -------- | 156.8 | 91021 | 89834 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.2
15:21 | 2005-08-29 | -------- | 156.9 | 91011 | 89825 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.2
15:22 | 2005-08-29 | -------- | 156.8 | 91008 | 89823 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.1
15:23 | 2005-08-29 | -------- | 157 | 91020 | 89835 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.2
15:24 | 2005-08-29 | -------- | 157.1 | 91001 | 89816 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.2
15:25 | 2005-08-29 | -------- | 157.1 | 90960 | 89777 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.2
15:26 | 2005-08-29 | -------- | 156.8 | 90991 | 89712 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.2
15:27 | 2005-08-29 | -------- | 156.8 | 90953 | 89676 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.2
15:28 | 2005-08-29 | -------- | 156.6 | 90934 | 89658 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.3
15:29 | 2005-08-29 | -------- | 156.9 | 90946 | 89669 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.599 | 727.2
15:30 | 2005-08-29 | -------- | 156.9 | 90914 | 89638 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.2
15:31 | 2005-08-29 | -------- | 156.5 | 90901 | 89626 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.2
15:32 | 2005-08-29 | -------- | 156.7 | 90910 | 89636 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.3
15:33 | 2005-08-29 | -------- | 156.6 | 90886 | 89613 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.2
15:34 | 2005-08-29 | -------- | 156.5 | 90868 | 89596 | 38.5 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.6 | 727.2
15:35 | 2005-08-29 | -------- | 156.5 | 90853 | 89581 | 38.5 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.599 | 727.2
15:36 | 2005-08-29 | -------- | 156.6 | 90865 | 89594 | 38.5 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.3
15:37 | 2005-08-29 | -------- | 156.7 | 90869 | 89599 | 38.5 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.2
15:38 | 2005-08-29 | -------- | 168.8 | 90845 | 89580 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.3
15:39 | 2005-08-29 | -------- | 176.9 | 90825 | 89560 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.3
15:40 | 2005-08-29 | -------- | 177 | 90823 | 89559 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.3
15:41 | 2005-08-29 | -------- | 176.8 | 90811 | 89547 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.3
15:42 | 2005-08-29 | -------- | 176.8 | 90825 | 89562 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.3
15:43 | 2005-08-29 | -------- | 177.1 | 90849 | 89586 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.3
15:44 | 2005-08-29 | -------- | 177.2 | 90860 | 89598 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.3
15:45 | 2005-08-29 | -------- | 177.4 | 90933 | 89545 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.7
15:46 | 2005-08-29 | -------- | 177.5 | 90972 | 89584 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.6 | 727.7
15:47 | 2005-08-29 | -------- | 177.6 | 90973 | 89585 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.6 | 727.7
15:48 | 2005-08-29 | -------- | 177.6 | 90995 | 89607 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.6 | 727.7
15:49 | 2005-08-29 | -------- | 177.5 | 90999 | 89613 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.7
15:50 | 2005-08-29 | -------- | 177.7 | 90997 | 89611 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.599 | 727.7
15:51 | 2005-08-29 | -------- | 177.6 | 91007 | 89620 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.7
15:52 | 2005-08-29 | -------- | 177.7 | 91024 | 89638 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.7
15:53 | 2005-08-29 | -------- | 177.6 | 91016 | 89630 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.599 | 727.7
15:54 | 2005-08-29 | -------- | 177.6 | 91014 | 89628 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.7
15:55 | 2005-08-29 | -------- | 177.6 | 91031 | 89645 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.6 | 727.7
15:56 | 2005-08-29 | -------- | 177.7 | 91052 | 89667 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.8
15:57 | 2005-08-29 | -------- | 180.4 | 91058 | 89663 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.8
15:58 | 2005-08-29 | -------- | 197.1 | 91056 | 89661 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.7
15:59 | 2005-08-29 | -------- | 196.1 | 91066 | 89672 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.599 | 727.7
16:00 | 2005-08-29 | -------- | 196.4 | 91066 | 89672 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.6 | 727.7
16:01 | 2005-08-29 | -------- | 196.4 | 91077 | 89683 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.7
16:02 | 2005-08-29 | -------- | 196.3 | 91100 | 89704 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.7
16:02 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:03 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 5 | 38.2 | 57.3 | 72.5 | 0.599 | 0.595 | 727.2
16:04 | 2005-08-29 | -------- | 1.471 | 92489 | 91145 | 38.2 | 57.3 | 72.6 | 0.601 | 0.595 | 727.4
16:05 | 2005-08-29 | -------- | 130.4 | 91048 | 89776 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.597 | 727.3
16:06 | 2005-08-29 | -------- | 196.3 | 90897 | 89634 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.3
16:07 | 2005-08-29 | -------- | 196.2 | 90866 | 89607 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.3
16:08 | 2005-08-29 | -------- | 196.2 | 90840 | 89583 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.599 | 727.3
16:09 | 2005-08-29 | -------- | 196.2 | 90831 | 89575 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.3
16:10 | 2005-08-29 | -------- | 196.1 | 90844 | 89588 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.6 | 727.4
16:11 | 2005-08-29 | -------- | 195.2 | 90813 | 89559 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.6 | 727.3
16:12 | 2005-08-29 | -------- | 195 | 90798 | 89545 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.6 | 727.3
16:13 | 2005-08-29 | -------- | 194.7 | 90869 | 89476 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.601 | 727.8
16:14 | 2005-08-29 | -------- | 195.2 | 90861 | 89468 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.6 | 727.8
16:15 | 2005-08-29 | -------- | 195.2 | 90842 | 89451 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.6 | 727.8
16:16 | 2005-08-29 | -------- | 195.2 | 90832 | 89442 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.6 | 727.8
16:17 | 2005-08-29 | -------- | 162 | 90844 | 89528 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.601 | 727.8
16:18 | 2005-08-29 | -------- | 51.09 | 90835 | 89520 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.6 | 727.8
16:19 | 2005-08-29 | -------- | 49.67 | 90837 | 89523 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.601 | 727.8
16:20 | 2005-08-29 | -------- | 49.33 | 90824 | 89510 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.601 | 727.8
16:21 | 2005-08-29 | -------- | 49.41 | 90795 | 89482 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.602 | 727.8
16:22 | 2005-08-29 | -------- | 49.52 | 90779 | 89466 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.601 | 727.8
16:23 | 2005-08-29 | -------- | 23.83 | 90771 | 89470 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.599 | 726.2
16:24 | 2005-08-29 | -------- | 29.7 | 90763 | 89462 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.6 | 726.2
16:25 | 2005-08-29 | -------- | 30.08 | 90757 | 89458 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 726.2
16:26 | 2005-08-29 | -------- | 30.04 | 90751 | 89453 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.599 | 726.2
16:27 | 2005-08-29 | -------- | 30.05 | 90756 | 89458 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.6 | 726.2
16:28 | 2005-08-29 | -------- | 30.16 | 90771 | 89474 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.6 | 726.2
16:29 | 2005-08-29 | -------- | 29.96 | 90748 | 89452 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 726.2
16:30 | 2005-08-29 | -------- | 29.94 | 90734 | 89439 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 726.2
16:31 | 2005-08-29 | -------- | 30.36 | 90711 | 89416 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 726.2
16:32 | 2005-08-29 | -------- | 30.07 | 90720 | 89425 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.6 | 726.2
16:33 | 2005-08-29 | -------- | 30.07 | 90707 | 89404 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 726.2
16:34 | 2005-08-29 | -------- | 29.98 | 90698 | 89394 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 726.2
16:35 | 2005-08-29 | -------- | 29.78 | 90687 | 89384 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 726.2
16:43 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:44 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 6 | 37.5 | 51.5 | 66.4 | 0.602 | 0.595 | 725.4
16:45 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 5 | 37.4 | 54.8 | 70.9 | 0.602 | 0.596 | 725.8
16:46 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16:47 | 2005-08-29 | #NAME? | 0 | 1 | 5 | 37.3 | 55 | 70.8 | 0.603 | 0.597 | 725.2
16:48 | 2005-08-29 | -------- | 0 | 84994 | 83479 | 37.2 | 58.1 | 72.4 | 0.603 | 0.597 | 725.5
16:49 | 2005-08-29 | -------- | 19.46 | 91032 | 89653 | 37.2 | 57.1 | 72.5 | 0.602 | 0.597 | 725.8
16:50 | 2005-08-29 | -------- | 30.76 | 90737 | 89399 | 37.1 | 57.1 | 72.5 | 0.602 | 0.597 | 725.9
16:51 | 2005-08-29 | -------- | 30.36 | 90724 | 89402 | 37.1 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 725.9
16:52 | 2005-08-29 | -------- | 30.56 | 90725 | 89410 | 37.1 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.597 | 726
16:53 | 2005-08-29 | -------- | 30.51 | 90741 | 89432 | 37 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 726
16:54 | 2005-08-29 | -------- | 30.6 | 90747 | 89442 | 37 | 57.1 | 72.5 | 0.602 | 0.597 | 726
16:55 | 2005-08-29 | -------- | 30.25 | 90769 | 89469 | 37 | 57.1 | 72.5 | 0.602 | 0.597 | 726
16:56 | 2005-08-29 | -------- | 30.57 | 90791 | 89471 | 37 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 726.4
16:57 | 2005-08-29 | -------- | 30.58 | 90818 | 89499 | 37 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.597 | 726.4
16:58 | 2005-08-29 | -------- | 30.65 | 90825 | 89509 | 37 | 57.1 | 72.5 | 0.602 | 0.598 | 726.4
16:59 | 2005-08-29 | -------- | 28.92 | 90826 | 89501 | 37 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.599 | 727.9
17:00 | 2005-08-29 | -------- | 49.22 | 90854 | 89530 | 37 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.9
17:01 | 2005-08-29 | -------- | 50.77 | 90863 | 89538 | 37 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.9
17:02 | 2005-08-29 | -------- | 50.77 | 90891 | 89567 | 37 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.9
17:03 | 2005-08-29 | -------- | 50.87 | 90911 | 89589 | 37 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.9
17:04 | 2005-08-29 | -------- | 50.91 | 90935 | 89613 | 37 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.9
17:05 | 2005-08-29 | -------- | 50.81 | 90959 | 89639 | 37.1 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 728
17:06 | 2005-08-29 | -------- | 51.01 | 90973 | 89653 | 37.1 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.9
17:07 | 2005-08-29 | -------- | 51.17 | 91022 | 89702 | 37.1 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.6 | 727.9
17:08 | 2005-08-29 | -------- | 51.06 | 91047 | 89727 | 37.1 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.6 | 727.9
17:09 | 2005-08-29 | -------- | 51.14 | 91060 | 89741 | 37.1 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.9
17:10 | 2005-08-29 | -------- | 51.02 | 91077 | 89759 | 37.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.9
17:11 | 2005-08-29 | -------- | 51.2 | 91112 | 89794 | 37.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.599 | 727.9
17:12 | 2005-08-29 | -------- | 51.24 | 91129 | 89810 | 37.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.9
17:13 | 2005-08-29 | -------- | 51.23 | 91137 | 89820 | 37.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.9
17:14 | 2005-08-29 | -------- | 51.22 | 91160 | 89843 | 37.3 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.9
17:15 | 2005-08-29 | -------- | 51.22 | 91181 | 89864 | 37.3 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.9
17:16 | 2005-08-29 | -------- | 51.05 | 91222 | 89888 | 37.3 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.9
17:17 | 2005-08-29 | -------- | 51.26 | 91255 | 89921 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.9
17:18 | 2005-08-29 | -------- | 47.53 | 91259 | 89969 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.9
17:19 | 2005-08-29 | -------- | 0.4311 | 91275 | 89984 | 37.4 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.599 | 727.9
17:20 | 2005-08-29 | -------- | -0.165 | 91304 | 90013 | 37.5 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.9
17:21 | 2005-08-29 | -------- | -0.1748 | 91324 | 90034 | 37.5 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 727.9
17:22 | 2005-08-29 | -------- | -0.1884 | 91349 | 90057 | 37.5 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.9
17:23 | 2005-08-29 | -------- | -0.09813 | 91378 | 90086 | 37.6 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.6 | 727.9
17:24 | 2005-08-29 | -------- | -0.281 | 91375 | 90084 | 37.6 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.9
17:25 | 2005-08-29 | -------- | -0.135 | 91395 | 90103 | 37.6 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.9
17:26 | 2005-08-29 | -------- | 11.96 | 91407 | 90109 | 37.7 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.9
17:27 | 2005-08-29 | -------- | 6.868 | 91427 | 90129 | 37.7 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 727.9
17:28 | 2005-08-29 | -------- | 7.012 | 91444 | 90147 | 37.7 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.9
17:29 | 2005-08-29 | -------- | 6.764 | 91458 | 90159 | 37.8 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.9
17:30 | 2005-08-29 | -------- | 6.769 | 91473 | 90175 | 37.8 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.9
17:31 | 2005-08-29 | -------- | 6.763 | 91483 | 90185 | 37.8 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.6 | 727.9
17:32 | 2005-08-29 | -------- | 6.687 | 91519 | 90220 | 37.9 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.9
17:33 | 2005-08-29 | -------- | 8.782 | 91534 | 90225 | 37.9 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.9
17:34 | 2005-08-29 | -------- | 17.25 | 91544 | 90235 | 37.9 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.6 | 727.9
17:35 | 2005-08-29 | -------- | 17.87 | 91569 | 90259 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.599 | 727.9
17:36 | 2005-08-29 | -------- | 18.1 | 91594 | 90282 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.9
17:37 | 2005-08-29 | -------- | 18.02 | 91597 | 90285 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.9
17:38 | 2005-08-29 | -------- | 18 | 91617 | 90304 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.9
17:39 | 2005-08-29 | -------- | 18 | 91631 | 90319 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.9
17:40 | 2005-08-29 | -------- | 17.84 | 91634 | 90321 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.9
17:41 | 2005-08-29 | -------- | 24.75 | 91648 | 90323 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 727.9
17:42 | 2005-08-29 | -------- | 30.94 | 91662 | 90337 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.6 | 727.9
17:43 | 2005-08-29 | -------- | 31.03 | 91677 | 90351 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 727.9
17:44 | 2005-08-29 | -------- | 31.07 | 91700 | 90374 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.6 | 727.9
17:45 | 2005-08-29 | -------- | 30.96 | 91704 | 90378 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.599 | 727.9
17:46 | 2005-08-29 | -------- | 31.14 | 91734 | 90406 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 727.9
17:47 | 2005-08-29 | -------- | 31.17 | 91751 | 90421 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.603 | 0.598 | 727.8
17:48 | 2005-08-29 | -------- | 31.22 | 91753 | 90423 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.598 | 727.8
17:49 | 2005-08-29 | -------- | 40.23 | 91773 | 90430 | 38.5 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 727.8
17:50 | 2005-08-29 | -------- | 45.73 | 91771 | 90427 | 38.5 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 727.8
17:51 | 2005-08-29 | -------- | 45.64 | 91807 | 90462 | 38.5 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 727.8
17:52 | 2005-08-29 | -------- | 45.85 | 91815 | 90469 | 38.6 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 727.8
17:53 | 2005-08-29 | -------- | 45.8 | 91820 | 90474 | 38.6 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 727.8
17:54 | 2005-08-29 | -------- | 45.61 | 91825 | 90478 | 38.6 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 727.9
17:55 | 2005-08-29 | -------- | 45.71 | 91865 | 90517 | 38.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 727.8
17:56 | 2005-08-29 | -------- | 48.48 | 91865 | 90502 | 38.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 727.9
17:57 | 2005-08-29 | -------- | 62.52 | 91872 | 90507 | 38.7 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 727.9
17:58 | 2005-08-29 | -------- | 62.68 | 91890 | 90524 | 38.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 727.9
17:59 | 2005-08-29 | -------- | 62.81 | 91896 | 90531 | 38.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 727.9
18:00 | 2005-08-29 | -------- | 62.8 | 91910 | 90544 | 38.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 727.9
18:01 | 2005-08-29 | -------- | 62.82 | 91927 | 90561 | 38.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 727.9
18:02 | 2005-08-29 | -------- | 63.18 | 91949 | 90580 | 38.9 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 727.9
18:03 | 2005-08-29 | -------- | 62.98 | 91945 | 90575 | 38.9 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 727.9
18:04 | 2005-08-29 | -------- | 63.44 | 91949 | 90563 | 38.9 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 727.9
18:05 | 2005-08-29 | -------- | 80.04 | 91962 | 90574 | 38.9 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 727.9
18:06 | 2005-08-29 | -------- | 81.57 | 91979 | 90592 | 39 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 727.9
18:07 | 2005-08-29 | -------- | 81.78 | 91979 | 90589 | 39 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 727.9
18:08 | 2005-08-29 | -------- | 81.79 | 92009 | 90619 | 39 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 727.9
18:09 | 2005-08-29 | -------- | 81.82 | 92017 | 90627 | 39.1 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 727.9
18:10 | 2005-08-29 | -------- | 81.83 | 92024 | 90632 | 39.1 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 727.9
18:11 | 2005-08-29 | -------- | 81.84 | 92039 | 90646 | 39.1 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 727.9
18:12 | 2005-08-29 | -------- | 81.73 | 92042 | 90649 | 39.1 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 727.9
18:13 | 2005-08-29 | -------- | 81.94 | 92046 | 90653 | 39.2 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 727.9
18:14 | 2005-08-29 | -------- | 85.59 | 92069 | 90658 | 39.2 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 727.9
18:15 | 2005-08-29 | -------- | 100.5 | 92076 | 90663 | 39.2 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.6 | 727.9
18:16 | 2005-08-29 | -------- | 100.7 | 92083 | 90670 | 39.2 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 727.9
18:17 | 2005-08-29 | -------- | 101 | 92108 | 90694 | 39.3 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 727.9
18:18 | 2005-08-29 | -------- | 101.1 | 92113 | 90698 | 39.3 | 57.1 | 72.6 | 0.602 | 0.599 | 727.9
18:19 | 2005-08-29 | -------- | 101.1 | 92130 | 90714 | 39.3 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.6 | 727.9
18:20 | 2005-08-29 | -------- | 101.2 | 92126 | 90709 | 39.3 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 727.9
18:21 | 2005-08-29 | -------- | 101.1 | 92163 | 90729 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.6 | 727.9
18:22 | 2005-08-29 | -------- | 124.7 | 92179 | 90722 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 727.9
18:23 | 2005-08-29 | -------- | 143.1 | 92178 | 90720 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 727.9
18:24 | 2005-08-29 | -------- | 144.7 | 92199 | 90741 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 727.9
18:25 | 2005-08-29 | -------- | 145 | 92211 | 90750 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.6 | 727.9
18:26 | 2005-08-29 | -------- | 144.9 | 92209 | 90748 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.6 | 727.9
18:27 | 2005-08-29 | -------- | 145 | 92223 | 90761 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.6 | 727.9
18:28 | 2005-08-29 | -------- | 144.9 | 92238 | 90774 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 727.9
18:29 | 2005-08-29 | -------- | 146.1 | 92247 | 90741 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 727.9
18:30 | 2005-08-29 | -------- | 188.2 | 92244 | 90736 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.602 | 0.598 | 727.9
18:31 | 2005-08-29 | -------- | 193.4 | 92262 | 90753 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 727.9
18:32 | 2005-08-29 | -------- | 193.7 | 92287 | 90777 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 727.9
18:33 | 2005-08-29 | -------- | 193.7 | 92289 | 90779 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.598 | 727.8
18:34 | 2005-08-29 | -------- | 193.9 | 92290 | 90778 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 727.8
18:35 | 2005-08-29 | -------- | 194 | 92313 | 90800 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.602 | 0.599 | 727.8
18:36 | 2005-08-29 | -------- | 155.3 | 92340 | 90999 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.602 | 0.599 | 727.9
18:37 | 2005-08-29 | -------- | 0.5154 | 92337 | 90996 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 727.9
18:38 | 2005-08-29 | -------- | -0.1724 | 92349 | 91007 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 727.9
18:39 | 2005-08-29 | -------- | -0.05092 | 92364 | 91020 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.598 | 727.9
18:40 | 2005-08-29 | -------- | -0.0593 | 92365 | 91020 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.599 | 727.9
18:41 | 2005-08-29 | -------- | 0.003745 | 92382 | 91036 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 727.9
18:42 | 2005-08-29 | -------- | 0.06097 | 92399 | 91053 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.599 | 727.9
19:00 | 2005-08-29 | H------- | 77.27 | 103067 | 101564 | 40.1 | 57.1 | 72.6 | 0.602 | 0.597 | 726.3
20:00 | 2005-08-29 | -------- | 494.4 | 110097 | 102171 | 36.6 | 57.1 | 72.5 | 0.608 | 0.612 | 733.6
21:00 | 2005-08-29 | -------- | 30.29 | 110560 | 102585 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.608 | 0.627 | 732.6
22:00 | 2005-08-29 | -------- | 31.49 | 110496 | 102504 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 732
23:00 | 2005-08-29 | -------- | 32.49 | 110516 | 102496 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.607 | 0.628 | 731.7
0:00 | 2005-08-30 | -------- | 31.84 | 110614 | 102545 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.629 | 731.9
1:00 | 2005-08-30 | -------- | 31.62 | 110514 | 102460 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 731.9
2:00 | 2005-08-30 | -------- | 31.23 | 110253 | 102236 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.629 | 731.3
3:00 | 2005-08-30 | -------- | 30.65 | 110244 | 102295 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 730.5
4:00 | 2005-08-30 | -------- | 30.06 | 110170 | 102232 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.8
5:00 | 2005-08-30 | -------- | 29.75 | 109999 | 102081 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.1
6:00 | 2005-08-30 | -------- | 29.65 | 110082 | 102108 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.8
7:00 | 2005-08-30 | -------- | 29.78 | 110060 | 102089 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 726.8
8:00 | 2005-08-30 | -------- | 29.69 | 109766 | 101831 | 37.7 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.625 | 726.8
9:00 | 2005-08-30 | -------- | 29 | 109398 | 101537 | 37.8 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.626 | 725.7
9:06 | 2005-08-30 | -------- | 425.5 | 109079 | 101467 | 37.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 729.1
9:07 | 2005-08-30 | -------- | 426.9 | 109085 | 101472 | 37.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 729
9:08 | 2005-08-30 | -------- | 427.5 | 109099 | 101486 | 37.9 | 57.1 | 72.5 | 0.607 | 0.627 | 729.3
9:09 | 2005-08-30 | -------- | 427.8 | 109104 | 101490 | 37.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 729.2
9:10 | 2005-08-30 | -------- | 428.2 | 109019 | 101570 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 729
9:11 | 2005-08-30 | -------- | 428.9 | 109030 | 101580 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 729
9:12 | 2005-08-30 | -------- | 429.2 | 109035 | 101586 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 729.1
9:13 | 2005-08-30 | -------- | 429.4 | 109034 | 101584 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 729
9:14 | 2005-08-30 | -------- | 429.7 | 109047 | 101597 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 729
9:15 | 2005-08-30 | -------- | 429.9 | 109042 | 101591 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 729
9:16 | 2005-08-30 | -------- | 430.2 | 109051 | 101598 | 38 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 729
9:17 | 2005-08-30 | -------- | 429.6 | 109057 | 101605 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.607 | 0.627 | 729
9:18 | 2005-08-30 | -------- | 430.3 | 109062 | 101610 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.9
9:19 | 2005-08-30 | -------- | 430.5 | 109069 | 101616 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 729.1
9:20 | 2005-08-30 | -------- | 430.4 | 109083 | 101629 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728.9
9:21 | 2005-08-30 | -------- | 430.6 | 109084 | 101628 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 729
9:22 | 2005-08-30 | -------- | 430.8 | 109086 | 101633 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.607 | 0.627 | 728.9
9:23 | 2005-08-30 | -------- | 430.9 | 109087 | 101631 | 38.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 728.8
9:24 | 2005-08-30 | -------- | 430.9 | 109094 | 101639 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.9
9:25 | 2005-08-30 | -------- | 431.5 | 109099 | 101644 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.607 | 0.627 | 728.8
9:26 | 2005-08-30 | -------- | 431.5 | 109106 | 101650 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 729
9:27 | 2005-08-30 | -------- | 431.5 | 109108 | 101650 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 729.2
9:28 | 2005-08-30 | -------- | 431.3 | 109112 | 101654 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 729.1
9:29 | 2005-08-30 | -------- | 431.4 | 109117 | 101659 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.607 | 0.627 | 728.8
9:30 | 2005-08-30 | -------- | 431.3 | 109118 | 101674 | 38.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728.8
9:31 | 2005-08-30 | -------- | 431.7 | 109130 | 101684 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 729
9:32 | 2005-08-30 | -------- | 432.1 | 109124 | 101680 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 728.9
9:33 | 2005-08-30 | -------- | 432.1 | 109139 | 101693 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.9
9:34 | 2005-08-30 | -------- | 432.2 | 109135 | 101690 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.9
9:35 | 2005-08-30 | -------- | 432.3 | 109148 | 101700 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.7
9:36 | 2005-08-30 | -------- | 432.6 | 109140 | 101694 | 38.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 729
9:37 | 2005-08-30 | -------- | 432.3 | 109127 | 101681 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 729
9:38 | 2005-08-30 | -------- | 432.6 | 109159 | 101710 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.9
9:39 | 2005-08-30 | -------- | 432.6 | 109165 | 101716 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.8
9:40 | 2005-08-30 | -------- | 432.7 | 109164 | 101714 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.9
9:41 | 2005-08-30 | -------- | 432.6 | 109170 | 101718 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.607 | 0.628 | 728.8
9:42 | 2005-08-30 | -------- | 432.7 | 109168 | 101717 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 728.8
9:43 | 2005-08-30 | -------- | 432.7 | 109171 | 101719 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.5
9:44 | 2005-08-30 | -------- | 432.6 | 109180 | 101727 | 38.4 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 728.6
9:45 | 2005-08-30 | -------- | 433 | 109169 | 101716 | 38.5 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.7
9:46 | 2005-08-30 | -------- | 433.2 | 109168 | 101715 | 38.5 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.7
9:47 | 2005-08-30 | -------- | 432.9 | 109173 | 101720 | 38.5 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.7
9:48 | 2005-08-30 | -------- | 377.4 | 109644 | 101729 | 38.5 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 729
9:49 | 2005-08-30 | -------- | 1.628 | 109654 | 101737 | 38.5 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.6
9:50 | 2005-08-30 | -------- | -0.3906 | 109665 | 101746 | 38.5 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728.7
9:51 | 2005-08-30 | -------- | -0.5565 | 109660 | 101742 | 38.5 | 57.1 | 72.5 | 0.607 | 0.626 | 729
9:52 | 2005-08-30 | -------- | -0.3852 | 109660 | 101743 | 38.5 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.625 | 729.1
9:53 | 2005-08-30 | -------- | -0.4294 | 109670 | 101751 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.607 | 0.627 | 729
9:54 | 2005-08-30 | -------- | -0.5019 | 109665 | 101747 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.607 | 0.626 | 729.1
9:55 | 2005-08-30 | -------- | -0.4176 | 109674 | 101754 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 729.2
9:56 | 2005-08-30 | -------- | -0.4859 | 109675 | 101754 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.607 | 0.629 | 729.2
9:57 | 2005-08-30 | -------- | -0.4934 | 109672 | 101752 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 729.4
9:58 | 2005-08-30 | -------- | -0.2713 | 109676 | 101755 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 729
9:59 | 2005-08-30 | -------- | 11.99 | 109672 | 101757 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 728.8
10:00 | 2005-08-30 | -------- | 6.488 | 109676 | 101761 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.9
10:01 | 2005-08-30 | -------- | 6.342 | 109688 | 101771 | 38.6 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 729.3
10:02 | 2005-08-30 | -------- | 6.518 | 109681 | 101766 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 729
10:03 | 2005-08-30 | -------- | 6.326 | 109685 | 101768 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.9
10:04 | 2005-08-30 | -------- | 6.457 | 109686 | 101769 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 729
10:05 | 2005-08-30 | -------- | 6.435 | 109679 | 101761 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 729
10:06 | 2005-08-30 | -------- | 6.654 | 109680 | 101762 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.5
10:07 | 2005-08-30 | -------- | 6.323 | 109691 | 101771 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.7
10:08 | 2005-08-30 | -------- | 6.289 | 109700 | 101780 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.2
10:09 | 2005-08-30 | -------- | 6.31 | 109695 | 101774 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 728.2
10:10 | 2005-08-30 | -------- | 6.436 | 109696 | 101775 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.5
10:11 | 2005-08-30 | -------- | 7.443 | 109695 | 101779 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.4
10:12 | 2005-08-30 | -------- | 12.16 | 109698 | 101782 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.5
10:13 | 2005-08-30 | -------- | 12.48 | 109697 | 101780 | 38.7 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.7
10:14 | 2005-08-30 | -------- | 12.45 | 109713 | 101794 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728
10:15 | 2005-08-30 | -------- | 12.44 | 109716 | 101798 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.1
10:16 | 2005-08-30 | -------- | 12.42 | 109717 | 101798 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 728.1
10:17 | 2005-08-30 | -------- | 12.43 | 109712 | 101793 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.626 | 728
10:18 | 2005-08-30 | -------- | 12.33 | 109705 | 101785 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.1
10:19 | 2005-08-30 | -------- | 12.33 | 109700 | 101780 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.3
10:20 | 2005-08-30 | -------- | 12.36 | 109707 | 101786 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728.4
10:21 | 2005-08-30 | -------- | 12.46 | 109709 | 101788 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 727.8
10:22 | 2005-08-30 | -------- | 12.49 | 109705 | 101784 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.4
10:23 | 2005-08-30 | -------- | 12.41 | 109702 | 101782 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.4
10:24 | 2005-08-30 | -------- | 13.17 | 109702 | 101789 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.607 | 0.627 | 728.6
10:25 | 2005-08-30 | -------- | 20.83 | 109697 | 101785 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.4
10:26 | 2005-08-30 | -------- | 21.8 | 109710 | 101797 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.1
10:27 | 2005-08-30 | -------- | 21.74 | 109706 | 101792 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.3
10:28 | 2005-08-30 | -------- | 21.62 | 109698 | 101785 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.5
10:29 | 2005-08-30 | -------- | 21.54 | 109699 | 101786 | 38.8 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 728.6
10:30 | 2005-08-30 | -------- | 21.7 | 109705 | 101790 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.5
10:31 | 2005-08-30 | -------- | 21.71 | 109696 | 101782 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.3
10:32 | 2005-08-30 | -------- | 21.68 | 109707 | 101791 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728
10:33 | 2005-08-30 | -------- | 21.68 | 109706 | 101790 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.607 | 0.627 | 728.1
10:34 | 2005-08-30 | -------- | 21.78 | 109716 | 101800 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 727.7
10:35 | 2005-08-30 | -------- | 21.7 | 109709 | 101792 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 727.6
10:36 | 2005-08-30 | -------- | 21.7 | 109694 | 101779 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 727.4
10:37 | 2005-08-30 | -------- | 21.83 | 109693 | 101776 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 727.8
10:38 | 2005-08-30 | -------- | 21.68 | 109690 | 101773 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.625 | 727.3
10:39 | 2005-08-30 | -------- | 21.59 | 109691 | 101775 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 727.2
10:40 | 2005-08-30 | -------- | 21.84 | 109694 | 101777 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 727.3
10:41 | 2005-08-30 | -------- | 21.64 | 109692 | 101775 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 726.9
10:42 | 2005-08-30 | -------- | 21.67 | 109686 | 101768 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 727.2
10:43 | 2005-08-30 | -------- | 21.79 | 109694 | 101776 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 727.4
10:44 | 2005-08-30 | -------- | 21.88 | 109698 | 101779 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 727.4
10:45 | 2005-08-30 | -------- | 21.56 | 109705 | 101785 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 727.4
10:46 | 2005-08-30 | -------- | 21.39 | 109704 | 101784 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 727
10:47 | 2005-08-30 | -------- | 21.72 | 109705 | 101784 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 726.7
10:48 | 2005-08-30 | -------- | 21.83 | 109701 | 101781 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.625 | 726.5
10:49 | 2005-08-30 | -------- | 21.74 | 109695 | 101775 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.626 | 726.5
10:50 | 2005-08-30 | -------- | 21.68 | 109701 | 101780 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 727.1
10:51 | 2005-08-30 | -------- | 23.61 | 109694 | 101783 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 727.1
10:52 | 2005-08-30 | -------- | 32.48 | 109698 | 101791 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 727.3
10:53 | 2005-08-30 | -------- | 35.27 | 109691 | 101784 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 726.9
10:54 | 2005-08-30 | -------- | 35.09 | 109693 | 101785 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.625 | 727
10:55 | 2005-08-30 | -------- | 35.23 | 109713 | 101804 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.626 | 727.2
10:56 | 2005-08-30 | -------- | 35.16 | 109706 | 101796 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 727
10:57 | 2005-08-30 | -------- | 35.15 | 109703 | 101793 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 727.1
10:58 | 2005-08-30 | -------- | 35.16 | 109712 | 101801 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 726.9
10:59 | 2005-08-30 | -------- | 35.21 | 109715 | 101804 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 727
11:00 | 2005-08-30 | -------- | 35.29 | 109720 | 101808 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 727.2
11:01 | 2005-08-30 | -------- | 35.15 | 109728 | 101816 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.625 | 727.5
11:02 | 2005-08-30 | -------- | 35.33 | 109735 | 101823 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 727.5
11:03 | 2005-08-30 | -------- | 35.24 | 109730 | 101817 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 727.3
11:04 | 2005-08-30 | -------- | 35.33 | 109732 | 101818 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 727.6
11:05 | 2005-08-30 | -------- | 35.25 | 109735 | 101821 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 727.7
11:06 | 2005-08-30 | -------- | 35.39 | 109737 | 101823 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 727.9
11:07 | 2005-08-30 | -------- | 35.23 | 109729 | 101815 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 727.9
11:08 | 2005-08-30 | -------- | 35.28 | 109738 | 101823 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 727.9
11:09 | 2005-08-30 | -------- | 42.32 | 109739 | 101839 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.2
11:10 | 2005-08-30 | -------- | 50.53 | 109743 | 101843 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.2
11:11 | 2005-08-30 | -------- | 50.77 | 109738 | 101838 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.2
11:12 | 2005-08-30 | -------- | 50.69 | 109750 | 101850 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 728.2
11:13 | 2005-08-30 | -------- | 50.93 | 109749 | 101849 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.607 | 0.626 | 728.2
11:14 | 2005-08-30 | -------- | 50.7 | 109743 | 101842 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.1
11:15 | 2005-08-30 | -------- | 50.78 | 109728 | 101828 | 38.9 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.2
11:16 | 2005-08-30 | -------- | 54.27 | 109715 | 101831 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.2
11:17 | 2005-08-30 | -------- | 66.6 | 109723 | 101840 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 728.2
11:18 | 2005-08-30 | -------- | 67.08 | 109724 | 101841 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.2
11:19 | 2005-08-30 | -------- | 67.32 | 109738 | 101852 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.2
11:20 | 2005-08-30 | -------- | 67.27 | 109723 | 101838 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.2
11:21 | 2005-08-30 | -------- | 67.44 | 109738 | 101852 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.2
11:22 | 2005-08-30 | -------- | 67.32 | 109731 | 101845 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.3
11:23 | 2005-08-30 | -------- | 67.37 | 109728 | 101842 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.2
11:24 | 2005-08-30 | -------- | 67.36 | 109737 | 101844 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.6
11:25 | 2005-08-30 | -------- | 67.28 | 109727 | 101836 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.4
11:26 | 2005-08-30 | -------- | 67.47 | 109720 | 101828 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728
11:27 | 2005-08-30 | -------- | 67.32 | 109724 | 101831 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.2
11:28 | 2005-08-30 | -------- | 67.37 | 109736 | 101843 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.2
11:29 | 2005-08-30 | -------- | 67.33 | 109735 | 101841 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.3
11:30 | 2005-08-30 | -------- | 67.38 | 109740 | 101845 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.625 | 728.1
11:31 | 2005-08-30 | -------- | 67.44 | 109731 | 101837 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728
11:32 | 2005-08-30 | -------- | 79.41 | 109723 | 101840 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.626 | 728.3
11:33 | 2005-08-30 | -------- | 78.65 | 109715 | 101832 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728
11:34 | 2005-08-30 | -------- | 78.58 | 109729 | 101844 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.2
11:35 | 2005-08-30 | -------- | 78.7 | 109713 | 101830 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.2
11:36 | 2005-08-30 | -------- | 78.43 | 109711 | 101827 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728
11:37 | 2005-08-30 | -------- | 78.6 | 109719 | 101835 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.4
11:38 | 2005-08-30 | -------- | 78.7 | 109723 | 101839 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.626 | 728.3
11:39 | 2005-08-30 | -------- | 78.59 | 109725 | 101840 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.2
11:40 | 2005-08-30 | -------- | 78.75 | 109714 | 101830 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728
11:41 | 2005-08-30 | -------- | 78.74 | 109714 | 101830 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728
11:42 | 2005-08-30 | -------- | 78.66 | 109724 | 101838 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.626 | 728.1
11:43 | 2005-08-30 | -------- | 78.62 | 109747 | 101806 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.2
11:44 | 2005-08-30 | -------- | 84.93 | 109726 | 101790 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.1
11:45 | 2005-08-30 | -------- | 98.64 | 109737 | 101800 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.1
11:46 | 2005-08-30 | -------- | 97.95 | 109737 | 101799 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.2
11:47 | 2005-08-30 | -------- | 98.44 | 109741 | 101803 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.4
11:48 | 2005-08-30 | -------- | 98.36 | 109728 | 101791 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.1
11:49 | 2005-08-30 | -------- | 98.4 | 109726 | 101789 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.1
11:50 | 2005-08-30 | -------- | 98.27 | 109739 | 101800 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728.1
11:51 | 2005-08-30 | -------- | 98.4 | 109728 | 101789 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.607 | 0.628 | 728.1
11:52 | 2005-08-30 | -------- | 98.5 | 109726 | 101789 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.3
11:53 | 2005-08-30 | -------- | 98.49 | 109725 | 101787 | 39 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.3
11:54 | 2005-08-30 | -------- | 98.48 | 109733 | 101794 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.4
11:55 | 2005-08-30 | -------- | 98.59 | 109737 | 101798 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.1
11:56 | 2005-08-30 | -------- | 98.38 | 109736 | 101796 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.627 | 728.1
11:57 | 2005-08-30 | -------- | 98.49 | 109729 | 101790 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 728
11:58 | 2005-08-30 | -------- | 98.55 | 109743 | 101803 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.1
11:59 | 2005-08-30 | -------- | 98.59 | 109743 | 101803 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728
12:00 | 2005-08-30 | -------- | 98.42 | 109735 | 101795 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.3
12:01 | 2005-08-30 | -------- | 98.47 | 109745 | 101805 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.3
12:02 | 2005-08-30 | -------- | 98.57 | 109792 | 101768 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 728.2
12:03 | 2005-08-30 | -------- | 98.61 | 109790 | 101766 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728.3
12:04 | 2005-08-30 | -------- | 98.58 | 109799 | 101775 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.2
12:05 | 2005-08-30 | -------- | 98.54 | 109795 | 101770 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728.5
12:06 | 2005-08-30 | -------- | 98.63 | 109795 | 101770 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.3
12:07 | 2005-08-30 | -------- | 59.73 | 109829 | 101858 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.2
12:08 | 2005-08-30 | -------- | -0.4506 | 109824 | 101855 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.2
12:09 | 2005-08-30 | -------- | -0.1862 | 109825 | 101855 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.4
12:10 | 2005-08-30 | -------- | 1.44 | 109832 | 101859 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.5
12:11 | 2005-08-30 | -------- | 37.41 | 109813 | 101813 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.3
12:12 | 2005-08-30 | -------- | 51.42 | 109817 | 101817 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.3
12:13 | 2005-08-30 | -------- | 51.48 | 109825 | 101824 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.3
12:14 | 2005-08-30 | -------- | 51.18 | 109827 | 101826 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.3
12:15 | 2005-08-30 | -------- | 43.21 | 109848 | 101875 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 728.5
12:16 | 2005-08-30 | -------- | -0.1655 | 109839 | 101867 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.4
12:17 | 2005-08-30 | -------- | -0.4199 | 109857 | 101883 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.2
12:18 | 2005-08-30 | -------- | -0.3267 | 109867 | 101892 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728.2
12:19 | 2005-08-30 | -------- | -0.578 | 109867 | 101891 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.1
12:20 | 2005-08-30 | -------- | -0.4196 | 109882 | 101906 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728.2
12:21 | 2005-08-30 | -------- | -0.4323 | 109880 | 101904 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.627 | 728.2
12:22 | 2005-08-30 | -------- | -0.2493 | 109899 | 101921 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.3
12:23 | 2005-08-30 | -------- | -0.4728 | 109907 | 101929 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728.2
12:24 | 2005-08-30 | -------- | -0.3739 | 109912 | 101933 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.2
12:25 | 2005-08-30 | -------- | -0.2679 | 109915 | 101935 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.1
12:26 | 2005-08-30 | -------- | 32.15 | 109913 | 101882 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.1
12:27 | 2005-08-30 | -------- | 51.95 | 109927 | 101896 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.1
12:28 | 2005-08-30 | -------- | 51.77 | 109928 | 101896 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728
12:29 | 2005-08-30 | -------- | 51.71 | 109931 | 101899 | 39.1 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728.2
12:30 | 2005-08-30 | -------- | 51.63 | 109925 | 101893 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.1
12:31 | 2005-08-30 | -------- | 78.74 | 109936 | 101831 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.2
12:32 | 2005-08-30 | -------- | 111 | 109942 | 101863 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 728.1
12:33 | 2005-08-30 | -------- | 99.47 | 109950 | 101869 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728
12:34 | 2005-08-30 | -------- | 99.3 | 109946 | 101866 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.627 | 728.1
12:35 | 2005-08-30 | -------- | 99.2 | 109955 | 101874 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.627 | 728.2
12:36 | 2005-08-30 | -------- | 98.98 | 109976 | 101894 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.1
12:37 | 2005-08-30 | -------- | 99.01 | 109960 | 101879 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.626 | 728.1
12:38 | 2005-08-30 | -------- | 99.07 | 109969 | 101887 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728
12:39 | 2005-08-30 | -------- | 98.94 | 109979 | 101896 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.1
12:40 | 2005-08-30 | -------- | 98.9 | 109977 | 101894 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.1
12:41 | 2005-08-30 | -------- | 99.09 | 109994 | 101907 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.2
12:42 | 2005-08-30 | -------- | 98.85 | 109992 | 101903 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728.1
12:43 | 2005-08-30 | -------- | 98.86 | 109989 | 101901 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.627 | 728.2
12:44 | 2005-08-30 | -------- | 106.2 | 110000 | 101892 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728
12:45 | 2005-08-30 | -------- | 117.3 | 110008 | 101899 | 39.2 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.1
12:46 | 2005-08-30 | -------- | 117.6 | 110011 | 101901 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.3
12:47 | 2005-08-30 | -------- | 117.9 | 110020 | 101909 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.3
12:48 | 2005-08-30 | -------- | 117.7 | 110020 | 101909 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.628 | 728.3
12:49 | 2005-08-30 | -------- | 117.9 | 110023 | 101911 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.2
12:50 | 2005-08-30 | -------- | 117.8 | 110034 | 101921 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728.1
12:51 | 2005-08-30 | -------- | 117.8 | 110026 | 101913 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728
12:52 | 2005-08-30 | -------- | 117.8 | 110037 | 101923 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.2
12:53 | 2005-08-30 | -------- | 118 | 110012 | 101899 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.626 | 728.2
12:54 | 2005-08-30 | -------- | 117.9 | 110045 | 101929 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.4
12:55 | 2005-08-30 | -------- | 117.9 | 110053 | 101937 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.4
12:56 | 2005-08-30 | -------- | 122.2 | 110045 | 101912 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728.4
12:57 | 2005-08-30 | -------- | 136.3 | 110061 | 101925 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 728.3
12:58 | 2005-08-30 | -------- | 137.1 | 110061 | 101924 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.628 | 728.2
12:59 | 2005-08-30 | -------- | 137.1 | 110070 | 101932 | 39.3 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.2
13:00 | 2005-08-30 | -------- | 137.5 | 110068 | 101929 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.606 | 0.627 | 728.3
13:01 | 2005-08-30 | -------- | 137.3 | 110075 | 101936 | 39.4 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.1
13:02 | 2005-08-30 | -------- | 137.5 | 110082 | 101942 | 39.4 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.628 | 728
13:03 | 2005-08-30 | -------- | 137.4 | 110089 | 101947 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 727.9
13:04 | 2005-08-30 | -------- | 137.4 | 110093 | 101951 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.628 | 727.9
13:05 | 2005-08-30 | -------- | 137.6 | 110096 | 101954 | 39.4 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 727.9
13:06 | 2005-08-30 | -------- | 137.6 | 110112 | 101969 | 39.4 | 57.1 | 72.5 | 0.605 | 0.627 | 728.2
13:07 | 2005-08-30 | -------- | 137.5 | 110099 | 101956 | 39.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.627 | 728.2
13:08 | 2005-08-30 | -------- | 142.3 | 110119 | 101956 | 39.4 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.627 | 728.1
13:09 | 2005-08-30 | -------- | 156 | 110118 | 101954 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 727.9
13:10 | 2005-08-30 | -------- | 156.6 | 110133 | 101968 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 728
13:11 | 2005-08-30 | -------- | 156.8 | 110135 | 101969 | 39.4 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 728
13:12 | 2005-08-30 | -------- | 156.7 | 110144 | 101977 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 728.1
13:13 | 2005-08-30 | -------- | 156.8 | 110152 | 101985 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.627 | 728
13:14 | 2005-08-30 | -------- | 156.8 | 110158 | 101989 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 728.1
13:15 | 2005-08-30 | -------- | 157 | 110166 | 101996 | 39.5 | 57.1 | 72.5 | 0.606 | 0.627 | 728.1
13:16 | 2005-08-30 | -------- | 156.9 | 110179 | 102007 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.627 | 728.1
13:17 | 2005-08-30 | -------- | 156.9 | 110183 | 102011 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 728.1
13:18 | 2005-08-30 | -------- | 157 | 110192 | 102018 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.627 | 728.1
13:19 | 2005-08-30 | -------- | 157.1 | 110199 | 102025 | 39.5 | 57.1 | 72.5 | 0.604 | 0.627 | 727.9
13:20 | 2005-08-30 | -------- | 157.1 | 110203 | 102028 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 727.9
13:21 | 2005-08-30 | -------- | 157.2 | 110221 | 102044 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 727.9
13:22 | 2005-08-30 | -------- | 162 | 110227 | 102038 | 39.5 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 727.8
13:23 | 2005-08-30 | -------- | 173.1 | 110232 | 102035 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 727.8
13:24 | 2005-08-30 | -------- | 176.1 | 110239 | 102041 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.626 | 727.8
13:25 | 2005-08-30 | -------- | 176.2 | 110243 | 102045 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 727.7
13:26 | 2005-08-30 | -------- | 176.1 | 110255 | 102055 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 727.6
13:27 | 2005-08-30 | -------- | 176.2 | 110256 | 102056 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 727.6
13:28 | 2005-08-30 | -------- | 176.2 | 110269 | 102067 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 727.5
13:29 | 2005-08-30 | -------- | 176.3 | 110270 | 102067 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 727.6
13:30 | 2005-08-30 | -------- | 176.2 | 110269 | 102065 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.626 | 727.6
13:31 | 2005-08-30 | -------- | 176.2 | 110264 | 102060 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 727.5
13:32 | 2005-08-30 | -------- | 176.3 | 110281 | 102076 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 727.5
13:33 | 2005-08-30 | -------- | 176.5 | 110280 | 102075 | 39.6 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.626 | 727.5
13:34 | 2005-08-30 | -------- | 176.2 | 110279 | 102074 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.626 | 727.5
13:35 | 2005-08-30 | -------- | 176.3 | 110269 | 102064 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.626 | 727.6
13:36 | 2005-08-30 | -------- | 176.2 | 110291 | 102084 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.626 | 727.4
13:37 | 2005-08-30 | -------- | 176.3 | 110296 | 102088 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.626 | 727.4
13:38 | 2005-08-30 | -------- | 176.2 | 110292 | 102085 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 727.5
13:39 | 2005-08-30 | -------- | 176.2 | 110291 | 102082 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 727.4
13:40 | 2005-08-30 | -------- | 176.2 | 110290 | 102081 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.626 | 727.1
13:41 | 2005-08-30 | -------- | 176.1 | 110311 | 102101 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 727.2
13:42 | 2005-08-30 | -------- | 176.2 | 110306 | 102096 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.626 | 727.2
13:43 | 2005-08-30 | -------- | 176.3 | 110297 | 102087 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 727.1
13:44 | 2005-08-30 | -------- | 176.3 | 110319 | 102107 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 727.2
13:45 | 2005-08-30 | -------- | 176.1 | 110310 | 102099 | 39.7 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 727.2
13:46 | 2005-08-30 | -------- | 178.1 | 110313 | 102083 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 727.2
13:47 | 2005-08-30 | -------- | 194 | 110313 | 102082 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.626 | 727
13:48 | 2005-08-30 | -------- | 194.4 | 110317 | 102085 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.626 | 727.1
13:49 | 2005-08-30 | -------- | 194.6 | 110309 | 102078 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.625 | 727.2
13:50 | 2005-08-30 | -------- | 194.4 | 110328 | 102094 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 727.1
13:51 | 2005-08-30 | -------- | 194.6 | 110325 | 102091 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 727
13:52 | 2005-08-30 | -------- | 194.6 | 110336 | 102101 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 726.9
13:53 | 2005-08-30 | -------- | 194.6 | 110342 | 102106 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.625 | 727
13:54 | 2005-08-30 | -------- | 194.5 | 110341 | 102104 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 726.9
13:55 | 2005-08-30 | -------- | 194.7 | 110337 | 102100 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 727
13:56 | 2005-08-30 | -------- | 194.5 | 110340 | 102103 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.626 | 727.1
13:57 | 2005-08-30 | -------- | 194.8 | 110328 | 102091 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 726.7
13:58 | 2005-08-30 | -------- | 194.6 | 110330 | 102093 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 726.8
13:59 | 2005-08-30 | -------- | 194.6 | 110324 | 102088 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 726.7
14:00 | 2005-08-30 | -------- | 194.5 | 110312 | 102075 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 726.8
14:01 | 2005-08-30 | -------- | 150.2 | 110312 | 102271 | 39.8 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.626 | 726.9
14:02 | 2005-08-30 | -------- | 0.1837 | 110318 | 102275 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 726.8
14:03 | 2005-08-30 | -------- | -0.3305 | 110323 | 102279 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.626 | 726.7
14:04 | 2005-08-30 | -------- | -0.4852 | 110324 | 102281 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 726.6
14:05 | 2005-08-30 | -------- | -0.4716 | 110331 | 102285 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.626 | 726.6
14:06 | 2005-08-30 | -------- | -0.427 | 110335 | 102290 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.626 | 726.7
14:07 | 2005-08-30 | -------- | -0.2531 | 110328 | 102283 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.625 | 726.8
14:08 | 2005-08-30 | -------- | -0.2199 | 110337 | 102291 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 727
14:09 | 2005-08-30 | -------- | -0.2784 | 110335 | 102288 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.626 | 727
14:10 | 2005-08-30 | -------- | -0.3397 | 110337 | 102290 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 727
14:11 | 2005-08-30 | -------- | -0.4179 | 110330 | 102284 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 727
14:12 | 2005-08-30 | -------- | -0.3564 | 110312 | 102266 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.626 | 727
14:13 | 2005-08-30 | -------- | -0.2857 | 110330 | 102283 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 727
14:14 | 2005-08-30 | -------- | -0.5555 | 110333 | 102286 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 726.9
14:15 | 2005-08-30 | -------- | 17.89 | 110334 | 102234 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 726.9
14:16 | 2005-08-30 | -------- | 52.07 | 110343 | 102242 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.626 | 727
14:17 | 2005-08-30 | -------- | 52.2 | 110319 | 102219 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 726.9
14:18 | 2005-08-30 | -------- | 52.03 | 110336 | 102234 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 726.7
14:19 | 2005-08-30 | -------- | 52.23 | 110331 | 102229 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.605 | 0.626 | 726.9
14:20 | 2005-08-30 | -------- | 52.19 | 110335 | 102233 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.625 | 726.7
14:21 | 2005-08-30 | -------- | 52.21 | 110334 | 102232 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.604 | 0.627 | 726.8
14:22 | 2005-08-30 | -------- | 49.23 | 110316 | 102254 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.625 | 726.3
14:23 | 2005-08-30 | -------- | 11.22 | 110309 | 102248 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.625 | 724.7
14:24 | 2005-08-30 | -------- | 20.27 | 110301 | 102221 | 39.9 | 57.1 | 72.6 | 0.603 | 0.626 | 724.7

## Sheet4
Calibration of TEI49C at Westman Island, Iceland - 29,30 August 2005
Initial Calibration |  | Final Calibration
STA Inst | Std Inst | STA Inst | Std Inst
-0.2549 | -0.7818 | -0.4656 | -0.5766
4.816 | 4.401 | 6.409 | 6.5614
11.524 | 11.318 | 12.412 | 12.755
17.395 | 17.254 | 21.695 | 22.282
26.307 | 26.392 | 21.69 | 22.231
36.167 | 36.506 | 35.27 | 36.129
48.392 | 49.037 | 50.774 | 52.074
59.893 | 60.823 | 67.364 | 69.093
73.665 | 75.049 | 78.637 | 80.729
86.987 | 88.656 | -0.3934 | -0.5932
98.473 | 100.39 | 51.765 | 53.0175
118.31 | 120.83 | 99.02 | 101.48
137.39 | 140.28 | 117.83 | 120.84
156.66 | 159.93 | 137.4 | 140.88
177.25 | 181.03 | 156.95 | 160.82
196.5 | 201.475 | 176.23 | 180.59
51.043 | 52.043 | 194.59 | 199.45
-0.1815 | -0.5702 | -0.3535 | -0.4827
6.799 | 6.505 | 52.172 | 53.494
17.992 | 17.992
31.074 | 31.516 | 0.97531 | 0.030483
45.722 | 46.538
62.918 | 64.102 | 1.0253 | -0.031173
81.802 | 83.34
101.02 | 103.06
144.9 | 147.92
193.74 | 197.96
-0.0436 | -0.6822
0.97548 | 0.48358
1.0251 | -0.49535